Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zadanie nr 3

Kardiomonitor z funkcją ciągłego monitorowania NIBP, ApO2, EKG, EtCO2, TEMP.

Ilość 10 szt.

| LP. | Parametry wymagane/oceniane | Parametr oferowany - Podać |
| --- | --- | --- |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................. |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2024r. |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Monitor modułowy |  |
| 1. | Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. |  |
| 3. | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu. |  |
| 4. | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. |  |
| 5. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt i stację dokującą ułatwiającą szybkie zdejmowanie i zakładanie kardiomonitora bez odpinania przewodów zasilających. W ofercie odpowiedni uchwyt. |  |
| 6. | Monitor z ekranem min. 17” |  |
| 7. | Typ ekranu kolorowy LCD |  |
| 8. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |  |
| 9. | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 4 godziny pracy. Zewnętrzny zasilacz do monitora zmniejszający jego wagę. |  |
| 10. | Prezentacja minimum 5 krzywych jednocześnie |  |
|  | EKG |  |
| 11. | Monitorowanie odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 3 – żyłowy) |  |
| 12. | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 15 -300 ud /min. |  |
| 13. | Analiza częstości akcji serca i arytmii. Dokładność ±1 1/min |  |
| 14. | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika. |  |
| 15. | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |  |
|  | ODDECH |  |
| 16. | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu |  |
| 17. | Zakres pomiarowy 0-150 odd/min; dokładność ±1 odd/min/ |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |
| 18. | System odporny na artefakty ruchowe, niskiej perfuzji. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |
| 19. | Zakres pomiaru min 10-270 mmHg |  |
| 20. | Możliwość ustawienia automatycznego pomiaru ciśnienia w odstępach czasowych, w zakresie 1-480 minut, co najmniej 12 progów |  |
| 21. | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30 -240 /min. |  |
| 22. | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych, jeden mankiet dla dzieci |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY |  |
| 23. | Pomiar wartości temperatury w zakresie min. 0-50°C |  |
| 24. | Dokładność ±0,1°C |  |
| 25. | Czujniki temperatury: powierzchniowy i do pomiaru temperatury głębokiej |  |
| 26. | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza |  |
|  | KAPNOGRAFIA |  |
| 30. | Pojedynczy moduł pomiaru stężenia CO2 w strumieniu głównym z możliwością pomiaru w strumieniu bocznym z próbkowaniem gazu przez linię próbkującą |  |
|  | ALARMY |  |
| 34. | Alarmy min. na 3 poziomach ważności |  |
|  | TRENDY |  |
| 35. | 120 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
| 36. | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 37 | Certyfikat CE |  |
| 38 | Gwarancja min. 24 miesiące na aparat od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |  |
| 39 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta |  |
| 40 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania |  |
| 41 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 42 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu |  |
| 43 | Dostawa: max 3 tygodnie 3 tygodnie – 0 pkt 2 tygodnie – 5 pkt 1 tydzień – 10 pkt |  |
| 44 | Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) |  |
| 45 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor z funkcją ciągłego monitorowania NIBP, ApO2, EKG, EtCO2, TEMP – wg opisu j.w. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ,
 jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy