## Defibrylator
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY / OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 2 do umowy
Zadanie nr 5
Defibrylator z funkcją defibrylacji, kardiowersji, stymulacji przeskórnej oraz monitorowania NIBP, SpO2, EKG i EtCO2
Ilość 4 szt.
Opis urządzenia
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Parametry ogólne
1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową - nazwa, producent, marka, typ/model | Tak, podać
2 | Zaofertowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2024 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji | Tak, podać
3 | Aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub normy równoważnej | Tak
4 | Warunki pracy: - temperatura min. 0-50 s. C: - wilgotność względna min. 15-95%; | Tak
5 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg IEC60529 | Tak, podać
6 | Aparat odporny na wstrząsy - min. 75g wg IEC68-2-27 | Tak, podać
7 | Aparat odporny na upadek z wysokości min. 1,5 m wg IEC 60601-1 | Tak, podać
8 | Waga aparatu z akumulatorem i papierem poniżej 6kg | 6 kg i więcej - 0 pkt poniżej 6 kg - 10pkt
Zasilanie
9 | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | Tak
10 | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd i SLA | Tak
11 | Zasilacz z funkcją ładowania akumulatorów, zintegrowany lub zewnętrzny moduł | Tak
12 | Czas pracy na 1 akumulatorze: min. 5 godzin ciągłego monitorowania lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | mniej niż 5 godzin - 0 pkt 5 godzin i więcej - 10pkt
13 | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika | Tak
14 | Czas ładowania akumulatora w aparacie do pełnej pojemności - max. 4 godziny | Tak, podać
Defibrylacja
15 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | Tak
16 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak
17 | Algorytm defibrylacji w cyklu z automatyczną analizą EKG i protokołem RKO zgodnie z wytycznymi 2010 ERC | Tak
18 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak
19 | Energia defibrylacji w zakresie min. 2 do 200J | Tak
20 | Czas ładowania do energi max. 7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym | 7 sekund i więcej - 0 pkt poniżej 7 sekund - 10pkt
21 | Min. 20 dostepnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | Tak, podać
Monitorowanie i rejestracja
22 | Prekonfigurowane tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych, energii defibrylacji oraz ustawień NIBP dla poszczególnych grup wiekowych | Tak
23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli, min. 3 tryby wyświetlania | Tak, podać
24 | Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | 4 krzywe - 10 pkt poniżej 4 - 0 pkt
25 | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | Tak
26 | Min. 24-godzinne trendy tabelaryczne wszystkich parametrów monitorowanych, rozdzielczość 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut, możliwość przeglądania na ekranie. | Tak
27 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. I 50 mm/sek. | Tak
28 | Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB | Tak
EKG/Respiracja
29 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną | Tak
30 | Automatyczne wykrywanie 3, 5, 12 odprowadzeniowego kabla EKG | Tak
31 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | Tak, podać
32 | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125 do 4,0 cm/mV (min. 6 ustawień do wyboru) | Tak, podać
33 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | Tak
34 | Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą – co najmniej 2 ustawienia | Tak
35 | Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 3 - 150 /min. | Tak, podać
36 | Przesuw krzywej oddechowej 3,13; 6,25; 12,5 mm/sek. | Tak, podać
37 | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej | Tak
Stymulacja zewnętrzna
38 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak
39 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak, podać
40 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA | Tak, podać
Pulsoksymetria
41 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo odpornej na zakłócenia | Tak
42 | Zakres pomiaru SpO2: min. 1-100% | Tak, podać
43 | Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. | Tak, podać
44 | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych | Tak
NIBP
45 | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund | 30 i mniej sekund - 10 pkt powyżej 30 sekund - 0pkt
46 | Zakres mierzonego ciśnienia min. 20 do 260 mmHg | Tak, podać
47 | Tryb pomiarów manualny, automatyczny, monitorowanie (maksymalna liczba pomiarów w czasie minimum 5 minut) | Tak
48 | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut | Tak
49 | Programowane ciśnienie napełniania mankietu | Tak
50 | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem z kabla EKG w celu eliminacji artefaktów | Tak
51 | W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych | Tak
Kapnometria
52 | Monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak
53 | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0-150 mmHg | Tak
54 | Zakres pomiaru respiracji min. 0 – 140 oddechów na minutę | Tak
55 | Przepływ próbki max 50 ml/min. | Tak
56 | Maksymalny czas odpowiedzi poniżej 4 sekund | Tak
Monitorowanie RKO
57 | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC | Tak
58 | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | Tak
59 | Prezentacja graficzna na ekranie wykresu głębokości uciśnięć klatki piersiowej | Tak
60 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | Tak
61 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Tak
Inne
62 | W zestawie z każdym defibrylatorem: - Linie monitorowania etCO2 , min.(1szt.) -Czujnik SpO2 - klips palcowy dla dorosłych - (1 szt.) - Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych (1 szt.) - Kabel do stymulacji (1 szt.) - Łyżki twarde (1 szt.) - Kabel EKG 12-odprowadzeniowy (1 szt.) | Tak
Certyfikaty
63 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak
Serwis
64 | Autoryzowany serwis gwarancyjny, załączyć autoryzację producenta | Tak
65 | Gwarancja min. 24 miesiące na aparat od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru (min 24 miesiące) 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 2,5 pkt 36 miesięcy – 5 pkt | Tak, podać
66 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
67 | Certyfikat CE | Tak
68 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta | Tak
69 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
70 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu w języku polskim | Tak
71 | Bezpłatne uruchomienie aparatu, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu | Tak
72 | Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak
73 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
74 | Dostawa: max 3 tygodnie 3 tygodnie – 0 pkt 2 tygodnie – 2,5 pkt 1 tydzień – 5 pkt | TAK
Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość (w sztukach) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy
1 | Defibrylator z funkcją defibrylacji, kardiowersji, stymulacji przeskórnej oraz monitorowania NIBP, SpO2, EKG i EtCO2 - wg opisu j.w. | 4
RAZEM |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp..
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy