Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZADANIE NR 6

Przedmiotem zamówienia jest w pełni automatyczny, fabrycznie nowy, wolnostojący system, o wydajności sortowania min. 800 próbek na godzinę

Ilość: 1 kpl.

| Analityczny system sortujący |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Nazwa i typ/model: | Podać |  |
| 2 | Producent: | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2024: | Podać |  |
| 4 | Rozpoznawanie w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka - zdjęcia wykonywane zarówno od frontu oraz z góry probówki w celu zapewnienia precyzyjnej identyfikacji rodzaju probówki. Identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczenie probówki. | TAK |  |
| 5 | Rozpoznawanie probówek różnych producentów, w tym co najmniej: Sarstedt, Becton – Dickinson, Greiner, Terumo | TAK |  |
| 6 | Sortowanie probówek o wymiarach co najmniej w zakresach: zakres średnic zewnętrznych 10.5 mm - 17 mm; zakres wysokości 70 mm - 110 mm. | TAK |  |
| 7 | Konfiguracja systemu w oparciu o zdefiniowane potrzeby użytkownika. | TAK |  |
| 8 | Możliwość zdefiniowania co najmniej 50 obszarów sortowania | TAK |  |
| 9 | Minimalna liczba statywów na probówki: hematologiczne – 20, „biochemiczne” – 20’ koagulologiczne – 10. | TAK |  |
| 10 | Możliwość archiwizowania próbek pierwotnych. | Tak |  |
| 11 | System detekcji objętości surowicy i osocza działający w podczerwieni, niewymagający zachowania wolnej od etykiety powierzchni na probówce. | TAK |  |
| 12 | Czytnik kodów kreskowych wbudowany w sorter - automatyczne odczytywanie kodów próbek. | TAK |  |
| 13 | Automatyczne, selektywne odkorkowywanie probówek; dotyczy zarówno korków zakręcanych jak i wciskanych. | TAK |  |
| 14 | Automatyczne wstawianie sortowanych probówek bezpośrednio w statywy dedykowane dla analizatorów, których zamawiający aktualnie używa w laboratorium. | TAK |  |
| 15 | Sorter nie wymagający współpracy z kompresorem | TAK |  |
| 16 | Zapewnienie komunikacji z HIS/LIS. | TAK |  |
| 17 | Dodatkowe, zewnętrzne oprogramowanie sortera umożliwiające zarządzanie regułami sortowania bez konieczności konfiguracji LIS. | TAK |  |
| 18 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych - co najmniej 10 lat od daty sprzedaży. | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 20 | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 21 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie we wszystkie akcesoria niezbędne do pracy, bez konieczności dodatkowych zakupów: statywy do sortowania i archiwizacji próbek, szuflady dostosowane do statywów, czytnik kodów kreskowych, urządzenie do podtrzymania napięcia (UPS) przez co najmniej 20 minut, ew. inne elementy umożliwiające rozpoczęcie użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 23 | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy (przeglądy, naprawy, aktualizacja oprogramowania, wymiana uszkodzonych części). 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 6 pkt 48 miesięcy – 12 pkt | TAK-PODAĆ |  |
| 24 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 26 | Możliwość ciągłego (24h/365 dni w roku) zgłaszania awarii. Czas reakcji serwisu – do 24h. | TAK |  |
| 27 | Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 28 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 29 | Dostawa: max 10 tygodnie 8-10 tygodni – 0 pkt 6-8 tygodni – 6 pkt Poniżej lub równe 6 tygodni – 12 pkt | TAK-PODAĆ |  |
| 30 | Instrukcja do aparatu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
| 31 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 32 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” link do postępowania https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sortujący system analityczny – wg opisu j.w. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ,
 jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy