NR SPRAWY: ZP/33/2024






       ZAŁĄCZNIK NR 1 


Pakiet nr 1 – Utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej sprzętu endoskopowego marki OLYMPUS 

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 1 miesiąc)
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 24 miesiące)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 24 miesiące)

	1
	Videoduodenoskop TJF-160VR
	2802045
	
	
	

	2
	Videoduodenoskop TJF-160VR
	2802104
	
	
	

	3
	Videoduodenoskop TJF-160VR
	2600759
	
	
	

	4
	Videogastroskop GIF H180
	2809289
	
	
	

	5
	Videogastroskop GIF-1TQ160
	2801521
	
	
	

	6
	Videokolonoskop CF-H180AL
	2807045
	
	
	

	7
	Videokolonoskop CF-Q165L
	2701749
	
	
	

	8
	Procesor wizyjny CV-180
	7888268
	
	
	

	9
	Ssak endoskopowy KV-5
	2817333
	
	
	

	10
	Monitor medyczny LCD 19” HD OEV-191H
	7828443
	
	
	

	11
	Źródło światła CLV-180
	7807021
	
	
	

	12
	Pompa płucząca OFP
	2817383
	
	
	

	13
	Wózek endoskopowy kompletny WM-NP1
	2817688
	
	
	

	14
	Myjka ultradźwiękowa ENDOSONIC
	2817277
	
	
	

	15
	Bronchofiberoskop BF-TE2
	1501010
	
	
	

	16
	Źródło światła CLK-4
	7454921
	
	
	

	17
	Pompa ssąca SSU-2
	2516686
	
	
	

	18
	Bronchofiberoskop BF-TE2
	2802108
	
	
	

	19
	Źródło światła CLK-4
	7853936
	
	
	

	20
	Pompa ssąca SSU-2
	2819972
	
	
	

	21
	Wideobronchoskop BF-1T180
	2755862
	
	
	

	22
	Wózek endoskopowy kompletny WM-NP1
	21203383
	
	
	

	23
	Wideogastroskop GIF-H190
	2856774
	
	
	

	24
	Wideogastroskop GIF-H185
	2833784
	
	
	

	25
	Wideokolonoskop CF-H190L
	2843041
	
	
	

	26
	Wideokolonoskop CF-H190L
	2843034
	
	
	

	27
	Procesor wizyjny CV-190
	2843948
	
	
	

	28
	Ssak endoskopowy KV-6
	211730596
	
	
	

	29
	Monitor medyczny NDS Radiance D HB 26"
	18-291812
	
	
	

	30
	Źródło światła CLV-190
	7881162
	
	
	

	31
	Pompa płucząca OFP-2
	21862106
	
	
	

	32
	Myjnia endoskopowa ETD4 Basic PAA wraz z Endoskan 2PL i drukarką
	22132638

1566
	
	
	

	33
	Zmiękczacz AQA perla 20 BIO PR
	49724
	
	
	

	Razem:
	
	
	


ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ 
I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).
a) Wykaz czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu endoskopów (dotyczy pozycji nr: 1-7, 15, 18, 21, 23-26 z powyższej tabeli):
1. Wykonanie testu szczelności 

2. Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD) 

3. Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu 

4. Kontrola działania przycisków sterujących 

5.  Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania 

6. Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS 

7. Kontrola luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej 

8. Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej 

9. Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu 

10. Kontrola wydajności systemu oświetlającego 

11. Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu 

12. Wykonanie komputerowego testu szczelności 

13. Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego 

14. Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu 

15. Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego 
b) Wykaz czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu urządzeń peryferyjnych (dotyczy pozycji nr: 8-13, 16, 17, 19, 20, 22, 27-31, 33 z powyższej tabeli):
1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego  

2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 

3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 

4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 

5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 

6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 

7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 

8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 

9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 

10. Regulacja elementów mechanicznych 

11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych 
c) Wykaz czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu myjni ultradźwiękowej (dotyczy pozycji nr 14 z powyższej tabeli):

1. Dezynfekcja i czyszczenie obudowy 

2. Kontrola wizualna stanu zewnętrznego urządzenia (oznaczenia, stan obudowy, przewód zasilający, włącznik, panel sterujący, pokrywa) 

3. Kontrola na zgodność z specyfikacją producenta bezpieczników. 

4. Kontrola stanu komory i koszyka (czytelność oznaczeń, brak korozji, osadów, odbarwień). 

5. Kontrola urządzenia pod kątem wycieków. 

6. Sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania zaworu spustowego 

7. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania panelu sterującego. 

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia (wytwarzanie ultradźwięków, działanie wyłącznika czasowego) 

9. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

d) Wykaz czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu myjni automatycznej (dotyczy pozycji nr 32 z powyższej tabeli):
1. Kontrola wizualna stanu komponentów zewnętrznych myjni (komora, obudowa, przewód zasilający, kosz). 

2. Kontrola parametrów myjni - liczniki lampy UV, serwisowy, czas, data, licznik czasu pracy. 

3. Regeneracja przyłączy do mycia endoskopów. 

4. Sprawdzenie układu kontroli szczelności endoskopów z wymianą uszczelek i drenów spiralnych. 

5. Czyszczenie filtrów wody i wymiana filtru napływu wody oraz stanu zaworu bezzwrotnego. 

6. Pomiar temperatury wody napływającej. 

7. Wymiana filtru lampy UV. 

8. Wymian nakrętek i uszczelek bloku dystrybucji wody. 

9. Wymiana osłonek bocznych komory. 

10. Wymiana dysz układu skraplacza oparów. 

11. Czyszczenie i sprawdzenie układu skraplacza oparów 

12. Sprawdzenie działania suszarki, kontrola filtrów suszarki 

13. Sprawdzenie działania układu zmiękczania wody. 

14. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek drzwi. 

15. Kontrola działania drzwi i zamka. 

16. Kontrola stanu klapki i uszczelki w wózku. 
17. Wymiana czujnika cyrkulacji wody

18. Wymiana pomp dozujących środki chemiczne i części drenów. 

19. Wymian pompy i drenów układu płukania kanału elewatora. 

20. Kontrola poprawności podłączenia drenów układu dozowania. 

21. Pomiar wydajności pomp dozujących i kalibracja układu dozowania. 

22. Test funkcjonowania układu zabezpieczającego przed przegrzaniem urządzenia.
23. Wykonanie procesu próbnego z pomiarem temperatur fazy mycia i dezynfekcji. 

24. Zresetowanie licznika serwisowego. 

25. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia
II. Naprawy (nie dotyczy pozycji nr 5, 10, 12, 29, dla których Wykonawca zapewni wyłącznie wykonywanie przeglądów według zasad określonych w pkt. I powyżej):

1. Utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności – usuwanie usterek, naprawy, dostawa części, zapewnienie urządzeń zastępczych tej samej lub wyższej klasy.
2. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

4. Dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
III.   Modyfikacje

1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania.
IV. Szkolenie personelu

1. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń,  

2. Przeprowadzenie szkolenia pracowników działu aparatury medycznej z zakresu diagnostyki i obsługi urządzeń.
V. Czas pracy serwisu:

1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach ….., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .........., faks ................. lub e-mail…………… . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi ............................. godzin od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach od…....do..….** .Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.

         .............................. ,dn. ..............                                                       … ......................................

          






                             Podpis i pieczęć Wykonawcy
Uwaga.

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

* Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 09.00-15.00.

** Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 09.00 – 15.00.
Pakiet nr 2 – Opieka serwisowa aparatów rentgenowskich marki SIEMENS

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za cały okres umowy)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za cały okres umowy)

	1
	Przewoźny aparat rtg ramię C SIEMENS SIREMOBIL Compact L
	2473
	
	

	2
	Przewoźny aparat rtg ramię C SIEMENS Arcadis Varic
	12103
	
	

	3
	Przewoźny aparat rtg ramię C SIEMENS Arcadis Varic
	16026
	
	

	4
	Przewoźny aparat rtg ramię C SIEMENS Cios Fusion
	31482
	
	


ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

8. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

9. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

10. Dokumentacja przeglądów.

II. Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

1. Sprawdzenie jakości obrazu.

2. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

3. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

III. Modyfikacje

1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

IV. Części zamienne i komponenty specjalne

1. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

2. Umowa obejmuje dostawy części zamiennych i komponentów specjalnych (dla aparatów z pozycji 2-4 powyższej tabeli), które na skutek naturalnych procesów uległy zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem akcesoriów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. W przypadku aparatu z poz. 2, tj. Arcadis Varic o nr ser. 12103, z uwagi na zakończony okres gwarantowanej dostępności wszystkich części zamiennych przez producenta Wykonawca zabezpieczy wymianę części zamiennych tylko o te części, które będą dostępne u producenta.
V. Naprawy:

1. Naprawy rozumiane jako czynności mające na celu usunięcie usterki, nieobejmujące zakresem czynności wymienionych w pkt I powyżej. Koszt tych czynności i dojazdu będzie rozliczany wg stawki za roboczogodzinę i ryczałtu za dojazd, o których mowa w §2 ust. 2, zgodnie z czasem pracy inżyniera serwisowego Wykonawcy wykazanej w Raporcie Serwisowym, potwierdzonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Czas pracy będzie zaokrąglany z dokładnością do ½ godziny
2. Wymiana części zamiennej lub komponentu specjalnego nastąpi na podstawie diagnostyki usterki wykonanej przez Wykonawcę. Koszt diagnostyki i dojazdu będzie rozliczany wg stawki za roboczogodzinę i ryczałtu za dojazd, o których mowa w §2 ust. 2 umowy, zgodnie z czasem pracy inżyniera serwisowego Wykonawcy wykazanej w Raporcie Serwisowym, potwierdzonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Czas pracy będzie zaokrąglany z dokładnością do ½ godziny (dotyczy pozycji 2-4 tabeli powyżej).

3. Wymiana części zamiennej lub komponentu specjalnego będzie wykonana przez serwis Wykonawcy. Koszt wymiany części i dojazdu rozliczany będzie wg stawki za roboczogodzinę i ryczałtu za dojazd, o których mowa w §2 ust. 2 umowy, zgodnie z czasem pracy inżyniera serwisowego Wykonawcy wykazanej w Raporcie Serwisowym, potwierdzonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Czas pracy będzie zaokrąglany z dokładnością do ½ godziny (dotyczy pozycji 2-4 tabeli powyżej).

4. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….
 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

VI. Warunki serwisu:
1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..…
, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .......... lub e-mail……………
. Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi .............................
 godzin od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach od…....do..….
 Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.
UWAGA
Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

Pakiet nr 3 – Opieka serwisowa aparatów RTG marki Samsung
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 12 miesięcy)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 12 miesięcy)

	1
	Cyfrowy aparat rentgenowski Samsung XGEO GC85A z wyposażeniem, tj.:

- Detektor 43X43 s/n: KR14MI9002026ADWCYJ740004

- Detektor 43X35 s/n: KR14MI9002582ADWCYJ760019

Rok produkcji: 2017
	51FMM3FJ800001T
	
	

	2
	Aparat RTG przyłóżkowy Samsung GM85 z wyposażeniem, tj.:
- Detektor 43X35 s/n: KR14MI9002582ADWCYJ8S0042
Rok produkcji: 2017
	514HM3JJB00001K
	
	

	3
	Aparat RTG przyłóżkowy Samsung GM85 z wyposażeniem, tj.:
- Detektor 43X35 s/n: KR14MI9002582ADWCYJC40043
- Detektor 30x25 s/n: KR14MI9002269ADWCYJ760004
Rok produkcji: 2017
	516YM3JJB00001H
	
	


ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ:

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych (1 raz w roku) według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

8. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

9. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

10. Dokumentacja przeglądów.
II. Przeglądy kalibracyjne: Wykonywanie kalibracji detektorów (2 razy w roku) według wymagań producenta (terminy przeglądów kalibracyjnych będą uzgodnione z Zamawiającym).

III.  Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

1. Sprawdzenie jakości obrazu.

2. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

3. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

IV.  Naprawy:
1. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

2. Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

4. Dokumentacja interwencji serwisowych.

5. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….*
 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

V.  Modyfikacje

1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

VI. Części zamienne i komponenty specjalne

1. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

2. Dostawa materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

3. Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych do napraw.
VII. Warunki serwisu:
1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….
, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .........., lub e-mail……………
 . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi ............................. godzin od chwili zgłoszenia
, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w godzinach od…....do..….
 .Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.

Uwaga.

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

Pakiet nr 4 – Opieka serwisowa sterylizatorów parowych
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Koszt 2 przeglądów w ciągu 12 miesięcy – wartość netto*
	Koszt 2 przeglądów w ciągu 12 miesięcy – wartość brutto*

	1
	Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED
	90739
	
	

	2
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 666-2
	5150948
	
	

	3
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2
	5150950
	
	


* należy podać jedynie wartość usługi (robocizny) bez kosztu części

ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ:

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych (2 razy w roku) według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

8. Dokumentacja przeglądów.
W ramach przeglądów Wykonawca wymieni części wedle potrzeb zgodnie z poniższymi cenami:

	Lp.
	Nazwa części
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Uszczelka drzwi sterylizatora parowego STERIVAP
	12
	
	
	
	

	2
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 666)
	2
	
	
	
	

	3
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 6612)
	4
	
	
	
	

	4
	Smar do uszczelek drzwi, op. 50 gr
	6
	
	
	
	

	5
	Wkład kondensatu typu „E”
	18
	
	
	
	

	6
	Wkład kondensatu typu S/G
	6
	
	
	
	

	7
	Nurnik zaworu sterylizatora 255A
	12
	
	
	
	

	8
	Inne materiały eksploatacyjne lub części konieczne do wymiany wg stopnia zużycia – pula do wykorzystania w razie potrzeby w trakcie trwania umowy
	-
	-
	21 000,00
	4 830,00
	25 830,00

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


� Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 09.00-15.00.


� Uzupełnia Wykonawca,


� Uzupełnia Wykonawca,


� Uzupełnia Wykonawca,


� Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 09.00 – 15.00.


� Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 09.00-15.00,


� Uzupełnia Wykonawca,


� Uzupełnia Wykonawca,


� Uwaga parametr punktowany, uzupełnia Wykonawca,


� Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 09.00 – 15.00.





