ZP/xx/2021 – Pakiet xx                                                                                                                                                                                                                        
             
 ZAŁĄCZNIK x
ZP/52/2024 – Pakiet 2 – Zatapiarka                                                                                                                                                                                        
             
ZAŁĄCZNIK 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Zatapiarka
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	2
	Dostawa, instalacja oraz serwis, gwarancja i szkolenia zgodnie z pkt. III i IV poniżej
	
	
	
	1 komplet
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ZATAPIARKA – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

typ/model, nr katalogowy, 
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2024 - parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. 
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Modułowa zatapiarka do bloczków/kasetek histopatologicznych składająca się z: stacji roboczej do zatapiania materiałów, części do przechowywania koszyków z kasetkami i podgrzewania wanienek do zatapiania oraz modułu chłodzącego bloczki
	Tak
	
	
	

	4. 
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz
	Tak
	
	
	

	5. 
	Wysokość podgrzewanej komory do przechowywania koszyków z kasetkami nie niższa niż 8,5 cm (możliwość umieszczenia koszyka procesora o wysokości 8,5 cm i swobodnego zamknięcia komory)
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Stacja robocza z pojemnikiem na parafinę nie mniejszym niż 5 litrów (pojemnik zaopatrzony w filtr parafiny), punktem chłodzącym (peltiera) o temperaturze nie niższej niż 5⁰C
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Oświetlenie LED pola roboczego z regulacją intensywności
	Tak
	
	
	

	8. 
	Wbudowany w urządzenie trymer do kasetek
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	9. 
	Regulacja przepływu strumienia parafiny, możliwość regulacji położenia włącznika wlewu parafiny
	Tak
	
	
	

	10. 
	Co najmniej 6 podgrzewanych miejsc na pęsety, rozmieszczonych równomiernie po lewej i prawej stronie dyspensera parafiny
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Co najmniej jedno gniazdo do podłączenia pęsety elektrycznej
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	W zestawie 2 elektryczne pęsety z końcówkami 1 i 2 mm i regulowaną temperaturą w minimalnym zakresie od 60⁰C do 75⁰C
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Regulowana temperatura niezależnie dla każdego modułu: zbiornika parafiny, płyty grzewczej, komory / komór do przechowywania koszyków z kasetkami i wanienek do zatapiania do maksymalnej temperatury 70 ⁰C, regulowana temperatura płyty chłodzącej przynajmniej do -12⁰C
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Możliwość zaprogramowania pracy wszystkich modułów urządzenia (godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, programowanie dni roboczych)
	Tak
	
	
	

	15. 
	Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny przez zawór spustowy bezpośrednio do pojemnika na odpady
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	16. 
	Płyta chłodząca na co najmniej 120 wanienek/160 kasetek (dopuszcza się zaoferowanie dodatkowego modułu chłodzącego)
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Płyta chłodząca wyposażona w przykrywkę
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18. 
	Moduł płyty chłodzącej z możliwością niezależnej pracy od modułu dozownika parafiny
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	19. 
	Urządzenie wyposażone w 100 wanienek do zatapiania o głębokości 7 mm i wymiarach 15 mm x 15 mm (15 szt.), 24 mm x 24 mm (35 szt.), 30 mm x 24 mm (40 szt.) oraz o głębokości 9 mm i wymiarach 30 mm x 24 mm (10 szt.).

Dopuszczalna tolerancja +/- 5%
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Urządzenie wyposażone w włącznik nożny
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	21. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	22. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	23. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	27. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	28. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	29. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	30. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	32. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
PAGE  
-1-


