ZP/xx/2021 – Pakiet xx                                                                                                                                                                                                                        
             
 ZAŁĄCZNIK x
ZP/52/2024 – Pakiet 4 – Barwiarka II i nakrywarka                                                                                                                                                                
             
ZAŁĄCZNIK 1.4

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Barwiarka II
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	2
	Nakrywarka
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	3
	Dostawa, instalacja oraz serwis, gwarancja i szkolenia zgodnie z pkt. IV i V poniżej
	
	
	
	1 komplet
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	BARWIARKA II i NAKRYWARKA – 1 KOMPLET

	Nazwa urządzenia (barwiarka):

typ/model, nr katalogowy, 
	

	Nazwa urządzenia (nakrywarka):

typ/model, nr katalogowy,
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2024 - parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenia fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenia zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Zestaw do barwienia i nakrywania preparatów mikroskopowych składający się z współpracujących ze sobą urządzeń: automatycznej barwiarki liniowej oraz automatycznej nakrywarki taśmowej do preparatów mikroskopowych
	Tak
	
	
	

	4. 
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz 
	Tak
	
	
	

	5. 
	Zewnętrzne lub wbudowane zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) spełniające również funkcję systemu awaryjnego zasilania - pozwalające na podtrzymanie pracy każdego urządzenia.

Moc UPS dostosowana do obu modułów
	Tak
	
	
	

	II. BARWIARKA

	6. 
	Programowany aparat do barwienia histologicznego i cytologicznego sterowany mikroprocesorowo z wyświetlaczem LCD.
	Tak
	
	
	

	7. 
	Oprogramowanie menu w języku polskim
	Tak
	
	
	

	8. 
	Dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 10”
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	9. 
	Urządzenie nastołowe, wszystkie stacje umieszczone na jednym poziomie
	Tak
	
	
	

	10. 
	Całkowita liczba stacji nie mniejsza niż 26 (w tym min. 1 stacja grzewcza z regulacją temperatury od temperatury pokojowej do co najmniej 75⁰C)

	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Możliwość ustawienia stacji płuczących dowolnie w zakresie od 0 do 4
	Tak
	
	
	

	12. 
	Możliwość zdefiniowania min. 22 stacji jako odczynnikowe, pojemność zbiornika na odczynniki 480 ml ±20 ml
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej kuwecie
	Tak
	
	
	

	14. 
	Min. 4 podgrzewane stacje odczynnikowe z regulacja temperatury do co najmniej 40⁰C
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Min. po 1 stacji załadowczej i 1 stacji wyładowczej umożliwiające załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów.
	Tak, podać
	
	Po 1 stacji załadowczej i 1 wyładowczej – 0 pkt.

≥ Po 2 stacje załadowcze i 2 stacje wyładowcze – 5 pkt.
	

	16. 
	Możliwość załadunku i wyładunku koszyków bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej stacje odczynnikowe, automatyczne wykrywanie obecności koszyka w szufladzie załadowczo-wyładowczej
	Tak
	
	
	

	17. 
	Pojemność koszyczka na szkiełka: min. 20 szkiełek mikroskopowych
	Tak, podać
	
	≥30 – 5 pkt.
	

	18. 
	Możliwość doboru elementów (adapterów) umożliwiających korzystanie z koszyczków na preparaty różnych producentów.
	Tak
	
	
	

	19. 
	Zintegrowany, łatwy w obsłudze panel sterowania dający możliwość wprowadzenia przez użytkownika (bez udziału serwisu) i zapamiętania min. 15 programów pracy (składających się z min. 25 kroków) w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu w poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów (agitacji) szkiełek podczas barwienia.
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Co najmniej 2 gotowe programy do barwień: Hematoksylina/Eozyna dla preparatów histopatologicznych oraz Papanicolaou
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Możliwość kopiowania programu przy wprowadzaniu zmian 
	Tak
	
	
	

	22. 
	Możliwość zdefiniowania programu domyślnego uruchamianego automatycznie po włożeniu koszyka do szuflady wejściowej, możliwość zdefiniowania różnych programów domyślnych dla każdej stacji
	Tak
	
	
	

	23. 
	Blokada uruchomienia programu przy niepasującym do programu układzie kuwet z odczynnikami
	Tak
	
	
	

	24. 
	Możliwość anulowania uruchomionych procesów
	Tak
	
	
	

	25. 
	Możliwość uruchomienia min. 11 programów (obsługi 11  koszyczków) równocześnie.
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Możliwość barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych w tym samym czasie
	Tak
	
	
	

	27. 
	Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie min. od 1 sekundy do 59 minut i 59 sekund.
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Regulowana funkcja agitacji.
	Tak
	
	
	

	29. 
	Możliwość włączenia funkcji mieszania koszyków ze szkiełkami z odczynnikiem, ociekania i wytrząsania szkiełek z nadmiaru odczynnika
	Tak
	
	
	

	30. 
	Urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego odciągu
	Tak
	
	
	

	31. 
	Wydajność urządzenia co najmniej 360 szkiełek / godzinę
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	System automatycznego, stopniowego wydłużania czasu barwienia wraz ze zużyciem barwnika z możliwością jego włączenia/wyłączenia w zależności od potrzeby w dwóch trybach:

- dobowy – wydłużanie czasu barwienia co zadaną liczbę dni

- wydajnościowy – wydłużanie czasu barwienia co konkretną zadaną ilość przeprowadzonych koszyków
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	33. 
	System kontroli jakości informujący o konieczności wymiany odczynników, możliwość ustawienia wymian odczynników w co najmniej dwóch trybach (liczbie wybarwionych koszyków lub liczbie dni od ostatniej wymiany)
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Interfejs sieciowy (Ethernet) – możliwość współpracy z systemem zarządzania laboratorium  
	Tak
	
	
	

	35. 
	Możliwość zdalnego sprawdzenia statusu urządzenia poprzez opcjonalną aplikację dla urządzeń mobilnych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	36. 
	Alarmy akustyczne oraz świetlne
	Tak
	
	
	

	37. 
	Możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia poprzez zdefiniowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu min.: Użytkownik / Administrator zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia
	Tak
	
	
	

	III. NAKRYWARKA

	38. 
	Urządzenie nakrywające preparaty mikroskopowe za pomocą taśmy
	Tak
	
	
	

	39. 
	Urządzenie posiadające co najmniej 2 programy: do nakrywania preparatów cytologicznych i histologicznych
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Możliwość przypisywania szuflad wejściowych dla danego programu i automatyczny start procesu
	Tak
	
	
	

	41. 
	Wydajność urządzenia co najmniej 600 szkiełek / godzinę
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Obsługa urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego, regulacja kąta położenia wyświetlacza w zależności od potrzeb użytkownika
	Tak
	
	
	

	43. 
	Oprogramowanie menu w języku polskim
	Tak
	
	
	

	44. 
	Możliwość jednoczesnego załadowania co najmniej 4 koszyków o pojemności 20 lub 30 szkiełek
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Odkładanie zaklejonych szkiełek po procesie do tego samego koszyka
	Tak
	
	
	

	46. 
	Oddzielna komora na taśmę do zaklejania w celu zabezpieczenia jej przed oparami ksylenu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt.
	

	47. 
	Oddzielne drzwi do komory zaklejania i komory na taśmę
	Tak
	
	
	

	48. 
	Możliwość uzupełnienia brakującej taśmy po rozpoczęciu procesu, automatyczna aplikacja taśmy z zewnętrznej komory  na rolki transferowe po jej wymianie
	Tak
	
	
	

	49. 
	Możliwość regulowania przez operatora długości naklejanej taśmy
	Tak
	
	
	

	50. 
	Możliwość zmiany przez użytkownika ilości dozowanego ksylenu oraz miejsca jego umieszczania
	Tak
	
	
	

	51. 
	Czujnik poziomu ksylenu, sygnalizacja konieczności napełnienia zbiornika, możliwość uzupełnienia jego poziomu bez przerywania procesu zaklejania
	Tak
	
	
	

	52. 
	Identyfikacja niewłaściwego ułożonych szkiełek
	Tak
	
	
	

	53. 
	System wyrównujący ułożenie szkiełka podstawowego przed zaklejeniem
	Tak
	
	
	

	54. 
	Urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego odciągu
	Tak
	
	
	

	55. 
	Funkcja ręcznego przepłukiwania systemu
	Tak
	
	
	

	56. 
	Wyświetlany na ekranie kreator zmiany taśmy pomagający prawidłowo przeprowadzić wymianę
	Tak
	
	
	

	57. 
	Na wyposażeniu urządzenia 25 koszyków na 30 szkiełek każdy, 25 łatwych w założeniu i zdejmowaniu adapterów do koszyków na 30 szkiełek umożliwiających barwienie koszyków w barwiarce wchodzącej w skład zestawu, lejek ułatwiający napełnianie zbiornika na ksylen
	Tak
	
	
	

	IV. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	58. 
	Instalacja i podłączenie do mediów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni wszelkie przewody i rury połączeniowe wraz z koniecznymi redukcjami/przejściówkami
	Tak
	
	
	

	59. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	60. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	61. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	63. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	65. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	66. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	67. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	68. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	69. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	V. SZKOLENIA

	70. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	71. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
PAGE  
-1-


