ZP/xx/2021 – Pakiet xx                                                                                                                                                                                                                        
             
 ZAŁĄCZNIK x
ZP/52/2024 – Pakiet 5 – Mikrotom I                                                                                                                                                                                        
             
ZAŁĄCZNIK 1.5

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Mikrotom I
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	2
	Dostawa, instalacja oraz serwis, gwarancja i szkolenia zgodnie z pkt. III i IV poniżej
	
	
	
	1 komplet
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	MIKROTOM I – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

typ/model, nr katalogowy, 
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2024 - parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. 
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego
	Tak
	
	
	

	4. 
	Możliwość cięcia w trybie pełnego obrotu koła zamachowego
	Tak
	
	
	

	5. 
	Wszystkie nastawy regulowane manualnie (nie elektronicznie), przesuw zgrubny za pomocą koła przesuwu zgrubnego
	Tak
	
	
	

	6. 
	Regulowany przez Użytkownika system równoważenia siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym.
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	7. 
	Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem.
	Tak
	
	
	

	8. 
	Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu.
	Tak
	
	
	

	9. 
	Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjniej regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej o kąt co najmniej 8°
	Tak
	
	
	

	10. 
	System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co max. 2° umożliwiający szybkie, przywrócenie pozycji próbki względem ostrza
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Zintegrowana linijka w podstawie
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	12. 
	System szybkiej wymiany uchwytów. 
	Tak
	
	
	

	13. 
	Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.
	Tak
	
	
	

	14. 
	Minimalny zakres grubości cięcia: od 1µm do 60µm w krokach: 

od 1-10µm w krokach max. co 1µm; 

od 10-20µm w krokach max. co 2µm; 

od 20,0-60,0µm w krokach max. co 5,0µm; 
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Głowica preparatu zapewniająca stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu o standardowych wymiarach tj. 28 mm x 40 mm
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Antystatyczna taca na ścinki zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny.
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Uchwyt na standardowe nożyki mikrotomowe jednorazowe, niskoprofilowe, wyposażony w osłonę zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą nożyka
	Tak
	
	
	

	18. 
	Osłona zabezpieczająca posiadająca zintegrowany przyrząd do bezpiecznego wysuwania zużytego ostrza
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	19. 
	Możliwość przesuwu bocznego całego uchwytu ostrza w co najmniej trzech ustalonych (zaznaczonych) pozycjach. 
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Regulacja kąta nachylenia noża umożliwiająca uzyskanie skrawka wysokiej jakości cięcia (w zależności od rodzaju używanych ostrzy i rodzaju skrawanego materiału)
	Tak
	
	
	

	21. 
	Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego:

1) blokada koła napędowego za pomocą przełącznika umieszczonego u nasady uchwytu koła napędowego,

2) dźwignia ręcznego hamulca koła napędowego umożliwiającego zatrzymanie głowicy mikrotomu w dowolnej pozycji
	Tak
	
	
	

	22. 
	Środek do czyszczenia mikrotomu min. 100 ml
	Tak
	
	
	

	23. 
	Pokrowiec przeciwkurzowy
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	24. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	25. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	26. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	30. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	31. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	32. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	33. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	35. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
PAGE  
-1-


