ZP/xx/2021 – Pakiet xx                                                                                                                                                                                                                        
             
 ZAŁĄCZNIK x
ZP/52/2024 – Pakiet 6 – Mikrotom II                                                                                                                                                                                        
ZAŁĄCZNIK 1.6

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Mikrotom II
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	2
	Dostawa, instalacja oraz serwis, gwarancja i szkolenia zgodnie z pkt. III i IV poniżej
	
	
	
	1 komplet
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	MIKROTOM II – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

typ/model, nr katalogowy, 
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2024 - parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. 
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z systemem transportu skrawków po torze wodnym
	Tak
	
	
	

	4. 
	Możliwość pracy w trybie standardowym (bez toru wodnego), mikrotom wyposażony w tackę oraz uchwyt do nożyków do cięcia bez toru wodnego
	Tak
	
	
	

	5. 
	Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka.
	Tak
	
	
	

	6. 
	Płynny i lekki obrót koła napędowego
	Tak
	
	
	

	7. 
	Regulowany przez Użytkownika system równoważenia siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	8. 
	System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0°
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjniej regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej o kąt co najmniej 8°, możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360°
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	System szybkiej wymiany uchwytów.
	Tak
	
	
	

	11. 
	Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania
	Tak
	
	
	

	12. 
	Minimalny zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: 

od 0,5-5,0µm w krokach max. co 0,5µm; 

od 5,0-20,0µm w krokach max. co 1,0µm; 

od 20,0-30,0µm w krokach max. co 2,0µm
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Minimalny zakres trymowania: od 5,0µm do 500,0µm w krokach:

od 5,0-30,0µm w krokach max. co 5,0µm;

od 30,0-100,0µm w krokach max. co 10,0µm;

od 100,0-200,0µm w krokach max. co 20,0µm
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy o wartość 40µm, z możliwością całkowitego wyłączenia
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Możliwość pracy w trybie mikrotomu manualnego - ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu.
	Tak
	
	
	

	16. 
	Głowica preparatu zapewniająca stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu o standardowych wymiarach tj. 28 mm x 40 mm
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18. 
	Wyświetlacz LED na urządzeniu.
	Tak
	
	
	

	19. 
	Możliwość regulacji następujących wartości: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy.
	Tak
	
	
	

	20. 
	Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża, np. po zmianie bloczka
	Tak, podać
	
	Pamięć 1 pozycji – 0 pkt.

Pamięć 2 pozycji – 5 pkt.
	

	21. 
	System ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego- sygnalizacja dźwiękowa.
	Tak
	
	
	

	22. 
	Uchwyt na standardowe nożyki mikrotomowe jednorazowe, niskoprofilowe, wyposażony w osłonę zabezpieczającą ostrą krawędź tnącą nożyka
	Tak
	
	
	

	23. 
	Zaciskowy mechanizm zapewniający stabilne i precyzyjne mocowanie ostrzy
	Tak
	
	
	

	24. 
	Regulacja kąta nachylenia noża umożliwiająca uzyskanie skrawka wysokiej jakości cięcia (w zależności od rodzaju używanych ostrzy i rodzaju skrawanego materiału)
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Mikrotom wyposażony w dwa bloczki chłodzące o standardowej wielkości
	Tak
	
	
	

	26. 
	Urządzenie musi być wyposażone w system blokowania koła zamachowego:dźwignia ręcznego hamulca koła napędowego umożliwiającego zatrzymanie głowicy mikrotomu w dowolnej pozycji
	Tak
	
	
	

	27. 
	Transport skrawków bezpośrednio do zintegrowanej łaźni wodnej, posiadającej zamknięty system obiegu wody, z regulacją szybkości przepływu wody po torze wodnym
	Tak
	
	
	

	28. 
	Tor do transportu skrawków wyposażony w metalowe sitko na ścinki umieszczone pod torem wodnym
	Tak
	
	
	

	29. 
	Łaźnia wodna podświetlana o pojemności min 800 ml
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Łaźnia posiadająca czujnik temperatury. Regulacja temperatury wody w łaźni w zakresie min. od 30⁰C do 50⁰C. Urządzenie zapewniające stabilną temperaturę (bez nadmiernych wahań)
	Tak, podać
	
	Czujnik temperatury wbudowany – 5 pkt.
Czujnik temperatury zewnętrzny – 0 pkt.
	

	31. 
	Automatyczne wyłączanie podgrzewania wody po wyjęciu misy z łaźni
	Tak
	
	
	

	32. 
	Oddzielny sterownik do łaźni wodnej (nie wbudowany w łaźnię), z możliwością umieszczenia go w wygodnym dla użytkownika miejscu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	33. 
	Środek do czyszczenia mikrotomu min. 100 ml
	Tak
	
	
	

	34. 
	Pokrowiec przeciwkurzowy
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	35. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	36. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	37. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	41. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	42. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	43. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	44. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Do oferty załączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak/ Nie dotyczy
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	46. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
PAGE  
-1-


