Bydgoszcz dnia: 2025-01-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 186/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi przeglądów sprzętu i aparatury medycznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 163/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Pytanie 1 – dotyczy: SWZ pkt 21.2 Termin wykonania przeglądu i przekazania raportu serwisowego oraz Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §4 ust. 1 - Zadanie 9 Czy z uwagi na konieczność zamówienia u producenta komponentów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu urządzenia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania przeglądu do 21 dni kalendarzowych od zlecenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz oferty. - Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ pkt 2, Wymiana części w przypadku konieczności, w pełnym okresie trwania Umowy oraz Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §4 ust. 3 - Zadanie 9 Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx. Zgodnie ze specyfikacją producenta w ramach przeglądu urządzenia wymieniane są materiały eksploatacyjne (filtr powietrza, strzykawki). Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, że ewentualna wymiana koniecznych części będzie dokonana po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części wraz z usługą przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymianie podlegają części i materiały wyspecyfikowane przez Producenta, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ. W przypadku konieczności wymiany innych elementów, należy przedstawić Zamawiającemu wycenę. Realizacja nastąpi po zaakceptowaniu kosztorysu. - Pytanie 3 – dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ pkt 3 Obsługa serwisowa i pkt 4 Naprawa - Zadanie 9 Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów dotyczących obsługi serwisowej i napraw. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający zmienia nazwę zadania 9 na: „Serwis platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx”. - Pytanie 4 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ oraz Załącznik nr 14 do SWZ - Zadanie 9 W ramach przedmiotu zamówienia tj. wykonania przeglądu okresowego – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx nie będą przetwarzane dane osobowe. Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu popisania Umowy o powierzeniu danych osobowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Pytanie 5 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §1 ust. 5 - Zadanie 9 Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach świadczenia kompleksowych usług przez cały okres trwania umowy Zamawiający rozumie zakres czynności wskazany dla przeglądu w Załączniku nr 11 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres czynności wskazanych w załączniku nr 11 do SWZ pozostaje bez zmian. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa. Zamawiający zmienia nazwę zadania 9 na „Serwis platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx” i w konsekwencji tej zmiany dopasowuje załączniki do SWZ. - Pytanie 6 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §1 ust. 5 - Zadanie 9 Zgodnie ze specyfikacją producenta w przypadku wykonania samego przeglądu (bez reakcji testowej) wykonujemy „sprawdzenie funkcjonowania aparatu” za pomocą serii testów diagnostycznych, które weryfikują działanie poszczególnych komponentów aparatów. „Poprawne funkcjonowanie urządzenia” można zweryfikować wykonując przegląd oraz dodatkowo przebieg testowy sekwencjonowania. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania samego przeglądu, pozwalającego na sprawdzenie funkcjonowania aparatu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeśli zgodnie ze specyfikacją producenta wykonanie samego przeglądu (bez reakcji testowej) potwierdza poprawność funkcjonowania urządzenia, Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia reakcji testowej. - Pytanie 7 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §5 ust. 1 - Zadanie 9 Z uwagi na fakt, iż przy wykonywaniu przeglądów wykonawca nie wystawia Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do eksploatacji, czy Zamawiający zezwoli, aby w ramach wyżej wymienionego dokumentu wykonawca wystawił Raport serwisowy zawierający informację o wykonanym przeglądzie oraz potwierdzeniu sprawności aparatu i wskazujący datę wykonania następnego przeglądu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zezwala na przedłożenie raportu serwisowego. - Pytanie 8 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 163-…./P/2024/TU §9 ust. 1 ppkt 2) - Zadanie 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do: - 0,5 % wartości brutto danego przeglądu za każdy dzień zwłoki w terminie określonym w § 4 ust. 1 i 3. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany projekt umowy.

Pytanie nr 2 Pytanie 1 - dotyczy rozdziały 9 punktu 1 do SWZ punktu 1 pozycji 1 : W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w punkcie 1 pozycji 1 rozdziału 9 do SWZ jako alternatywy dla imiennego certyfikatu dopuści autoryzację producenta dopuszczającą świadczenie usług serwisowych. Prośba wynika stąd, że niektórzy producenci nie wystawiają imiennych certyfikatów, a ogólne autoryzacje uprawniające do realizacji czynności serwisowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 09.01.2025 r.