Bydgoszcz dnia: 2025-01-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 394/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 164/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania usługi przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy (urządzenie wysyłane kurierem)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usług przeglądów i napraw w siedzibie Wykonawcy, tylko w przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie tych usług w siedzibie Zamawiającego. W mocy pozostają zapisy par. 3 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 5 Dot. Załącznika nr 10 do SWZ- Projekt umowy, § 4 pkt. 2 Czy w przypadku konieczności wykonania przeglądu techniczny bez ustalenia wcześniejszego terminu Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu na realizację przeglądu z 3 do 6 dni roboczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2. 1. Dot. zadania 5 Dot. Załącznik nr 10 do SWZ- Projekt umowy, § 4 pkt. 5 Czy w przypadku naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 3 do 6 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia? Natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 5 Dot. Załącznika nr 10 do SWZ- Projekt umowy, § 5, pkt. 4 oraz Załącznik nr 11 do SWZ, Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia." Dot. - Naprawy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnej diagnostyki i oszacowania kosztów naprawy? Diagnostyka jest usługą dodatkowo płatną. Naprawy realizowane są po oszacowaniu kosztów naprawy. Prosimy o odpowiedź. Dot. "Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w § 7), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Dot. Załącznik nr 5 do SWZ – formularza cenowego (dla zadania nr 7) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie zadania nr 7 w ten sposób, aby usunięta została kolumna dotycząca wartości netto i brutto napraw lub aby wartość ta została podana przez Zamawiającego w formularzu cenowym (wskazując maksymalną wartość brutto jaką Zamawiający przewiduje przeznaczyć na naprawy w ramach przedmiotowego postępowania)? Wykonawca nie jest bowiem w stanie oszacować, jaka kwota powinna zostać przeznaczona na naprawy w ramach przedmiotowego postępowania. Jednocześnie wskazuję, iż Zamawiający w załączniku nr 11 do SWZ dla zadania nr 7 opisał zakres czynności przeglądowych i napraw, zgodnie z którym: „Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego.” Zatem koszt naprawy będzie określany dopiero po wstępnej diagnostyce i wcześniejszym przedstawieniu kosztów przez Zamawiającego, stąd też nie jest możliwym wskazanie, już na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu, kwoty netto i brutto napraw. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 5 1. Dot. Umowa par.1 ust.19 / zał.11 do SWZ – zakres czynności Wnioskujemy o potwierdzenie zastosowania i/lub wprowadzenie do Umowy poniższego zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że w/w przypadku zastosowanie ma zapis Umowy par.1 ust.19: „W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego”. Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku możliwości dalszego wsparcia technicznego spowodowanego wyeksploatowaniem sprzętu lub brakiem sposobności sprowadzenia części zamiennych, należy przedłożyć orzeczenie techniczne. Spełniając te wymagania Wykonawca nie ponosi żadnych kar Umownych określonych w SWZ. 2. Dot. Umowa par.4 ust.4 & 5 Wnioskujemy o naliczanie czasu do wykonania naprawy urządzenia (określonego w par.4 ust.5 Umowy) licząc od dnia podjęcia przez Wykonawcę czynności związanych z naprawą po otrzymaniu kalkulacji cenowej zaakceptowanej przez Zamawiającego (dnia określonego w par.4 ust.4 Umowy). W przeciwnym przypadku, czas 48 godzin na sporządzenie oferty naprawy, czas akceptacji oferty naprawy przez Zamawiającego oraz czas 48 godzin na podjęcie czynności naprawczych po otrzymaniu akceptacji, przekracza czas na wykonanie naprawy liczonej od momentu jej zgłoszenia. Powoduje to, że Wykonawca właściwie nie jest w stanie zrealizować naprawy w terminach określonych w par.4 ust.5 i z założenia narażony jest na płacenie kary umownej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Czas na podjęcie działań, liczony jest od momentu złożenia zamówienia na diagnostykę. Natomiast czas na naprawę liczony jest od momentu zaakceptowania kosztów i złożenia kolejnego zamówienia na naprawę.

Pytanie nr 6 1. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowy – zadanie nr 2 Prosimy o wyrażenie zgody, na zmianę stawki VAT na 8%. Faktura za naprawę jest wystawiona pod jedną pozycją sprzedaży, bez szczegółowego podziału na roboczogodziny, dojazd i części. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa – § 4, punkt 2, zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 3. Dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa – § 4, punkt 4, zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy do 3 dni roboczych po wysłaniu akceptacji do Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 4. Dotyczy: Załącznik 10 do SWZ – Umowa – § 4, punkt 4, zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych oraz wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 5. Dotyczy: Załącznik 10 do SWZ – Umowa – § 5, punkt 4, zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o odejście od wymogu bezpłatnej diagnostyki. Terminal sterujący wstrzykiwaczem oraz wstrzykiwacz wyświetlają komunikaty w określonym formacie, które informują o przyczynie awarii, co umożliwia dokładne określenie niezbędnych prac naprawczych i sporządzenie wyceny naprawy bez wcześniejszej diagnostyki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 8 Prosimy o podanie, jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 8. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza dodatkowy załącznik - Załącznik nr 14 do SWZ. 2. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producentów posiadających siedzibę za granicą może potrwać dłużej niż termin wymagany przez Zamawiającego, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w takim terminie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 3. Dot. zadania 8 Prosimy o wyjaśnienie, jak wyliczyć wartość netto napraw (do formularza cenowego)? Niestety nie jesteśmy w stanie określić i wycenić, jakie części i akcesoria będą podlegać wymianie przez 24 miesiące trwania umowy. A także ilości rbh i ilości dojazdów serwisanta potrzebnych do realizacji napraw w ciągu całego trwania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 8 - Dot. Zadanie nr 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wstępnego harmonogramu przeglądów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza dodatkowy załącznik - Załącznik nr 14 do SWZ. - Dot. Zadanie nr 3: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw urządzeń w siedzibie Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu (kurier) sprzętu do serwisu oraz po wykonaniu obsługi serwisowej do Zamawiającego. Wyjaśniamy, że z uwagi na charakter czynności wykonywanych podczas naprawy urządzeń, wykonanie ich w siedzibie Zamawiającego jest niemożliwe ze względów technicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W takim przypadku, Zamawiający wyraża zgodę. W mocy pozostają zapisy par. 3 ust. 2 projektu umowy. - Dot. Zadanie nr 3: Dot. załącznika nr 5 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza, aby koszt dojazdu/transportu urządzenia do siedziby Wykonawcy był wliczony w cenę przeglądu/rbh? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. Zadanie nr 3: Dot. załącznika nr 5 do SWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeśli zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatorów w pompach powinna występować co 2 lata, Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie ich wymiany w cenie jednego przeglądu. - Dot. Zadanie nr 3: Dot. załącznika nr 5 do SWZ – Wykonawca prosi o wykreślenie kolumn „Wartość netto napraw” i „Wartość brutto napraw”. W jaki sposób Wykonawcy mają wycenić wartość napraw (na dzień składania ofert Wykonawcom nie jest znany stan urządzeń)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SWZ). - Dot. Zadanie nr 3: Dot. par. 4 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin wynosił 5 dni roboczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 7. Dot. Zadanie nr 3: Dot. par. 4 ust. 5 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin naprawy wynosił 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 16.01.2025 r.