Znak sprawy: 41/PN/AK/2025	Suwałki, 30/05/2025 r.

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.1  ustawy Pzp.

Numer publikacji ogłoszenia: 355901-2025 z dnia 03-06-2025r.

      - Termin składania ofert		07/07/2025 r., godz. 11:00

      - Termin otwarcia ofert		07/07/2025 r., godz. 12.00

KOD CPV:

33100000:Urządzenia medyczne

33111200: Rentgenowskie stacje robocze

33111650: urządzenie do mammografii

33111000: Aparatura rentgenowska

33111800: Diagnostyczny system rentgenowski

38582000: Rentgenowskie urządzenia przeglądowe

ZATWIERDZAM

/podpis kierownika jednostki/

UWAGA!

#### PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE  ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

# ROZDZIAŁ 1 # NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

| Pełna nazwa | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach |
| --- | --- |
| Adres siedziby | ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki |
| NIP | 844-17-86-376 |
| REGON | 790319362 |
| KRS | 0000057017 |
| Rodzaj Zamawiającego | Podmiot prawa publicznego |
| Adres strony internetowej Zamawiającego | www.szpital.suwalki.pl |
| Adres platformy: | https://e-propublico.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | zamowienia@szpital.suwalki.pl |
| E-mail do korespondencji: | a.kondracka@szpital.suwalki.pl; |
| Tel: | (0-87) 56 29 582 |

# ROZDZIAŁ 2 # ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy https://e-propublico.pl; Zamawiającego.

- Adres strony internetowej, na której udostępniana będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=c1446b0f-df4d-413d-a352-b4370641c4c8  strona prowadzonego postępowania.

# ROZDZIAŁ 3 # TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

- W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 „ustawy pzp”, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

- Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

# ROZDZIAŁ 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG w projektu pt. ." Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 5 i 9 do SWZ

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 5 i 9 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

- Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2024. poz. 1620 t.j).

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta.

- Ilekroć w SWZ zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta, normy, certyfikaty lub inne odniesienia, na podstawie których Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, a o których mowa w przepisach art. 99-101 ustawy Pzp, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona.

- W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.

- W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego Zamawiający:

a) wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętów zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

b) nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych,  niż określonych w ofercie wykonawcy.

- Miejsce realizacji: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

- Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 843.

# ROZDZIAŁ 5 # INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że zaoferowany sprzęt /aparatura medyczna spełnia wszystkie minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SWZ- załącznik nr 4 do SWZ |
| 2 | Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024 poz.1620 t.j.)i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy) Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (( Dz.U. 2024 poz.1620) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem. |
| 3 | Załącznik nr 5 do SWZ – parametry techniczne |

- Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający na podstawie art. 107 ust.2 Pzp wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

# ROZDZIAŁ 6 # TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

# ROZDZIAŁ 7 PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.108 Pzp

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2021 r., poz. 1745),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie Zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w;

  - art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

  - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w ust 5 w pkt 1) Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”. Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zamawiający dokona weryfikacji Wykonawców poprzez sprawdzenie listy sankcyjnej opublikowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  rozporządzeń nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

- Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udziału:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

  - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

  - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

  - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”

- Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadkach wszelkich zmian w tym zakresie.

- Na potwierdzenie braku okoliczności określonych w niniejszym rozdziale należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na Załącznikach nr 13.1 lub 13.2 (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby).

# ROZDZIAŁ 8 # INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 1 pkt 2 Pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

# ROZDZIAŁ 9 # WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, wskazanych poniżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia:

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

| L.p. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2 | Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia |
| 3 | OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7do SWZ. |
| 4 | odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 5 | oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Załącznik nr 6 do SWZ. |
| 6 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).Załącznik nr 8 |

- Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

  - odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdz.2 pkt 4 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.2, lp. 1, 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 7 stosuje się.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W  takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:

  - wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

  - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

  - ustanowionego pełnomocnika oraz

  - zakres jego umocowania.

- Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

# ROZDZIAŁ 10 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

- platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl;

- Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:

Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa znak sprawy: 41/PN/AK/2025

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

- Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

- do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

- Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo-aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

- stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux;

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera);

- włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

- Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

- pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

- w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

- maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

- Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

- załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

- o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

# ROZDZIAŁ 11 INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 Pzp

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp w szczególności w odniesieniu oferty, podmiotowego środka dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego, można je przekazać, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (powyższe dotyczy przypadku naruszenia środków komunikacji elektronicznej np. bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej w toku postępowania).

# ROZDZIAŁ 12 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami :

  - Anna Kondracka ;

# ROZDZIAŁ 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do 04/10/2025r. nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda w postępowaniu wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 12 odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 14 odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą; (jeżeli dotyczy)

- Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

- Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 13 odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

# ROZDZIAŁ 14 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami:

- Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022r. poz. 1233), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

1)	wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

2)	wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

1)	Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

2)	w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

3)	oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

4)	jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

5)	wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

6)	potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

7)	ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

8)	złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

- Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

- Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

Zawartość oferty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w Załączniku nr 1 do SWZ. |
| 2 | Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 9 do SWZ |
| 3 | Pełnomocnictwo do podpisania oferty. - W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy ODPISU LUB INFORMACJI Z: - KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub - CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub - INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU. - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. - Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, zamawiający żąda od wykonawcy PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY. - Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. - Zapisy pkt 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. |
| 4 | Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 5 |
| 5 | Tabela - arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zamówienia zielone i DNSH” – dla każdej złożonej części oddzielnie. |

# ROZDZIAŁ 15 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej https://e-propublico.pl/;

- Sposób złożenia oferty opisany został w Podręcznik wykonawcy   https://e-propublico.pl/;

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07/07/2025 r., do godz. 11:00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika platformy https://e-propublico.pl/

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

# ROZDZIAŁ 16 TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07/07/2025 r., o godzinie 12:00.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

# ROZDZIAŁ 17 SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023r. poz. 168), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że „cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”

- Wykonawca określi cenę oferty zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w SWZ oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie dodatkowe koszty, opłaty, ryzyka i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym przypadku, Wykonawca ma obowiązek: poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W innym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować treść formularza ofertowego  i wypełnić obowiązki nałożone na niego w art. 225 ust. 2 Ustawy Pzp

# ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów :

| L.p. | NAZWA KRYTERIUM | ### WAGA Pkt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 60 pkt. |
| 2. | Okres gwarancji | 30pkt. |
| 3 | Zamówienia zielone | 10 pkt. |

- Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

1/ Kryterium nr 1: „Cena” oceniane będzie jak niżej:

X=Cmin × 60 Co

| X | – wartość punktowa ocenianego kryterium |
| --- | --- |
| Cmin | – najniższa cena ze złożonych ofert |
| Co | – cena ocenianej oferty |

Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.

2/ Kryterium nr 2 „Okres gwarancji ” oceniane będzie jak niżej:

Kryterium „Okres  gwarancji „będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę  w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) okres gwarancji asortymentu określonego  w załączniku nr 5 SWZ  wyrażonego w miesiącach :.

## w skali od 0 do 30 gdzie:

- 24 miesiące  -  0 pkt.

- 36 miesięcy -20 pkt.

- 42 miesiące -30 pkt.

(minimalny termin gwarancji 24 miesiące)

## Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich

Maksymalna liczba punktów – 30 pkt.

W przypadku nie zaznaczenia okresu gwarancji ,Zamawiający uzna najniższy okres 24 miesiące a Wykonawca otrzyma 0pkt.

3/ Zamówienia zielone oceniane będzie jak niżej:

X=Zmin × 10 Zo

| X | – wartość punktowa ocenianego kryterium |
| --- | --- |
| Z min. | – liczba pkt. oferty badanej |
| Zo | – liczba pkt. max |

Maksymalna liczba punktów – 10 pkt.

## (znaczenie % kryterium "zamówienia zielone" podane w pkt), gdzie:

- max - maksymalna ilość punktów jednostkowych możliwa do uzyskania w ramach Pakietu, tj. 60 pkt

Tabela - arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zamówienia zielone i DNSH” – należy złożyć dla każdej złożonej części oddzielnie

Założenie:

    - Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach ww. kryterium w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej.

    - 100% (waga kryterium) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. w ramach wyżej wymienionych kryteriów (100% ze 100pkt.)

    - Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

  - Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# ROZDZIAŁ 19 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający może zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# ROZDZIAŁ 20 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w Załączniku nr 2  do SWZ.

# ROZDZIAŁ 21 PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.109 UST.1 Pzp

## Art. 109. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

# ROZDZIAŁ 22 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części.

2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 3 części.

# ROZDZIAŁ 23 LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z 3 części zamówienia.

# ROZDZIAŁ 24 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

# ROZDZIAŁ 25 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

# ROZDZIAŁ 26 INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# ROZDZIAŁ 27 INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# ROZDZIAŁ 28 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST.1 PKT 8 Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 8 Pzp.

# ROZDZIAŁ 29 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.131 UST.2 Pzp

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2 Pzp.

# ROZDZIAŁ 30 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

# ROZDZIAŁ 31 INFORMACJE O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt 1, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 2, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

# ROZDZIAŁ 32 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# ROZDZIAŁ 33 ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# ROZDZIAŁ 34 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 Pzp.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 Pzp.

# ROZDZIAŁ 35 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 Pzp

## Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie.

# ROZDZIAŁ 36 INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 Pzp

Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.

# ROZDZIAŁ 37 INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ ART. 60 I ART.121

Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.

# ROZDZIAŁ 38 WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 Pzp

Zamawiający nie  dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do składanej oferty.

# ROZDZIAŁ 39 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o podwykonawcach w JEDZ.

- Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to objęte przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

# ROZDZIAŁ 40 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

# ROZDZIAŁ 41 # OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

- Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

  - Tel.: (87) 562 95 82; (87) 562 95 95, e-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu (87) 5629 563 lub adresu e-mail: iod@szpital.suwalki.pl;

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa znak sprawy: 41/PN/AK/2025 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

- Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

- Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że:

- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

- udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

- W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o możliwości wykorzystywania i przetwarzania danych w systemach Arachne i SKANER:

- System Arachne – oznacza zintegrowane narzędzie informatyczne opracowane przez Komisję Europejską, którego celem jest gromadzenie danych dotyczących realizowanych inwestycji ze środków UE i oceny ich ryzyka oraz wspieranie instytucji w procesach zapewniania prawidłowości ponoszonych wydatków, w tym kierunkowania kontroli;

- System SKANER – aplikacja połączona z SL2021 oraz innymi źródłami danych (m.in. Krajowego Rejestru Sądowego - KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEiDG, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - CRBR). Komunikacja między Systemami pozwala na pobieranie z poszczególnych źródeł, danych takich jak: dane identyfikacyjne, informacje o podmiotach i osobach powiązanych, listę beneficjentów rzeczywistych, kody PKD, informacje o realizowanych projektach, informacje o zamówieniach.

# ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

- Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ.

- Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące sprzętu.

- Załącznik nr 5 –Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 6- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 8- Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.

- Załączniki nr 9 – Formularz asortymentowo - cenowy

- Załącznik nr 10 – tabela -arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zamówienia zielone i DNSH”

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nr: 41/PN/AK/2025

..................dnia............................

Szpital Wojewódzki

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy /firma, w zależności od podmiotu: | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Adres: (ulica, miejscowość, województwo) |  |
| NIP: |  |
| Regon |  |
| KRS/CEIDG | Działający zgodnie z wpisem do……….. prowadzonego przez………. pod numerem KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): |
| Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Nr telefonu osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Kontakt internetowy (strona www, e-mail): |  |
| E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: |  |
| Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): |  |
| Numer konta bankowego, na które należy dokonać zapłaty: |  |

II. Przedmiot oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj: Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa

w ilościach i cenach określonych w załączniku nr 9 stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1  do niniejszej oferty w cenach ryczałtowych.

- Oferujemy okres gwarancji :

24 m-ce

36 m-cy

42 m-ce

począwszy od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

III. Oświadczenia Wykonawcy :

Oświadczamy, że:

- Jestem:

mikroprzedsiębiorstwo,

małe przedsiębiorstwo,

średnie przedsiębiorstwo,

jednoosobowa działalność gospodarcza,

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

inny rodzaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

*niepotrzebne skreślić

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał  łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zawartymi w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Wybór oferty nie będzie/ będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty VAT.

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi, którego dostawa / świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:

Nazwa/firma podwykonawcy:

W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.)

- Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam

zamówienia to: ................................................................... nr tel. .............................................................

- Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w szczególności:

- w trakcie realizacji projektu ………  (zostaną / nie zostaną – wskazać właściwe) zastosowane procedury zmierzające do ograniczenia generowania odpadów, a także ich recyklingu

- oferowany sprzęt i zastosowane w nim technologie ………  (spełniają / nie spełniają – wskazać właściwe)  normy dotyczące emisji zanieczyszczeń i ………  (będą / nie będą – wskazać właściwe)  certyfikowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji emisji.

Uwaga:

- w przypadku gdy Wykonawca w punkcie 13 (dotyczącej DNSH) wskaże opcje, z których wynika, że nie spełnia warunków określonych w  SWZ, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. Art. 226 ust.1 pkt 5;

- w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże jakiejkolwiek opcji wskazanej w punkcie 13 (dotyczącym DNSH) jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. Art. 226 ust.1 pkt 5

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

| Miejscowość / Data | ………………………………………………………………………… Podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nr: 41/PN/AK/2025

- WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp” (Dz. U. z 2024 r., poz.1320)

w dniu …………………………… roku w Suwałkach, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057017, NIP: 844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

…………… – ………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ................................................................................, ……………………….........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., posiadająca NIP ......................... REGON ......................reprezentowaną przez:

1) ...............................

2) ...............................

zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko) ..................................................................................., zam. .……………………………………………………………., PESEL ……………….………………… przedsiębiorcą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, łącznie zwanymi Stronami lub Stroną,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa w ilości, asortymencie i cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym  Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Łączną wartość przedmiotowej umowy strony ustalają według reguł określonych w § 1 ust. 1 umowy na kwotę brutto: ……………. PLN  (słownie: …………………………………..), w tym należny podatek VAT w wysokości ……..%.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wszystkie świadczenia Wykonawcy usługi konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu i używania w podmiotach działalności leczniczej na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz, że sprzęt posiada aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/świadectwa dopuszczenia do stosowania w podmiotach działalności leczniczej o ile są wymagane  zgodnie z prawem oraz jest zgodny parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji zainstalowanego sprzętu. Szkolenie zostanie potwierdzone wydaniem stosownych zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności szkolonego personelu.

- Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość dostarczonego sprzętu, jego niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie  z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024 , poz.1620) i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

- Prawidłowe wykonanie umowy przez wykonawcę obejmuje także: dokonanie instalacji i montażu, podłączenie i konfigurację urządzenia niezbędną w celu prawidłowego wykorzystania, przeprowadzenie szkolenia w zakresie instrukcji obsługi całej dostarczonej aparatury w języku polskim oraz wprowadzenie wszelkich ustawień tak aby umożliwić właściwe użytkowanie sprzętu.

- Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt na warunkach zawartych w załączniku nr 2 do umowy, lub zgodnie z gwarancją producenta gdy przewiduje ona dłuższy okres gwarancji od deklarowanej przez wykonawcę.

- Gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Pełna gwarancja obejmuje koszt dojazdu i powrotu, robocizny, części zamiennych i materiałów serwisowych.

- Przeglądy okresowe wchodzą w zakres gwarancji, częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu sprawnego urządzenia.

- Warunki gwarancji i serwisu zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

- Zgłaszanie awarii przez Zamawiającego następuje: faksem lub e-mail w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00.

- Wykonawca zapewni równoważne urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie objęte umową, umożliwiające wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, t.j. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim  wykonawca odpowiada za szkodę  po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

- O terminie przeprowadzania przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi personel obsługujący sprzęt,  telefonicznie, faksem lub pocztą e –mail, co najmniej na 3 (trzy ) dni przed planowanym przeglądem.

- Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzał będzie stosownymi protokołami, które przekaże następnie Zamawiającemu.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania sprzętu na nowe.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 2

- Dostawa wraz z przeprowadzonym szkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia…….

- Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60 w terminie i godzinach ustalonych przez strony; o terminie dostawy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego telefonicznie ((87) 562 94 37) lub na adres poczty elektronicznej (e.krzywicka@szpital.suwalki.pl oraz zamowienia@szpital.suwalki.pl) nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

- Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Za datę dostawy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku ujawnienia, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towaru niezgodnego z parametrami technicznymi ujętymi w załączniku nr 2 do SWZ, uszkodzonego, jak i w przypadku braku przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonej aparatury. Wówczas Zamawiający nie przyjmuje protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy uwagi wraz ze wskazaniem zastrzeżeń, co do odbieranego przedmiotu umowy. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uznaje się, że odbiór nie został dokonany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpisuje Protokół odbioru po stwierdzeniu zgodności z jego parametrami technicznymi zawartymi w załączniku nr 2 oraz po stwierdzeniu braku wad, uszkodzeń i po przeszkoleniu personelu, o których mowa w § 2 ust.5.

- Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi iż towar zawiera wady, Zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie a  Wykonawca w terminie trzech dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.

§ 3

    - Wykonawca zobowiązuje się za prawidłowo wykonany przedmiot umowy wystawić fakturę VAT , na kwotę określoną w § 1 ust. 2 po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

    - Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji dostarczonego towaru oraz wszystkie dane określone w art. 106 e) ustawy o VAT.

    - Strony ustalają, że faktura wystawiona przez Wykonawcę zawierać będzie zakres danego zamówienia. Strony nie dopuszczają wystawiania faktur cząstkowych w ramach jednego zamówienia.

    - Czynność prawna mająca na celu zmianę Wierzyciela Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego oraz jego podmiot tworzący w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego oraz jego podmiotu tworzącego określonego w art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014r. o działalności leczniczej (Dz. U.2024 poz. 799) w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

- Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa.

- Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 7 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości  wynagrodzenia brutto  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości 10% wynagrodzenia  brutto określonego w § 1 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.2 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych przekroczy 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia.

- Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych możliwe jest także po odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a kary naliczone w okresie obowiązywania umowy pozostają w mocy niezależnie od odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 6

  - Niezależnie od uprawnień przewidzianych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w sytuacji:

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

    - gdy dotychczasowy stan realizacji umowy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie;

    - gdy Wykonawca jest w zwłoce w dostawie przedmiotu umowy powyżej 5 dni roboczych;

    - gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę lub narusza interes Zamawiającego i po upływie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;

    - gdy Wykonawca jest w zwłoce w naprawie przedmiotu umowy i dostarczeniu zastępczego przedmiotu umowy powyżej 3 dni roboczych.

  - Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.

  - Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

    - zmiany terminu realizacji umowy:

- wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, epidemie, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy;

- zmiany/wprowadzenia Podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

- spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych,

    - zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian,

    - zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.),

    - zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy,

    - zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej.

  - Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.

  - Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług medycznych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej  wypowiedzenia złożonego przez drugą stronę umowy.

§ 7

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

      - W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - W Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE. L Nr 305, str. 17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), Rozporządzeniem Dyrektora nr 101/2024 z dnia 12 września 2024 r. wdrożona została Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Dyrektor Szpitala Rozporządzeniem nr 100/2024 z dnia 12 września 2024r. upoważnił i wyznaczył Pracownika ds. zgłoszeń – Pan Szczepan Gałażewski, kontakt: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul Szpitalna 60, bud. K, tel. 792 015 220, e-mail: sygnalista@szpital.suwalki.pl. Zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniu prawa przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

      - Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do SWZ

41/PN/AK/2025

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

PRODUCENTA / AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA*

Oświadczam, iż zaoferowane w części nr ………. urządzenie /sprzęt medyczny: (nazwa sprzętu) …………………… typ………………… model……………..producent …………………………………., spełnia wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ.

kwalifikowany podpis elektroniczny

/niepotrzebne skreślić/*

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr: 41/PN/AK/2025

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 1 - CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z  DETEKTORAMI CYFROWYMI – 1 szt

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  | Tak, opisać |  |
|  | Aparat z detektorami cyfrowymi bezprzewodowymi |  | Tak, opisać |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, zawieszenie, generator, oprogramowanie stacji technika wyprodukowane przez jednego producenta |  | Tak, opisać |  |
|  | Detektory wyprodukowane przez producenta aparatu rtg |  | Tak, opisać |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela |  | Tak, opisać |  |
|  | Deklaracja zgodności na aparat wraz ze zgłoszeniem/powiadomieniem |  | Tak, opisać |  |
|  | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania |  | Tak, opisać |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych |  | Tak, opisać |  |
|  | Podłączenie i konfiguracja urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS Zamawiającego - zakup usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Licencję na podłączenie urządzenia do systemu PACS Zamawiający posiada. |  | Tak, opisać |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator W.N. typu HF |  | Tak, opisać |  |
|  | Moc generatora ≥ 80 kW |  | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość kluczowania wysokiego napięcia >100kHz |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV |  | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie lampy minimum, mAs ≤ 0,5 mAs |  | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie lampy maksimum mAs ≥ 1000 mAs |  | TAK, podać |  |
|  | Prąd lampy minimum mA ≤ 20 mA, |  | TAK, podać |  |
|  | Prąd lampy maksymalny ≥ 1000 mA |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji |  | TAK, podać |  |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 750 |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz |  | TAK, podać |  |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG ZMOTORYZOWANE |  |  |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 125°, |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 180°, |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy ≥ 160 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego lampy ≥ 300 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego lampy ≥ 260 cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Autopozycjonowanie zawieszenia do wybranej projekcji na stacji technika, ilość pozycji detektor – lampa powiązanych z wybranymi przez technika projekcjami Ilość pozycji min.25 |  | TAK, podać |  |
|  | Autocentrowanie lampy do środka detektora w Bucky |  | Tak, opisać |  |
|  | Nadążność lampy za ruchami Bucky oraz nadążność Bucky w stole i w stojaku za ruchami lampy |  | Tak, opisać |  |
|  | Cyfrowy panel LCD dotykowy o przekątnej min. 12” na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki |  | Tak, opisać |  |
|  | Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia |  | Tak, opisać |  |
|  | Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie danych pacjenta |  | Tak, opisać |  |
| LAMPA RTG i KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Ognisko lampy małe ≤ 0,6 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Ognisko lampy duże ≤ 1,2 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU |  | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna lampy ≥ 2.0 MHU, |  | TAK, podać |  |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min |  | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 90 kHU/min |  | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska małego ≥40 kW |  | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 100 kW |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem |  | Tak, opisać |  |
|  | Kolimator z automatyczną kolimacją |  | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość kolimacji ręcznej |  | Tak, opisać |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora ≥ 2,5 mm Al., |  | TAK, podać |  |
|  | Miarka i centrator laserowy |  | Tak, opisać |  |
|  | Filtry dodatkowe zmotoryzowane wbudowane w kolimator wybierane automatycznie razem z projekcją ≥3, |  | TAK, podać |  |
|  | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) lub kalkulator dawki przypisujący wartość dawki do badania |  | Tak, opisać |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół kostny podnoszony mocowany do podłogi |  | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne podążanie Bucky z detektorem za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 40 cm. |  | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne podążanie lampy RTG za detektorem w Bucky przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 40 cm. |  | Tak, opisać |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) przy możliwej do wykonania ekspozycji ≥320 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 52 cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥90 cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV ≤ 0,8 mm Al, |  | TAK, podać |  |
|  | Płaski blat umożliwiający łatwe przemieszczanie pacjenta |  | Tak, opisać |  |
|  | Długość blatu ≥ 240 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu ≥ 80 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Pływający blat stołu |  | Tak, opisać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 120 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 26 cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak, podać dane kratki |  |
|  | Automatyka AEC 3 –komorowa |  | Tak, opisać |  |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole oraz wysokości stołu za zmianą wysokości lampy |  | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie kości długich na leżąco, rozmiar obrazu ≥60cm |  | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość wykonywania badań bez kratki przy wysuniętym z Bucky detektorze |  | Tak, opisać |  |
|  | Pedały sterujące z obu stron stołu |  | Tak, opisać |  |
|  | Ładowanie detektora z akumulatorem w Bucky |  | Tak, opisać |  |
| RUCHOMY ZMOTORYZOWANY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany i ręczny ruch Bucky w pionie ( góra – dół ) ≥ 150 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Przesuw stojaka z detektorem w Bucky w poziomie zmotoryzowany |  | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość nadążności statywu z Bucky z detektorem równolegle do krawędzi stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji promieniem poziomym z wykorzystaniem AEC w zakresie długości min. 300cm |  | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość pozycjonowania Bucky statywu z detektorem skośnie min. (+45º /-23º) względem osi pionowej |  | Tak, opisać |  |
|  | Zmotoryzowane pochylenie detektora w Bucky do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90º. |  | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne podążanie detektora w Bucky za ruchem lampy góra – dół |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu |  | TAK, podać |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa do zdjęć z zakresu 100 - 180cm |  | TAK, podać |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤30 cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora. ≥179 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych z 5 wbudowanych |  | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej |  | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka ≤ 0,7 mm Al |  | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie stojakiem za pomocą panelu z obu jego stron oraz z pilota |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich na stojąco dzięki zmotoryzowanemu ruchowi stojaka i zmotoryzowanemu obrotowi lampy |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaznaczenia punktu początkowego i końcowego w obrazowaniu kości długich |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna długość obrazowania kości długich min. 140 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie detektora z akumulatorem w Bucky |  | TAK, podać |  |
|  | Stojak dla pacjenta do badań kości długich z linijką nieprzezierną |  | TAK, podać |  |
| BEZPRZEWODOWE DETEKTORY CYFROWE 43x43CM DO PRACY W STOLE I W STOJAKU ORAZ POZA BUCKY- 2 SZTUKI |  |  |  |  |
|  | Płaskie cyfrowe detektory przenośne WiFi do wykonywania badań w Bucky i poza Bucky rozmiarze 43x43cm |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw wolnej ręki ≥ 150 kg, |  | TAK, podać |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 9,00 Mp |  | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm, |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  | TAK, podać |  |
|  | Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem 2 akumulatorów dla każdego detektora |  | TAK, podać |  |
|  | DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 55 %, |  | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora <3,9kg |  | TAK, podać |  |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze poza Bucky ≥ 300 |  | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody do poziomu min. IPX7 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora. |  | TAK, podać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie detektorów wraz z akumulatorem w Bucky |  | TAK, podać |  |
|  | Zamienność detektorów w stojaku i w stole |  | TAK, podać |  |
|  | Nakładka na do badań w obciążeniu do jednego detektora |  | TAK, podać |  |
| KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw.ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora) wraz z zalecanym przez producenta stolikiem |  | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy monitor LCD o parametrach minimalnych. : przekątna 22”, jasność: 200cd/m2 , kontrast: 1000:1, rozdzielczość: 1920x1080 pikseli |  | TAK, podać |  |
|  | Kalibracja monitora zgodnie z krzywą Dicom |  | TAK, podać |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów, |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego kości długich |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kątami Coba |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazu. |  | TAK, podać |  |
|  | Obrót obrazu o dowolny kąt |  | TAK, podać |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw ≥ 750, |  | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ROI średniej wartości piksela i odchylenia na zadanej powierzchni do celów kontroli jakości |  | TAK, podać |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, -DICOM Storage Commitment, -automatyczne i manualne wysyłanie badań na serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS |  | TAK, podać |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim |  | TAK, podać |  |
|  | System pomocy dla technika w języku polskim wyświetlany na ekranie |  | TAK, podać |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i eksportu w pliku |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisania min. 100 badań odrzuconych z możliwością przywrócenia i wysłania do systemu PACS |  | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM |  | TAK, podać |  |
|  | Wstawianie adnotacji |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wielkości liter w adnotacjach |  | TAK, podać |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min 4 grupy wiekowe |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do kompresji kości żeber lub dwu energetyczność |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie kratki wirtualnej |  | TAK, podać |  |
|  | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu |  | TAK, podać |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania umożliwiający minimum autocentrowanie, nadążność i zmianę kolimacji |  | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie funkcjonalne aparatu wskazujące na jego stan |  | TAK, podać |  |
|  | Zestaw fantomów koniecznych do wykonywania testów podstawowych |  | TAK, podać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, min. 24 m-ce |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| 13 | Przeglądy techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 2 w roku) |  | TAK |  |
| 21 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, - Paszport aparatu |  | TAK |  |
| 22 | Wykonanie planu posadowienia i projektu osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja aparatu |  | TAK |  |
| 23 | Wykonanie testów odbiorczych i akceptacyjnych po instalacji aparatu |  | TAK |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych |  | TAK |  |
| 24 | Wykonywanie testów specjalistycznych w okresie gwarancji |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 2 - PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat z detektorami cyfrowymi bezprzewodowymi |  | TAK, opisać |  |
|  | Deklaracja zgodności na aparat wraz ze zgłoszeniem/powiadomieniem |  | TAK, opisać |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator i oprogramowanie wyprodukowane przez jednego producenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Aparat i detektory jednego producenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela |  | TAK, opisać |  |
|  | Podłączenie i konfiguracja urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS Zamawiającego - zakup licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy |  | TAK, opisać |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych |  | TAK, opisać |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości ≥100kHz |  | TAK, opisać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW TAK |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres napięcia roboczego 40 - 150kV |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalny prąd ≥400mA TAK |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna ekspozycja ≥300 mAs |  | TAK, opisać |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR |  | TAK, opisać |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  | TAK opisać |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach |  | TAK opisać |  |
|  | Zasilanie systemu ładowania akumulatorów 230V/ 50Hz |  | TAK, podać |  |
|  | Ekspozycja i przemieszczanie aparatu z zasilania akumulatorowego bez konieczności zasilania sieciowego |  | TAK, opisać |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm TAK, |  | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm TAK, |  | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU |  | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000KHU |  | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolimacja manualna |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  | TAK, opisać |  |
|  | Obrót kolimatora +/- 90° |  | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlenie badania pacjenta na panelu LCD na kołpaku |  |  |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  | TAK, opisać |  |
|  | Miarka centymetrowa |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie kąta pochylenia lampy oraz detektora w celu ekspozycji promieniem prostopadłym |  | TAK, opisać |  |
| KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY |  |  |  |  |
|  | Kolumna teleskopowa lampy składana do transportu |  | TAK, opisać |  |
|  | Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi ≥200cm |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥130cm |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi poziomej ≥ +/- 130o |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej ≥ +/- 270o |  | TAK, podać |  |
|  | Pochylenie lampy ≥-20o- +90o |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu lampy RTG w poziomie od środka kolumny ≥48cm |  | TAK, podać |  |
| WÓZEK Z NAPĘDEM |  |  |  |  |
|  | Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość wózka aparatu <60cm |  | TAK, podać |  |
|  | Długość transportowa aparatu <130cm, |  | TAK, podać |  |
|  | Waga aparatu <580kg |  | TAK, podać |  |
|  | Sloty w obudowie na detektor |  | TAK, podać |  |
|  | Ładowanie detektora z akumulatorem w obudowie aparatu |  | TAK, podać |  |
|  | Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość transportowa ≤140cm |  | TAK, podać |  |
|  | Prędkość przemieszczania korzystając z napędu regulowana przez technika ≥5km/h |  | TAK, podać |  |
|  | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przemieszczenia ręcznego w przypadku rozładowania akumulatorów |  | TAK, opisać |  |
|  | Oświetlenie funkcjonalne wskazujące na stan urządzenia |  | TAK, opisać |  |
|  | Sterowanie ruchem wózka aparatu od strony lampy za pomocą przycisków sterujących |  | TAK, opisać |  |
| CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR 35x43CM - 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤2,5kg |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥7,5mln, |  | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  | TAK, podać |  |
|  | DQE dla 1lp/mm ≥ 55%, |  | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm |  | TAK, podać |  |
|  | 2 baterie do detektora w komplecie |  | TAK, opisać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  | TAK, opisać |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56 |  | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki 1 sztuka |  | TAK, opisać |  |
| CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR 25x30CM - 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 25 x 30cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤2,2kg |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥7,5mln |  | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 100 µm |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  | TAK, podać |  |
|  | DQE dla 1lp/mm ≥ 55%, |  | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm |  | TAK, podać |  |
|  | 2 baterie do detektora w komplecie |  | TAK, opisać |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56 |  | TAK, opisać |  |
| WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO |  |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej ≥ 19” |  | TAK, podać |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 480GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim |  | TAK, opisać |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów przez technika |  | TAK, opisać |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  | TAK, opisać |  |
|  | Zmiana wielkości czcionki adnotacji |  | TAK, opisać |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 5 000 obrazów |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  | TAK, opisać |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt |  | TAK, opisać |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  | TAK, opisać |  |
|  | Pomiary długości i kątów |  | TAK, opisać |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  | TAK, opisać |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, |  | TAK, opisać |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |  | TAK, opisać |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości |  | TAK, opisać |  |
|  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8 |  | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC |  | TAK, opisać |  |
|  | Histogram obrazu ekspozycji |  | TAK, opisać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej, |  | TAK, opisać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej, podać nazwę handlową |  | TAK, opisać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników, podać nazwę handlową |  | TAK, opisać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym podać nazwę handlową |  | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji klatki z supresją kości żeber, podać nazwę handlową |  | TAK, opisać |  |
|  | Pilot do zdalnej ekspozycji z odległości powyżej 5m |  | TAK, opisać |  |
|  | Pilot do zdalnej ekspozycji z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu |  | TAK, opisać |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - zestaw fantomów koniecznych do wykonywania testów podstawowych |  | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, min. 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 8 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych |  | Tak, wskazać |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

PARAMETRY TECHNICZNE

Część 3 – mammograf  – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025 r: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Generator wysokiego napięcia |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany w statywie mammografu (w gantry) |  | TAK, opisać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW |  | TAK, opisać |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia Min. 25 - 45 kV |  | TAK, opisać |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV |  | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs Min. 600 mAs |  | TAK, opisać |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, |  | TAK, opisać |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
|  | Anoda minimum dwumateriałowa dla każdego ogniska lampy – materiał anody wybierany automatycznie, w zależności od budowy anatomicznej: - materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden) - materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden) |  | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność cieplna anody Min. 300 kHU |  | TAK, opisać |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC336 Max. 0,1 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC336 Max. 0,3 mm |  | TAK, opisać |  |
|  | Filtry dodatkowe (minimum 2) |  | TAK, opisać |  |
| Automatyka |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora |  | TAK, opisać |  |
|  | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) |  | TAK, opisać |  |
|  | System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowany do obrazowania piersi z implantami |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyka doboru filtrów |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji |  | TAK, opisać |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji |  | TAK opisać |  |
|  | Zaawansowany system kompresji, umożliwiający pacjentce kontrolę kompresji przy asyście technika poprzez bezprzewodowy pilot – zapewniający poprawę komfortu badania |  | TAK opisać |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego |  | TAK, opisać |  |
| Statyw mammograficzny |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący |  |  |  |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) Min. 70 – 140 cm (wysokość stolika od podłogi) |  | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 360° |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika. |  | TAK, opisać |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu Min. 66 cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x |  | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła |  | TAK, opisać |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki do klasycznych badań 2D |  |  |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18x23 cm - min. 23x29 cm - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych |  | TAK, opisać |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (+/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (+/- 1 cm) w projekcjach MLO |  | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) |  | TAK, opisać |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, |  | TAK, opisać |  |
|  | Technologia detektora zapewniająca gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizacje/kalibrację detektora) |  |  |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze Max. 15 s |  | TAK, opisać |  |
|  | Rozmiar piksela (bok piksela) Max. 100 µm, |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres dynamiki Min. 14 bit |  | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm Min. 70% |  | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego |  | TAK, podać |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi Max. 25 s, podać |  | TAK, podać |  |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 60 mm |  | TAK, podać |  |
| Konsola technika – stacja akwizacyjna |  |  |  |  |
|  | Monitor, komputer z procesorem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) z ekranem dotykowym |  |  |  |
|  | Szyba ochronna dla operatora Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  | TAK, opisać |  |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21’’ (1280x1024 piksele) – Monitor skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM |  | TAK, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB |  | TAK, podać |  |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB |  | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM |  | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia- analiza zdjęć odrzuconych |  | TAK, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive |  | TAK, podać |  |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS |  | TAK, podać |  |
| Stanowisko obrazowo- opisowe dla radiologa 1 szt. |  |  |  |  |
|  | System operacyjny Windows 11 Pro PL lub równoważny (system informatyczny szpitala działa tylko w oparciu o systemy operacyjne z rodziny Windows) |  | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB |  | TAK, opisać |  |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB SSD |  | TAK, opisać |  |
|  | Karta graficzna przystosowana do obsługi monitora diagnostycznego, obsługa wyświetlania obrazu na minimum dwóch monitorach jednocześnie, w tym co najmniej na jednym monitorze diagnostycznym. |  | TAK, podać |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa |  | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego,USG |  | TAK, opisać |  |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy wysokiej klasy - przekątna monitora ≥ 33” - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość monitora min. 30 MP, - stosunek rozdzielczości min. 6500x4500 pikseli, - maksymalna jasność monitora ≥ 1000 cd/m2, jednorodność przestrzenna min 95%. |  | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 23” |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorach- obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing |  | TAK, podać |  |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości oznaczanie obszarów zainteresowania |  | TAK, podać |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych |  | TAK, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, |  | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy |  | TAK, podać |  |
|  | Narzędzie przyspieszające ocenę badań tomosyntezy: - możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w obszarze zdefiniowanym na syntetycznym zdjęciu 2D; - automatyczne wyświetlanie płaszczyzny tomo po wskazaniu zmiany na syntetycznym zdjęciu 2D |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej |  | TAK, opisać |  |
|  | Narzędzia tomo umożliwiające wskazanie głębokości, numeru płaszczyzny oraz kwadrantu w którym znajduje się zmiana |  | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej |  | TAK, opisać |  |
|  | Funkcjonalność stopniowej redukcji tła przy przejściu od obrazu klasycznego do spektralnego (zrekonstruowanego) w celu łatwego porównania oraz oceny anatomicznego i morfologicznego charakteru zmiany patologicznej |  | TAK, podać |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. |  | Tak, opisać |  |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. |  | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie i konfiguracja urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS Zamawiającego - zakup usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Licencję na podłączenie urządzenia do systemu PACS Zamawiający posiada. |  | TAK, podać |  |
| Mammografia spektralna z kontrastem |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (w oparciu o nisko- i wysokoenergetyczą ekspozycję). Opcja dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej , nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, podać |  |
|  | Jednogłowicowy, mobilny, kompaktowy wstrzykiwacz środków kontrastowych |  | TAK, podać |  |
| Przystawka do biopsji |  |  |  |  |
|  | Przystawka biopsyjna do wykonywania biopsji stereotaktycznej i biopsji 3D oraz biopsji pod kontrolą mammografii spektralnej z wykorzystaniem detektora zaoferowanego mammografu, składająca się z panelu dotykowego do kontrolowania systemu prowadzenia igły, uchwytu na igłę, dedykowanej płytki uciskowej oraz niezbędnym osprzętem. Nasuwana na stolik pacjenta – rozpoznawana automatycznie przez system mammografu. Przystawka umożliwia pionowe i poziome dojście do zmiany w piersi. Zmiana kierunku podejścia (z pionowego na boczne lub z bocznego na pionowe) bez konieczności dekompresji piersi. Opcja dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej , nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, podać |  |
|  | Fotel do transportu i pozycjonowania pacjentów podczas biopsji piersi z możliwością rozłożenia do pozycji łóżka |  | TAK, podać |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca obrazowanie wycinków z biopsji podczas procedury z wykorzystaniem detektora mammografu bez konieczności zwalniania ucisku pacjentki. Opcja musi zapewniać bezpieczną kolimację zabezpieczającą pacjentkę przed uzyskaniem dodatkowej dawki promieniowania. |  | TAK, podać |  |
|  | Przystawka do biopsji wyposażona w laser zapewniający wskazanie miejsca wkłucia, umożliwiający łatwe wykonanie znieczulenia miejscowego przed zabiegiem |  | TAK, podać |  |
|  | System do próżniowego pobierania wycinków biopsyjnych kompatybilny z oferowanym mammografem wraz z adapterami |  | TAK, opisać |  |
| Tomosynteza |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, podać |  |
|  | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej |  | Tak, opisać |  |
|  | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D (bez binningu) |  | TAK, podać |  |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy dla zakresu z pkt 62 max. 10 s |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu - jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy) min. +/- 7,5º |  | Tak, opisać |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy (definiowana również jako grubość zrekonstruowanej płaszczyzny) max. 1 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Akwizycja obrazu 3D tomosyntezy z wykorzystaniem dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej lub kratki przeciwrozporszeniowej wykorzystywanej w technice 2D w celu redukcji promieniowania rozproszonego |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość otrzymania syntetycznych zdjęć 2D z syntezy zdjęć tomo |  | Tak, opisać |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu z akwizycji w technice 3D |  | TAK, podać |  |
|  | Nieruchoma osłona twarzy do badań 3D (tomosyntezy) – osłona nie porusza się względem twarzy pacjentki podczas skanu tomosyntezy |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn |  | Tak, opisać |  |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Wykonanie wszystkich pomiarów i testów odbiorczych (akceptacyjnych i specjalistycznych dopuszczający aparat do użytkowania |  | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw fantomów koniecznych do wykonywania testów podstawowych w mammografii cyfrowej oraz zestaw osłon RTG dla pacjenta |  | TAK, opisać |  |
|  | Podłączenie i konfiguracja urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS Zamawiającego - zakup usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Licencję na podłączenie urządzenia do systemu PACS Zamawiający posiada |  | TAK, podać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji |  | Tak, min. 24 m-ce |  |
| 2. | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 8 lat |  |
| 4. | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | Tak, podać gdzie |  |
| 6. | Czas reakcji od zgłoszenia. |  | Max. 48h |  |
| 7. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. |  | Max. 3 dni robocze |  |
| 8. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. |  | Max. 5 dni roboczych |  |
| 9. | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE |  | Tak |  |
|  | Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych |  | Tak, wskazać |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

MICROSOFT WINDOWS 11 PRO PL – opis równoważności

Równoważność do systemu Microsoft Windows 11 PRO PL oznacza, że musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet

(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Udostępnianie modemu.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- Wsparcie dla architektury 64 bitowej.

- Możliwość uruchamiania użytkowanego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Szpitalnego Systemu Informatycznego firmy KAMSOFT S.A

Załącznik nr 6 do SWZ

Nr: 41/PN/AK/2025

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach

Ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

| Wykonawca: | ………………………………………………………………………………………….. [nazwa, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG] |
| --- | --- |
| reprezentowany przez: | ………………………………………………………………………………………….. [imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji] |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), wydanego w oparciu o art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 (dalej jako: ”ustawa Pzp”), dotyczące aktualności informacji zawartych w: Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz Oświadczeniu wykonawcy dotyczącego odrębnych przesłanek wykluczenia.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG w ramach projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 41/PN/AK/2025 |

prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera , oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas:

- Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- Oświadczeniu, dotyczącym odrębnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 172),

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

są aktualne.

___________________________________________________________________

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| ..................................... [data] | ................................................................................................................................................. [kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy] |
| --- | --- |

Załącznik nr 7do SWZ

Nr: 41/PN/AK/2025

……………………., dnia …………………  roku

Oświadczenie

o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 41/PN/AK/2025 na:

Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa

WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Oświadczam/y, że:

- nie zachodzą wobec mnie/nas* przesłanki wykluczenia z postępowania, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ),

- należymy/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty ( jeżeli tak, to należy wymienić tych wykonawców i wykazać, że oferty były przygotowywane niezależnie od siebie ),

- nie zawarliśmy z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

/podpisano elektronicznie/

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ                                                                                                                                                        41/PN/AK/2025

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa  sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. mammografu oraz aparatów RTG  w ramach  projektu pt. .„Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa

(znak sprawy: 41/PN/AK/2025) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024.507).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji

kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.