ZP/51/2025 - Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do elektroforezy żelowej i wykrywania prążków oligoklonalnych dla Pracowni Wirusologii









Załącznik nr 1 do SWZ

   Tabela 1 - Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych (Ilość zestawów/testów przeliczyć na liczbę badań podaną w tabeli numer 3)
	Lp.
	Nazwa i opis
przedmiotu zamówienia
	Nr
katalogowy
	Ilość sztuk
na okres 36 m-cy
	Wielkość
1 opak.
zbiorczego (należy uwzględnić ilość pełnych opakowań)
	Cena
1 op.
bez VAT
	Cena
1 op.
z VAT

	VAT
w   %
	VAT
w   zł

	Wartość
bez VAT
	Wartość
z VAT

	Termin ważności
w mies.

	Producent

	1.
	Zestaw odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw odczynników do immunofiksacji białek w  surowicy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw odczynników do wykrywania prążków oligoklonalnych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kalibratory i surowice kontrolne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Materiały zużywalne, pomocnicze i akcesoria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, zużywalne niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.
2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  materiałów kontrolnych, zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w tabeli 3, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.
          Tabela 2 – Dzierżawa analizatora na okres 36 miesięcy
	Lp.
	Dzierżawa
	Nazwa przedmiotu dzierżawy /typ/ symbol
	Producent, kraj pochodzenia
	Rok produkcji
	Wartość handlowa brutto
	Cena netto na 1 miesiąc
	VAT
w %
	Cena
brutto za 1 miesiąc

	Wartość netto na 36 miesięcy
	Wartość VAT
w zł

	Wartość brutto na 36 miesięcy

	1.
	Dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy żelowej wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	


	Dzierżawa + dostawa 
	zł netto
	zł brutto

	Wartość oferty na 36 m-cy
	Odczynniki - tab.1.
	 
	 

	
	Dzierżawa – tab. 2.
	 
	 

	
	Razem: 
	 
	 


       Tabela 3 – Ilości badań w przeciągu 36 miesięcy
	Lp.
	Nazwa badania 
	Ilość badań w przeciągu 36 miesięcy

	1.
	 Elektroforeza białek surowicy (proteinogram)
	300

	2.
	Prążki oligoklonalne
	300

	3.
	Immunofiksacja
	100


*W przypadku gdy iloraz ilości określonej przez zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy 
zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

            Tabela 4 - PARAMETRY GRANICZNE
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora i odczynników
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1. 
	Zautomatyzowany wieloparametrowy analizator do elektroforezy żelowej. Rok produkcji - nie starszy niż 2018 rok. Po gruntownym przeglądzie technicznym. 
	TAK
	

	2. 
	Automatyczny przebieg etapów elektroforezy białek obejmujący aplikację, rozdział, inkubację, barwienie, wybarwianie, suszenie, skanowanie. 
	TAK
	

	3. 
	Możliwość wykonania następujących oznaczeń: rozdział białek w surowicy na 6 frakcji, wykrywanie prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym, immunofiksacja białek w klasach: G/A/M/kappa/lambda w surowicy
	TAK
	

	4. 
	Automatyczna regulacja prądu, napięcia i mocy.  Kontrola temperatury poprzez system Peltier podłączony do wymiennika ciepła
	TAK
	

	5. 
	Proces utrwalania rozdziałów elektroforetycznych metodą termiczną
	TAK
	

	6. 
	Całkowita objętość analizowanej próbki nie większa niż 30µL
	TAK
	

	7. 
	Analizator wykonuje rozdziały w niezagęszczonym materiale
	TAK
	

	8. 
	Prążki oligoklonalne w PMR wykonywane metodą izoelektroogniskowania
	TAK
	

	9. 
	Analizator posiada certyfikat CE IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację 
	TAK
	

	10. 
	Zestaw komputerowy (z oprogramowaniem antywirusowym) do obsługi analizatora, wraz z drukarką oraz tonerem startowym. W przypadku wyczerpania tonera, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowego tonera, na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
	TAK
	

	11. 
	Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS podtrzymujące pracę przez minimum 30 minut
	TAK
	

	12. 
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona wraz z dostawą analizatora w wersji elektronicznej i papierowej
	TAK
	

	13. 
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu obsługi analizatora 
i oprogramowania potwierdzone certyfikatem dla pracowników Pracowni Wirusologii (max. 3 osoby) oraz dostarczy materiały edukacyjne w terminie do 7 dni roboczych od daty instalacji analizatora.
	TAK
	

	
	Parametry graniczne dla odczynników
	
	

	1. 
	Wielkość żelu do elektroforezy białek surowicy – max. 13 pacjentów na jednym żelu, żele do immunofiksacji na max. 2 pacjentów, zestawy do izoelektroogniskowania na max 6 pacjentów 
	TAK
	

	2. 
	Wszystkie odczynniki do elektroforezy białek w zestawie gotowe do użycia, bez procedury rozcieńczania
	TAK
	

	3. 
	Odczynniki jak odbarwiacz, utrwalacze bez substancji toksycznych typu metanol czy kwas octowy
	TAK
	

	4. 
	Odczynniki posiadają certyfikat CE IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację 
	TAK
	

	5. 
	Okres ważności odczynników i żeli – 9 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	6. 
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie papierowej
i elektronicznej
	TAK
	

	7. 
	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w oparciu o surowice kontrolne – poziom normalny i patologiczny. Prążki oligoklonalne – 1 poziom, kontrola patologiczna. Immunofiksacja – kontrola patologiczna.
	TAK
	

	8. 
	Zapewnienie w ramach umowy udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla proteinogramów z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu. Minimum 1 raz w roku.
	TAK
	

	9. 
	Wykonawca zapewni doradztwo aplikacyjne dotyczące zaoferowanych testów
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca zapewni wpięcie analizatora w LIS użytkowany w Pracowni (Prometeusz MLS SoftWare)
	TAK
	

	
	Parametry graniczne oprogramowania
	
	

	1. 
	Wykonawca zainstaluje oprogramowanie do analizatora na dostarczonym komputerze
	TAK
	

	2. 
	Prezentacja wyniku: wykres, zeskanowany obraz, wartości procentowe i bezwzględne, stosunek albuminowo-globulinowy, stężenie białka całkowitego
	TAK
	

	3. 
	Zachowana możliwość korekty wyniku, obrazu zeskanowanego, stężenia białka  całkowitego, stosunku albumin/globulin
	TAK
	

	4. 
	Wbudowany system kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa)
	TAK
	

	5. 
	Możliwość identyfikacji żelu po unikalnym numerze ID
	TAK
	

	6. 
	Archiwizacja danych – przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku
	TAK
	

	7. 
	Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim dostarczona wraz z instalacją analizatora
	TAK
	

	
	Parametry serwisu
	
	

	1. 
	Wykonawca gwarantuje serwis analizatora oddanego w dzierżawę przez okres trwania umowy
	TAK
	

	2. 
	Przegląd analizatora i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
	TAK
	

	3. 
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii analizatora do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii drogą mailową lub telefoniczną
	TAK/(Podać adres, tel., mail)
	

	4. 
	W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 48 godzin Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy lub pokryć koszty wykonania oznaczeń 
w innym laboratorium
	TAK
	


*  Niespełnienie któregoś z powyżej wymaganych warunków  spowoduje odrzucenie oferty
Tabela 5 – PARAMETRY OCENIANE
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki białek metodą elektroforezy żelowej dla Diagnostów Laboratoryjnych/Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala raz w trakcie trwania umowy w siedzibie Zamawiającego
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Całkowity czas wykonania badania na jednym żelu z proteinogramami poniżej 45 minut
	TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


