ZP/xx/2022 – Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                        
              ZAŁĄCZNIK 1.2
ZAŁĄCZNIK NR 1A

Parametry techniczne dzierżawionego sprzętu
	BIPOLARNY GENERATOR DO ZAMYKANIA NACZYŃ – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2024 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe lub używane. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego musi ono posiadać udokumentowaną historię przeglądów technicznych, która zostanie dostarczona do Zamawiającego w dniu dostawy 
	Tak, podać
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.

Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć
	

	II. MINIMALNE PARAMETRY

	3. 
	Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.
	Tak
	

	4. 
	Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy min. 7 cali, komunikaty w języku polskim
	Tak, podać
	

	5. 
	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu
	Tak
	

	6. 
	Ilość gniazd przyłączeniowych:

- monopolarne – min. 1
- bipolarne – min. 1

- systemu zamykania naczyń oraz resekcji 

bipolarnej – min. 1
- elektrody biernej – min. 1
- sterownika nożnego: min. 1 dla trybu monopolarnego, min. 1 dla trybu bipolarnego, min. 1 dla systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej
	Tak, podać
	

	7. 
	Czytelna informacja o prawidłowym podłączeniu elektrody biernej na ekranie urządzenia
	Tak
	

	8. 
	Automatycznie rozpoznawanie podłączonych narzędzi
	Tak
	

	9. 
	Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie do max. 4 sekund
	Tak, podać
	

	10. 
	Dostępne tryby monopolarne: min. 6, w tym:

cięcie czyste (moc max. do 300W), cięcie mieszane (moc max. do 200W), koagulacja typu wyżarzanie (moc max. do 120W), koagulacja spray (moc max. do 120W), koagulacja soft
	Tak, podać
	

	11. 
	Dostępne tryby bipolarne: min. 3 o mocy do max. 15W, do max. 40W i do max. 95W
	Tak, podać
	

	12. 
	Możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie min. od 0 do 2,5 sekundy
	Tak, podać
	

	13. 
	System zamykania naczyń (moc max. do 350W) pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu
	Tak, podać
	

	14. 
	Resekcja bipolarna moc max: cięcie do 375 W i koagulacja do 175 W
	Tak, podać
	

	15. 
	Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej
	Tak
	

	16. 
	Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie
	Tak
	

	17. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe
	Tak
	

	18. 
	Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych
	Tak
	

	19. 
	Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania elektrody biernej
	Tak
	

	20. 
	Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami
	Tak
	

	21. 
	Wyposażenie urządzenia: 

- włącznik nożny bipolarny

- włącznik nożny monopolarny

- kabel wielorazowy, monopolarny do narzędzi laparoskopowych o dł. min. 3,5 m

- wózek dedykowany na urządzenie
	Tak
	


W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z korzystaniem z urządzeń, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych,  jest w pełni sprawny oraz spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.

Wykonawca w ramach czynszu dzierżawnego będzie zapewniał konserwację oraz serwis sprzętu, w tym jest zobowiązany do dokonywania przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

PAGE  
    .............................................................................

-1-

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

