ZP/xx/2022 – Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                        
              ZAŁĄCZNIK 1.2
ZP/6/2026







ZAŁĄCZNIK NR 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Histeroskop
	
	
	
	1 kpl
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	HISTEROSKOP (RESEKTOSKOP BIPOLARNY) – 1 KOMPLET

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Narzędzia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Każdy zaoferowany element histeroskopu musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych
	Tak, załączyć
	
	
	

	

	Lp.
	Opis wymaganego asortymentu
	Ilość
	Nazwa /typ/ symbol, nr katalogowy
	Opis oferowanego asortymentu

	3. 
	Optyka endoskopowa dedykowana do resektoskopu o średnicy zewnętrznej 4mm, długość robocza 300±10 mm, kierunek patrzenia 30°, oznaczenie kolorystyczne i numeryczne kierunku patrzenia i kompatybilnego światłowodu, oznakowanie typu data matrix
	1
	
	

	4. 
	Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej, o wymiarach dostosowanych do 1 optyki i zwiniętego światłowodu. Wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu
	1
	
	

	5. 
	Światłowód kompatybilny z oferowaną optyką oraz posiadanym źródłem światła typu Storz, średnica 2,5 mm, długość min. 2,3 m, oznaczenie kolorystyczne i numeryczne tożsame z optyką
	1
	
	

	6. 
	Element roboczy resektoskopu kompatybilny z oferowaną optyką, pasywny, bipolarny, uchwyt otwarty, oznakowanie typu data matrix
	1
	
	

	7. 
	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu o średnicy 24 Fr, z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym, z otworami odprowadzającymi oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”.

Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym.
Płaszcz wyposażony w kurki, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. Oznakowanie typu data matrix
	1
	
	

	8. 
	Płaszcz wewnętrzny resektoskopu o średnica 22 Fr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem typu snap-on.
Koniec dystalny skośny, wykonany z materiału ceramicznego.
Oznakowanie typu data matrix 
	1
	
	

	9. 
	Obturator dedykowany do płaszcza wewnętrznego 22 Fr
	1
	
	

	10. 
	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla o średnicy 0,3 mm
	2
	
	

	11. 
	Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder o średnicy 1,2 mm
	1
	
	

	12. 
	Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, wymiary dostosowane do oferowanych elektrod
	1
	
	

	13. 
	Kabel do resektoskopu bipolarnego, długość min. 3,5 m, kompatybilny z diatermią Erbe VIO300D
	1
	
	

	14. 
	Płaszcz cystoskopowy o średnicy 17,5 Fr, owalny, koniec dystalny pochyły, długość 230±5 mm.
Przepust do instrumentów 1x5 Fr lub 2x4 Fr.
Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego.
Oznaczenie kolorystyczne i oznakowanie typu data matrix 
	1
	
	

	15. 
	Obturator dedykowany do płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym, owalny, koniec dystalny zaokrąglony

Wkładka cystoskopowa z dźwignią albarrana z jednym

wejściem na instrumenty
	1
	
	

	16. 
	Kleszczyki typu chwytającego 5 Fr, składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik

uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec

Wkład typu chwytającego z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 Fr, dł. użytkowa 340±5 mm

Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu
	1
	
	

	17. 
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji wszystkich elementów resektoskopu, wyposażony w silikonową matę na instrumenty
	1
	
	


	II. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	18. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max.5 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	23. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	24. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	25. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak
	
	
	

	III. SZKOLENIA

	27. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
	Tak
	
	
	

	28. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

PAGE  
-1-


