[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 1 – Zadanie 1 - aparatura do ciągłego monitorowania podstawowych parametrów układu krążenia






Załącznik nr 1.1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kardiomonitor
	
	
	
	11
	
	
	
	

	2
	Kardiomonitor z modułem kapnografii
	
	
	
	4
	
	
	
	

	3
	Monitor telemetryczny EKG
	
	
	
	10
	
	
	
	

	4
	Centrala monitorująca do kardiomonitorów i telemetrii
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	KARDIOMONITOR – 11 SZTUK
KARDIOMONITOR Z MODUŁEM KAPNOGRAFII – 4 SZTUKI

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej. 
	Tak
	
	
	

	4. 
	Kardiomonitor wyposażony we wbudowaną ramę na co najmniej dwa dodatkowe moduły. Nie dopuszcza się monitora z zewnętrzną ramą dołączaną do kardiomonitora
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe (rozbudowa bez udziału serwisu):

- inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej o dwa kanały),

- kapnografii,

- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji
	
	
	
	

	6. 
	Ekran kolorowy dotykowy
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Przekątna ekranu min. 15"
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Rozdzielczość co najmniej 1300x700 pikseli
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Kąt widzenia powyżej 160°
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Funkcja szybkiego przełączania między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie.  
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	11. 
	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	12. 
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu:
- normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), 
- minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), 
- duże odczyty
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Zasilanie elektryczne 230V / 50 Hz
	Tak
	
	
	

	15. 
	Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na  minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	17. 
	Co najmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów  z rozdzielczością od 1 minuty
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu.

Rejestracja zdarzeń alarmowych.
Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych (min. 9 progów głośności).
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)
	Tak
	
	
	

	22. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny
	Tak
	
	
	

	23. 
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji
	Tak
	
	
	

	24. 
	Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS
	Tak
	
	
	

	25. 
	Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	26. 
	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz oszczędzanie energii, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania
	Tak
	
	
	

	27. 
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	28. 
	Co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych

	Tak
	
	
	

	29. 
	Gniazdo do podłączenia monitora kopiującego (HDMI lub DP)
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Łączność przewodowa (LAN) oraz bezprzewodowa (WLAN) min. 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz)
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Współpraca ze stacją centralnego nadzoru przystosowaną również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	33. 
	W komplecie z każdym monitorem uchwyt do montażu na ścianie z półką na monitor i koszykiem na akcesoria lub wózek jezdny z półką na monitor i koszykiem na akcesoria (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)
	Tak
	
	
	

	Pomiar EKG

	34. 
	W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych – 2 komplety na każde stanowisko
	Tak
	
	
	

	35. 
	Monitorowanie min. do 7 odprowadzeń EKG jednocześnie
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Pomiar częstości serca w zakresie min. 30-250/min
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru
	Tak
	
	
	

	40. 
	Monitory wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna
	Tak
	
	
	

	41. 
	Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora.
	Tak
	
	
	

	42. 
	Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w 7 odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST.
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów
	Tak, podać
	
	
	

	44. 
	Podstawowa analiza arytmii pracy serca.
Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii.
	Tak
	
	
	

	45. 
	Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 21 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór.
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	46. 
	Detekcja sygnału stymulatora serca
	Tak
	
	
	

	47. 
	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji.
Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s.
	Tak, podać
	
	
	

	Pomiar saturacji i tętna

	48. 
	Pomiar saturacji SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. Na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji
	Tak
	
	
	

	49. 
	Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2
	Tak
	
	
	

	50. 
	Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%.
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak
	
	
	

	52. 
	Czujnik wielorazowy do pomiaru SPO2 dla dorosłych i dzieci typu klips na palec – 2 szt. na każde stanowisko. Kabel główny o długości min. 2m
	Tak, podać
	
	
	

	Pomiar temperatury 

	53. 
	2 tory pomiarowe temperatury, w zestawie na każde stanowisko kabel do podłączenia czujnika oraz czujnik powierzchniowy
	Tak
	
	
	

	54. 
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C
	Tak, podać
	
	
	

	55. 
	Zakres pomiarowy co najmniej od 25 do 50°C
	Tak, podać
	
	
	

	56. 
	Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 
	Tak
	
	
	

	57. 
	Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy
	Tak
	
	
	

	Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

	58. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną oscylometryczną
	Tak
	
	
	

	59. 
	Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. 
	Tak, podać
	
	
	

	60. 
	Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 30 do 290 mmHg
	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
	Tak
	
	
	

	62. 
	Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły.
	Tak
	
	
	

	63. 
	Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości
	Tak
	
	
	

	64. 
	Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów
	Tak
	
	
	

	Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym – moduły dla 4 kardiomonitorów

	65. 
	Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min.
	Tak, podać
	
	
	

	66. 
	Możliwość przenoszenia modułu pomiędzy monitorami pacjenta bez udziału serwisu, obsługa i wyświetlanie danych na modułowym monitorze pacjenta.
	Tak
	
	
	

	67. 
	W komplecie z każdym modułem CO2: 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci i 5 jednorazowych linii próbkujących
	Tak
	
	
	


	MONITOR TELEMETRYCZNY EKG – 10 SZTUK

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	III. INFORMACJE OGÓLNE

	68. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	69. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	70. 
	Monitor (nadajnik) osobisty pacjenta
	Tak
	
	
	

	71. 
	Kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy min. 3,5” do wyświetlania krzywych i wartości, w tym  możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 3 krzywych EKG
	Tak, podać
	
	> 3,5” – 5 pkt.

3,5” – 0 pkt.
	

	72. 
	Możliwość wyboru pionowego lub poziomego wyświetlania krzywych i parametrów. 
	Tak
	
	
	

	73. 
	Wbudowane zasilanie akumulatorowe wystarczające na co najmniej 40 godzin monitorowania. Akumulator wymieniany bez użycia narzędzi
	Tak, podać
	
	
	

	74. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	75. 
	Zabezpieczenia monitora: stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF
	Tak
	
	
	

	76. 
	Odporność na upadek z wysokości min. 1,5 m
	Tak, podać
	
	
	

	77. 
	Monitorowanie EKG we wszystkich nadajnikach.

Możliwość monitorowania przy pomocy zestawów odprowadzeń: 

3-końcówki EKG – odprowadzenia I, II, III,

5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb

Zakres pomiaru częstości pracy serca: co najmniej 15-250 B/min.

Z każdym monitorem przewód z zestawem 5 końcówek EKG
	Tak, podać
	
	
	

	78. 
	Nadajniki pacjenta przystosowane do współpracy z oferowaną centralą monitorującą
	Tak
	
	
	

	79. 
	System alarmowy dźwiękowy i wizualny:
- kontrolka alarmów, 

- wyświetlanie komunikatu alarmowego.
	Tak
	
	
	

	80. 
	Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w przypadku rozłączenia ze stacją centralnego monitorowania
	Tak, podać
	
	
	

	81. 
	Masa monitora telemetrycznego z akumulatorem max. 250g
	Tak, podać
	
	
	

	82. 
	W komplecie z każdym monitorem - jednorazowe torebki z paskiem do noszenia –5 szt.; wielorazowa torebka z paskiem 1 szt.
	Tak
	
	
	

	83. 
	Monitory przystosowane do komunikacji poprzez sieć Wi-Fi (z ochroną danych w standardzie co najmniej WPA2) z centralą monitorującą 
	Tak
	
	
	

	84. 
	Na wyposażeniu każdego monitora min. 2 akumulatory
	Tak, podać
	
	
	

	85. 
	Na wszystkie monitory telemetryczne 2 ładowarki pozwalające na jednoczesne ładowanie co najmniej 10 akumulatorów zasilających monitory
	Tak, podać
	
	
	

	86. 
	Monitor wyposażony w monitorowanie saturacji (SpO2), w komplecie czujnik pomiarowy
	Tak/Nie
	
	Tak – 20 pkt. 

Nie – 0 pkt.
	

	87. 
	Możliwość rozbudowy nadajników pacjenta o funkcję monitorowania NIBP
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie -  0pkt.
	


	CENTRALA MONITORUJĄCA – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	V. INFORMACJE OGÓLNE

	88. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	89. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
Uwaga: nie dotyczy sprzętu komputerowego
	Tak, załączyć
	
	
	

	VI. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	90. 
	Centrala monitorująca obsługująca min. 48 zdalnych urządzeń monitorujących, w tym oferowanych  kardiomonitorów i monitorów telemetrycznych bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje
	Tak
	
	
	

	91. 
	Centrala monitorująca składająca się z 2 stanowisk:

1) Główny system centralnego monitorowania składający się z komputera i 2 płaskich, kolorowych monitorów o przekątnej min. 23” i rozdzielczości min. 1920x1080 każdy (+mysz, klawiatura)
2) Dodatkowa stacja robocza składająca się z komputera i 2 płaskich, kolorowych monitorów o przekątnej min. 23” i rozdzielczości min. 1920x1080 każdy (+mysz, klawiatura). Dodatkowa stacja umożliwiająca pełny podgląd i sterowanie funkcjami kardiomonitorów i monitorów telemetrycznych podłączonych do centrali głównej
Oba stanowiska wyposażone w zasilacze awaryjne (UPS) pozwalające na pracę przez min. 20 minut
	Tak, podać
	
	Wszystkie monitory z obsługą dotykową – 5 pkt.
	

	92. 
	Drukarka laserowa, sieciowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; (wbudowany LAN i WLAN)
	Tak
	
	
	

	93. 
	Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól poszczególnych monitorów (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów)
	Tak
	
	
	

	94. 
	Możliwość pełnego podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów)
	Tak
	
	
	

	95. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali
	Tak
	
	
	

	96. 
	Konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu centrali
	Tak
	
	
	

	97. 
	Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu
	Tak
	
	
	

	98. 
	Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazującej w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia
	Tak
	
	
	

	99. 
	Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych
	Tak
	
	
	

	100. 
	Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta z poziomu  centrali i w monitorach
	Tak
	
	
	

	101. 
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta
	Tak, podać
	
	
	

	102. 
	Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z min. ostatnich 240 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	103. 
	Trendy tabelaryczne: pamięć z min. ostatnich 240 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	104. 
	Opcja holterowska tzw. "full disclosure" co najmniej 24 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	105. 
	Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie -  0 pkt.
	

	106. 
	Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	107. 
	Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta
	Tak
	
	
	

	108. 
	Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie
	Tak
	
	
	

	109. 
	Możliwość podłączenia (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń) pomp infuzyjnych. Możliwość wyświetlania danych z pracy pompy w odrębnym oknie centrali. Przesyłanie do systemu informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe).

Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem.

Wymienić kompatybilnych producentów i kompatybilne modele pomp infuzyjnych (wyłącznie dostępne do zakupu na terenie Polski)
	Tak/Nie
	
	Tak, 2 i więcej producentów pomp – 10 pkt.

Tak, tylko 1 producent pomp – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	110. 
	Wykonanie dedykowanej sieci bezprzewodowej na potrzeby monitorowania wszystkich oferowanych urządzeń (kardiomonitory i monitory telemetryczne) na obszarze całego Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych (min. 7 punktów dostępowych AP w technologii min. Wi-Fi 6). Konieczne estetyczne poprowadzenie kabli ze wskazanej szafy do wszystkich AP oraz do centrali monitorującej głównej i dodatkowej). Wykonawca jest zobowiązany tak zaplanować sieć bezprzewodową aby zapewnić zasięg na wszystkich salach pacjentów, korytarzu, gabinetach zabiegowych i toaletach.
	Tak
	
	
	


	VII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	111. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	112. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	113. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	114. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	115. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	116. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	117. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	118. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	119. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	120. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	121. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	VIII. SZKOLENIA

	122. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	123. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]