[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 2 – Zadanie 2 – monitor parametrów hemodynamicznych






Załącznik nr 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Monitor parametrów hemodynamicznych
	
	
	
	1
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	MONITOR PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Urządzenie kompaktowe, przenośne (posiadające uchwyt do przenoszenia), wyposażone w uchwyt montażowy do stojaka. Waga nie większa niż 4 kg
	Tak, podać
	
	
	

	4. 
	Na wyposażeniu kompletny, stabilny stojak na min. 5-ciu kołach (min. 2 z blokadą) z koszem na akcesoria pomiarowe
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Zasilania sieciowe 230V oraz akumulatorowe
	Tak
	
	
	

	6. 
	Wbudowany akumulator, z możliwością wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	7. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	8. 
	Monitor wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości min. 800x600
	Tak, podać
	
	Przekątna ekranu ≥ 14 cali – 5 pkt.
	

	9. 
	Ekran dotykowy: pojemnościowy lub rezystancyjny
	Tak, podać
	
	Pojemnościowy – 5 pkt.

Rezystancyjny – 0 pkt.
	

	10. 
	Praca w trybie ciągłym lub doraźnym
	Tak
	
	
	

	11. 
	Praca bez ograniczeń czasowych z nielimitowaną liczbą sesji
	Tak
	
	
	

	12. 
	Prezentacja w czasie rzeczywistym profilu hemodynamicznego pacjenta
	Tak
	
	
	

	13. 
	Analiza parametrów hemodynamicznych na podstawie zmienności fali ciśnienia tętniczego pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca
	Tak
	
	
	

	14. 
	Częstotliwość rejestrowania zmienności fali ciśnienia tętniczego min. 1000Hz
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Urządzenie niewymagające kalibracji wstępnej ani podczas pracy
	Tak
	
	
	

	16. 
	Możliwość eksportu danych. Wbudowany port USB
	Tak
	
	
	

	17. 
	Możliwość przesyłania obrazu na żywo na zewnętrzny monitor. Wbudowane złącza HDMI lub DP
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Możliwość wyciszania i resetowania alarmów akustycznych
	Tak
	
	
	

	19. 
	Możliwość ręcznego modyfikowania osi czasu oraz amplitudy wykresów krzywej ciśnienia i trendów
	Tak
	
	
	

	20. 
	Możliwość wprowadzania wskaźników do oznaczenia incydentów lub zabiegów które mogą zajść w trakcie leczenia
	Tak
	
	
	

	21. 
	Brak potrzeby stosowania dedykowanych akcesoriów - urządzenie zgodne z ogólnodostępnymi przetwornikami ciśnienia, pasujące do wszystkich dostępnych na rynku cewników tętniczych
	Tak
	
	
	

	22. 
	Min. 2 kable do przetworników użytkowanych w Szpitalu (Edwards)
	Tak
	
	
	

	III. PARAMETRY MONITOROWANE

	23. 
	Ciśnienie skurczowe
	Tak
	
	
	

	24. 
	Ciśnienie rozkurczowe
	Tak
	
	
	

	25. 
	Ciśnienie we wcięciu dykrotycznym
	Tak
	
	
	

	26. 
	Średnie ciśnienie tętnicze
	Tak
	
	
	

	27. 
	Tętno
	Tak
	
	
	

	28. 
	Ośrodkowe ciśnienie żylne
	Tak
	
	
	

	29. 
	Rzut serca
	Tak
	
	
	

	30. 
	Wskaźnik sercowy
	Tak
	
	
	

	31. 
	Objętość wyrzutowa
	Tak
	
	
	

	32. 
	Wskaźnik objętości wyrzutowej
	Tak
	
	
	

	33. 
	Naczyniowy opór obwodowy
	Tak
	
	
	

	34. 
	Wskaźnik naczyniowego oporu obwodowego
	Tak
	
	
	

	35. 
	Sprawność cyklu
	Tak
	
	
	

	36. 
	Maksymalna zmiana ciśnienia tętniczego w czasie
	Tak
	
	
	

	37. 
	Zmiana objętości wyrzutowej
	Tak
	
	
	

	38. 
	Zmiana ciśnienia skurczowego
	Tak
	
	
	

	39. 
	Zmiana ciśnienia we wcięciu dykrotycznym
	Tak
	
	
	

	40. 
	Zmiana ciśnienia tętna
	Tak
	
	
	

	41. 
	Sprężystość tętnic
	Tak
	
	
	

	42. 
	Sprężystość dynamiczna
	Tak
	
	
	

	43. 
	Ciśnienie tętna
	Tak
	
	
	

	44. 
	Dostarczanie tlenu
	Tak
	
	
	

	45. 
	Wskaźnik dostarczania tlenu
	Tak
	
	
	

	46. 
	Różnica między ciśnieniem średnim a ciśnieniem we wcięciu dykrotycznym
	Tak
	
	
	

	47. 
	Moc serca
	Tak
	
	
	

	48. 
	Wskaźnik mocy serca
	Tak
	
	
	

	49. 
	Impedancja sercowo‐naczyniowa
	Tak
	
	
	

	50. 
	Maksymalne ciśnienie rozkurczowe
	Tak
	
	
	

	51. 
	Ważony rzut serca
	Tak
	
	
	

	IV. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	52. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	53. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	54. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	55. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	56. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	57. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	58. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	59. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	60. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	61. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	V. SZKOLENIA

	63. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]