[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 4 – Zadanie 3 – echokardiograf







Załącznik nr 1.4

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Echokardiograf
	
	
	
	1
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ECHOKARDIOGRAF – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Echokardiograf wyposażony w:
- głowica sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych
- głowica liniowa szerokopasmowa
- głowica convex

- głowica przezprzełykowa matrycowa
- videoprinter
	Tak
	
	
	

	4. 
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, naczyniowych, transkranialnych, małych narządów, radiologicznych pediatrycznych, kardiologicznych osób dorosłych i kardiologicznych pediatrycznych
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Możliwość pracy w warunkach sali zabiegowej
	Tak
	
	
	

	6. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	Tak
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	7. 
	Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania: min. 4 650 000
	Tak, podać
	
	> 8 000 000 – 5 pkt.
	

	8. 
	Ilość równorzędnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 4
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Aktywne dedykowane gniazdo głowicy tzw. „ślepej”
	Tak
	
	
	

	10. 
	Złącza głowic bezpinowe
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	11. 
	Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót prawo/lewo min. ±90°
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 22 cm
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Możliwość regulacji kąta nachylenia paneli dotykowego
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.
	

	15. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wysuwana z spod panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania
	Tak
	
	
	

	16. 
	Klawiatura alfanumeryczna dostępna dodatkowo na dotykowym panelu sterowania
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	17. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. 2 kół oraz blokadą kierunku jazdy
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Kolorowy medyczny monitor LED/WLED/OLED wysokiej rozdzielczości, min.1920x1080, o przekątnej min. 23,5", na wysięgniku z funkcją regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu
	Tak, podać
	
	Monitor OLED – 10 pkt.
Monitor LED/WLED – 0 pkt.
	

	19. 
	Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Kąt patrzenia monitora (pion i poziom): min ±170°
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Zasilanie 230V, 50Hz
	Tak
	
	
	

	22. 
	Waga aparatu max. 130 kg
	Tak, podać
	
	Najniższa wartość – 5 pkt., inne – 0 pkt.
	

	23. 
	Zainstalowane fabrycznie zasilanie akumulatorowe pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sekund, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od źródła zasilania
	Tak
	
	
	

	24. 
	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez udziału serwisu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	25. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	26. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-21 MHz (podać  całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert)
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Dynamika systemu min. 380dB
	Tak, podać
	
	> 390dB – 5 pkt.
	

	28. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Pojemność zainstalowanych dysków min. 1TB (min. 1 dysk SSD, preferowane 2 dyski połączone w trybie mirror)
	Tak, podać
	
	1 dysk SSD – 0 pkt.

2 dyski SSD połączone w mirror – 5 pkt.
	

	30. 
	Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.  DICOM, AVI, JPG
	Tak
	
	
	

	31. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100/1000 Mbps oraz karla WLAN (WiFi)
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Moduł do przesyłania obrazu video w jakości Full HD z aparatu w czasie rzeczywistym za pomocą sieci komputerowej ethernet nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	33. 
	Drukarka termiczna (videoprinter) czarno – biała małego formatu, sterowana z aparatu
	Tak
	
	
	

	34. 
	Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	35. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8 razy
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Powiększenie obrazu zatrzymanego i obrazu z archiwum min. 8 razy
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	37. 
	Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku.
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	39. 
	Zastosowanie technologii pozwalającej na otrzymanie min. 4 obrazów w czasie rzeczywistym  o zróżnicowanym kontraście i różnych parametrach obrazowych
	Tak/Nie
	
	Tak (4 obrazy) – 5 pkt.

Tak (>4 obrazy) – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	40. 
	Wykorzystująca sztuczną inteligencję opcja umożliwiająca automatyczny pomiar krzywych efektu Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego oraz pomiarów 2D na potrzeby pomiarów długości, w tym IVSD, LVID, LVPW, LVOT, LAD umożliwiająca bardziej wydajne badania echokardiograficzne, niezawodne i powtarzalne pomiary
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczanie globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Analiza na podstawie 3 projekcji lewej komory na podstawie obrazów 2D. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów.
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Funkcja analizy 2D strain lewego przedsionka na podstawie obrazów 2D
	Tak
	
	
	

	43. 
	Funkcja umożliwiająca automatyczne (bez ingerencji operatora) wyznaczanie odkształcenia RV oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG
	Tak
	
	
	

	44. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych
	Tak, podać 
	
	
	

	47. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	Tak
	
	
	

	50. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach
	Tak
	
	
	

	51. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	Tak, podać
	
	
	

	52. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	Tak
	
	
	

	53. 
	Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	54. 
	Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.
	

	55. 
	Maksymalna głębokość penetracji min. 50 cm
	Tak, podać
	
	Największa wartość – 5 pkt., inne – 0 pkt.
	

	56. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	57. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw.

inwersja fazy)
	Tak
	
	
	

	58. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2500 Hz
	Tak, podać
	
	
	

	59. 
	Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli
	Tak
	
	
	

	60. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów
	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości

maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5m/s do

0 oraz od 0 do +9,5 m/s
	Tak, podać
	
	
	

	63. 
	Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. ‑300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s.
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Power Doppler (PD) z oznaczeniem kierunku przepływu
	Tak
	
	
	

	65. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1-20 mm
	Tak, podać
	
	Największa wartość – 5 pkt., inne – 0 pkt.
	

	66. 
	Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s (przy zerowym kącie bramki)
	Tak, podać
	
	
	

	67. 
	Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD)
	Tak
	
	
	

	68. 
	Doppler Tkankowy Kolorowy Spektralny oraz kolorowy
	Tak
	
	
	

	69. 
	Anatomiczny M-mode
	Tak
	
	
	

	70. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w

czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz

B-mode + Color Doppler
	Tak
	
	
	

	71. 
	Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo
	Tak
	
	
	

	72. 
	Oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących
	Tak
	
	
	

	73. 
	Obrazowanie serca w dwóch płaszczyznach jednocześnie tzw. Bi-plane oraz w trybie 4D (Live 3D) dostępne na głowicach przezklatkowych i przezprzełykowych
	Tak
	
	
	

	74. 
	Oprogramowanie pozwalające na wizualizację złożonych struktur np. zastawek z obu stron jednocześnie, celem lepszej oceny struktur serca na obrazach 3D/4D
	Tak
	
	
	

	75. 
	Oprogramowanie pozwalające na umieszczenie markerów (znaczników) min. 3 markery, celem identyfikacji zaznaczonych struktur serca na obrazach 3D/4D
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	76. 
	Aplikacja do półautomatycznego wykonywania pomiarów kardiologicznych na obrazach 3D. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (AI).

Pomiary min. pole powierzchni, obwód, min. i max średnica.

Aplikacja dostępna na głowicach 4D przezklatkowych i przezprzełykowych.
	Tak
	
	
	

	77. 
	Zainstalowany standard DICOM 3.0 min.:

-DICOM WorkList

-DICOM Send

-DICOM Print

-DICOM Storage

-DICOM MPPS

-DICOM Query/Retrieve

Oraz obsługa DMWL, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne osób dorosłych, naczyniowe
	Tak, podać
	
	
	

	78. 
	Funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT, mammograficznych, scyntygramów, MRI i USG - w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania w celu bezpośredniego porównania)
	Tak
	
	
	

	79. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	Tak
	
	
	

	80. 
	Możliwość rozbudowy w opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET/CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	81. 
	Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, obrazy statyczne i pętle obrazowe. 
	Tak
	
	
	

	82. 
	W przypadku eksportu w systemie DICOM nagrywanie na płycie CD/DVD darmowej przeglądarki obrazów umożliwiającej odtwarzanie badań na komputerach niewyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie.
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	83. 
	Głowica ultradźwiękowa, elektroniczna sektorowa – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	83.1. 
	Głowica wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 700 elementów)
	Tak, podać
	
	
	

	83.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0-5,0 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	83.3. 
	Kąt skanowania min. 90°
	Tak, podać
	
	
	

	83.4. 
	Skanowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	84. 
	Głowica ultradźwiękowa, elektroniczna liniowa – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	84.1. 
	Liczba przetworników min. 300
	Tak, podać
	
	
	

	84.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 3,0-10,0MHz
	Tak, podać
	
	
	

	84.3. 
	Długość czoła głowicy (FOV) max. 44 mm
	Tak, podać
	
	
	

	84.4. 
	Skanowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	85. 
	Głowica ultradźwiękowa, elektroniczna convex– 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	85.1. 
	Głowica wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub w technologii matrycowej (min. 180 elementów akustycznych)
	
	
	
	

	85.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0-6,0MHz
	Tak, podać
	
	
	

	85.3. 
	Kąt widzenia: min. 110°
	Tak, podać
	
	
	

	85.4. 
	Skanowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	85.5. 
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	Tak
	
	
	

	86. 
	Głowica ultradźwiękowa, przezprzełykowa matrycowa – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	86.1. 
	Liczba przetworników min. 2300
	Tak, podać
	
	
	

	86.2. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-7,0MHz
	Tak, podać
	
	
	

	86.3. 
	Tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym)
	Tak, podać
	
	
	

	86.4. 
	Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	87. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie części aparatu, w tym oprogramowanie i głowice, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	88. 
	Możliwość podłączenia oferowanego aparatu do zdalnego serwisu poprzez zabezpieczone łącze VPN. Zdalny serwis umożliwiający świadczenie zdalnych usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta.
	Tak
	
	
	

	89. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	90. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	91. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	92. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	93. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	94. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	95. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	96. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	97. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	98. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	99. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	100. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]