[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 5 – Zadanie 4 – System holterowskiego EKG i ciśnienia krwi






Załącznik nr 1.5

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Rejestrator holterowski EKG
	
	
	
	6
	
	
	
	

	2
	Rejestrator holterowski ciśnienia krwi
	
	
	
	4
	
	
	
	

	3
	System analizy zapisów holterowskich EKG i ciśnienia
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG – 6 SZTUK

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Rejestrator umożliwiający ciągły zapis 3-kanałowego lub 12-kanałowego EKG w zależności od użytego przewodu pacjenta
	Tak
	
	
	

	4. 
	Rejestracja 3 kanałów EKG z max. 4 elektrod do min. 10 dni bez konieczności ładowania akumulatora
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Rejestracja 12 kanałów EKG z 10 elektrod do min. 2 dni bez konieczności ładowania akumulatora
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Rejestracja z jednoczęściowego, jednorazowego plastra elektrodowego tzw. patch, co najmniej 3 kanały EKG. W zestawie na każdy rejestrator min. 5 szt.
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	7. 
	Impedancja wejściowa układu rejestrującego EKG min. 10 MΩ
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Zakres amplitudowy rejestrowanego sygnału min. 10 mV
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Rozdzielczość amplitudowa rejestrowanego sygnału min. 12 bit
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Częstotliwość próbkowania min. 4kHz
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Aktywny filtr zakłóceń
	Tak
	
	
	

	12. 
	Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca
	Tak
	
	
	

	13. 
	CMRR ≥ 80dB dla częstości co najmniej 20 Hz i 60 Hz
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Wbudowany akumulator w zestawie z ładowarką lub zasilanie bateryjne typu AA lub AAA
	Tak, podać
	
	Zasilanie bateryjne lub za pomocą wymiennego przez użytkownika akumulatora – 5 pkt.
Zasilanie z niewymiennego przez użytkownika akumulatora – 0 pkt.
	

	15. 
	Zasilanie na cały okres rejestracji dla dowolnego trybu pracy bez wymiany lub ładowania akumulatora
	Tak
	
	
	

	16. 
	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora z informacją o pozostałych dni rejestracji 
	Tak
	
	
	

	17. 
	Zapisywanie następujących danych: ciągły zapis EKG, znaczniki stymulacji, rejestracja ruchomości oraz pozycji z wbudowanego akcelerometru, znaczniki zdarzeń pacjenta, czas rejestracji, ID badania, ID pacjenta i nazwisko, nr seryjny aparatu
	Tak
	
	
	

	18. 
	Pamięć rejestratora: min. 16GB 
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 100g 
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Klasa wykonania obudowy wg. standardu szczelności min. IP67
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Kompaktowa obudowa rejestratora przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji na mokro różnymi środkami
	Tak
	
	
	

	22. 
	Odporność rejestratora na upadek swobodny z wysokości min. 1 m zgodnie z normą IEC PN 60601 i/lub równoważne
	Tak, podać
	
	
	


	23. 
	Klasyfikacja bezpieczeństwa części aplikacyjnej rejestratora wg. PN EN 60601, min. BF
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Wymienne przewody pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów połączeniowych, z automatycznym rozpoznawaniem trybu zapisu przez rejestrator
	Tak
	
	
	

	25. 
	Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz informacja o braku podłączenia do pacjenta (ze wskazaniem elektrody) bezpośrednio na ekranie urządzenia
	Tak
	
	
	

	26. 
	Programowanie danymi pacjenta z funkcją automatycznego animizowania danych osobowych.
	Tak
	
	
	

	27. 
	Programowanie rejestratora danych danymi pacjenta i badania przez analizator
	Tak
	
	
	

	28. 
	Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim
	Tak
	
	
	

	29. 
	Standardowe złącze komunikacyjne USB wbudowane w rejestrator, do programowania i odczytu danych niewymagające używania dodatkowych adapterów i czytników
	Tak
	
	
	

	30. 
	W zestawie na każdy rejestrator:

- przewód pacjenta 3-elektrodowy – 1 szt., 

- przewód komunikacyjny do komputera – 1 szt.

- etui lub zawieszka – 1 szt.

Dodatkowo 1 przewód pacjenta 12-elektrodowy na wszystkie oferowane rejestratory
	Tak
	
	
	


	REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIA KRWI – 4 SZTUKI

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	III. INFORMACJE OGÓLNE

	31. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	32. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	33. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacjami: w klasie co najmniej A/A Brytyjskiego Towarzystwa Nadciśnienia (BHS) i walidacją IP 2010 Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia (ESH).
	Tak
	
	
	

	34. 
	Aparat przystosowany do wykonywania badań u dzieci, potwierdzone walidacją dla dzieci od wieku 3 lat, co najmniej zgodnie z ISO 81060-2: 2009
	Tak/Nie
	
	Tak – 5pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	35. 
	Minimum cztery niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie od 6 do 120 minut oraz możliwość wyłączenia pomiarów, w wybranym okresie pomiarowym
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym max. ±5 mmHg
	Tak, podać
	
	≤ 3 mmHg – 5 pkt.
	

	37. 
	Zmienne adaptacyjne pompowanie mankietu pomiarowego, uzależnione od bieżących wyników pomiarów w czasie badania
	Tak
	
	
	

	38. 
	Tryb badania dla dzieci z możliwością ustawienia pierwszego ciśnienia pompowania mankietu
	Tak
	
	
	

	39. 
	Wyświetlacz rejestratora kolorowy o przekątnej min. 2,0”, pokazujący wyniki pomiaru i kody błędów, z możliwością wyłączenia na czas badania
	Tak, podać
	
	≥ 3” – 5 pkt.
	

	40. 
	Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia „na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego
	Tak
	
	
	

	41. 
	Możliwość ustalenia parametrów nowego badania i uruchomienie badania bezpośrednio na aparacie bez potrzeby użycia podłączenia do komputera i oprogramowania
	Tak
	
	
	

	42. 
	Zakresy pomiarowe min:
 - zakres wyznaczanego ciśnienia skurczowego SYS co najmniej w zakresie od 60 do 260 mmHg,
 - zakres wyznaczanego ciśnienia rozkurczowego DIA co najmniej w zakresie od 30 do 200 mmHg,
 - zakres mierzonego ciśnienia średniego MAP co najmniej w zakresie od 40 do 230 mmHg,
- zakres mierzonej wartości pulsu HR co najmniej w zakresie od 40 do 180 bpm
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Sprzętowe zabezpieczenie bezpiecznego dla pacjenta pomiaru, poprzez ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w mankiecie do 300mmHg oraz maksymalnego czasu pomiaru do 180 sekund
	Tak, podać
	
	
	

	44. 
	Pomiar rzeczywisty średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz algorytm wyznaczający ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, z automatyczną oceną artefaktów, automatyczną ekstrapolacją wartości ciśnienia w przypadku brakujących informacji w krzywej oscylometrycznej, a także z automatycznym uwzględnieniem artefaktów oddechowych i ruchowych
	Tak
	
	
	

	45. 
	Mankiety pomiarowe dostępne do stosowania z aparatem i uwzględnione w walidacji aparatu, w gradacji co najmniej pięciu rozmiarów, gwarantującej prawidłowy technicznie pomiar w szerokim zakresie obwodu ramienia pacjenta co najmniej od 15 cm do 50 cm 
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Mankiety zbudowane z materiałowego rękawa wygodnego dla pacjenta z możliwością prania ręcznego i automatycznego, wyposażone w zaczep z rzepem i tzw. O-ring powodujący odwrócenie kierunku siły naciągu
	Tak
	
	
	

	47. 
	W zestawie min. 2 mankiety w rozmiarze M i L, futerał wielorazowy oraz przewód komunikacyjny USB
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Waga aparatu nie większa niż 180 g
	Tak, podać
	
	Najmniejsza wago – 5 pkt.
Pozostałe – 0 pkt.
	

	49. 
	Wbudowany akumulator w zestawie z ładowarką lub zasilanie bateryjne typu AA lub AAA
	Tak, podać
	
	Zasilanie bateryjne lub za pomocą wymiennego przez użytkownika akumulatora – 5 pkt.

Zasilanie z niewymiennego przez użytkownika akumulatora – 0 pkt.
	


	SYSTEM ANALIZY ZAPISÓW HOLTEROWSKICH EKG I CIŚNIENIA – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	V. INFORMACJE OGÓLNE

	50. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	51. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	VI. OPROGRAMOWANIE BAZY DANYCH – 2 LICENCJE SIECIOWE

	52. 
	Program działający pod programem Windows Server 2016 i nowszym, na maszynie wirtualnej (co najmniej V-Sphere)
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Wymiana danych pomiędzy stacjami roboczymi i serwerem w protokole sieciowym https
	Tak
	
	
	

	54. 
	Logowanie do programu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez kontroler domeny w protokole LDAP lub LDAPS
	Tak
	
	
	

	55. 
	Możliwość jednoczesnej pracy na 2 stacjach roboczych (licencja pływająca)
	Tak
	
	
	

	56. 
	Program pracujący na stacjach roboczych w przeglądarce internetowej
	Tak
	
	
	

	57. 
	Prezentacja pacjentów i badań w postaci konfigurowanych widoków list danych
	Tak
	
	
	

	58. 
	Listy badań dla zapisów holterowskich EKG, ambulatoryjnych rejestracji ciśnienia tętniczego
	Tak
	
	
	

	59. 
	Opisywanie wyników wszystkich rodzajów badań i zatwierdzanie raportów na dowolnej stacji bez konieczności otwierania badania do edycji
	Tak
	
	
	

	60. 
	Wczytywanie zapisów z rejestratorów na każdej stacji systemu
	Tak
	
	
	

	61. 
	Pełna współpraca z oferowanymi rejestratorami EKG i ciśnienia oraz z oprogramowaniem do analizy zapisu EKG 
	Tak
	
	
	

	62. 
	Wymiana posiadanych licencji oprogramowania Sentinel 11.5 w wersji lokalnej do wersji sieciowej oraz kompatybilność z posiadami przez Zamawiającego rejestratorami Spacelabs 90227 OnTrak oraz 98700 Eclipse Pro
	Tak/Nie
	
	Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	VII. OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY ZAPISU EKG Z REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH EKG – 2 LICENCJE SIECIOWE

	63. 
	Program działający w systemie Windows 11, możliwy do zainstalowania na dowolnej liczbie stacji roboczych Zamawiającego
	Tak
	
	
	

	64. 
	Opisywanie wyników wszystkich rodzajów badań i zatwierdzanie raportów na dowolnej stacji bez konieczności otwierania badania do edycji
	Tak
	
	
	

	65. 
	Wczytywanie zapisów z rejestratorów
	Tak
	
	
	

	66. 
	Detekcja zespołów QRS
	Tak
	
	
	

	67. 
	Automatyczna klasyfikacja pobudzeń do podstawowych rodzajów morfologii
	Tak
	
	
	

	68. 
	Podstawowe rodzaje morfologii: N (normalne), S (nadkomorowe), V (komorowe), X (artefakty)
	Tak
	
	
	

	69. 
	Automatyczna analiza arytmii
	Tak
	
	
	

	70. 
	Analiza i raportowanie do 14 dni ciągłego zapisu EKG bez konieczności dzielenia na mniejsze fragmenty
	Tak
	
	
	

	71. 
	Automatyczne rozpoznawanie arytmii na podstawie detekcji i klasyfikacji morfologii oraz pomiaru czasów sprzężeń RR
	Tak
	
	
	

	72. 
	Automatyczne rozpoznawanie bradykardii (kryteria min. liczby pobudzeń i maks. rytmu zdarzenia)
	Tak
	
	
	

	73. 
	Automatyczne rozpoznawanie tachykardii (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia)
	Tak
	
	
	

	74. 
	Automatyczne rozpoznawanie częstoskurczu nadkomorowego (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia, min. rytm dla zakończenia epizodu)
	Tak
	
	
	

	75. 
	Automatyczne rozpoznawanie wolnego rytmu komorowego (kryteria min. liczby pobudzeń)
	Tak
	
	
	

	76. 
	Automatyczne rozpoznawanie częstoskurczu komorowego (kryteria min. liczby pobudzeń i min. rytmu zdarzenia)
	Tak
	
	
	

	77. 
	Automatyczne rozpoznawanie bigeminii komorowej (kryterium liczba cykli)
	Tak
	
	
	

	78. 
	Automatyczne rozpoznawanie trigeminii komorowej (kryterium liczba cykli)
	Tak
	
	
	

	79. 
	Automatyczne rozpoznawanie pojedynczej arytmii nadkomorowej
	Tak
	
	
	

	80. 
	Automatyczne rozpoznawanie napadów migotania przedsionków
	Tak
	
	
	

	81. 
	Automatyczne anulowanie arytmii nadkomorowej i 2RR w obszarach oznaczonych jako migotanie przedsionków
	Tak
	
	
	

	82. 
	Ręczne oznaczanie arytmii każdego rodzaju w zapisie EKG
	Tak
	
	
	

	83. 
	Automatyczne rozpoznawanie pobudzeń wystymulowanych
	Tak
	
	
	

	84. 
	Wydruk arytmii w postaci przykładów do raportu
	Tak
	
	
	

	85. 
	Prezentacja osi czasu badania z oznaczeniem początku i końca analizy oraz bieżącego momentu edycji
	Tak
	
	
	

	86. 
	Zmiana położenia edycji na podstawie widoków EKG, osi czasu lub wartości czasu wprowadzanej numerycznie
	Tak
	
	
	

	87. 
	Stronicowanie z możliwością ustalenia dowolnych kanałów zapisu oraz zakresu czasu na ekranie
	Tak
	
	
	

	88. 
	Trend częstości występowania wszystkich rodzajów arytmii w całym badaniu z podsumowaniem
	Tak
	
	
	

	89. 
	Edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie przykładu EKG z jednoczesnym widokiem kontekstu EKG (min. 1 min. zapisu) lub tabelą arytmii, listą arytmii, trendem HR
	Tak, podać
	
	
	

	90. 
	Ekrany programu skalowane lub automatycznie wykorzystujące dostępną wielkość monitora bez ręcznego manipulowania oknami programu
	Tak
	
	
	

	91. 
	Możliwość rozbudowy o ocenę prawdopodobieństwa występowania obturacyjnego bezdechu sennego z szacowanym indeksem AHI dla badania i trendem prawdopodobieństwa wystąpień
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	92. 
	Raporty zawierające przykłady EKG różnych skalach wydruku
	Tak
	
	
	

	93. 
	Interfejs oprogramowania do analizy EKG w języku polskim
	Tak
	
	
	

	94. 
	Licencja w postaci kodu programowego (bez nośników USB wymagających zamontowania na stacji roboczej) instalowana na serwerze Zamawiającego
	Tak
	
	
	

	95. 
	Licencja bez ograniczeń czasu używania lub ilości analiz, możliwa do wykorzystania na dowolnym stanowisku
	Tak
	
	
	

	96. 
	Możliwość jednoczesnej pracy na 2 stacjach roboczych (licencja pływająca)
	Tak
	
	
	

	97. 
	Pełna współpraca z oferowanymi rejestratorami EKG oraz z oprogramowaniem bazy danych
	Tak
	
	
	

	98. 
	Wymiana posiadanej 1 licencji lokalnej oprogramowania Pathfinder SL w wersji lokalnej do wersji sieciowej oraz kompatybilność z posiadami przez Zamawiającego rejestratorami Spacelabs 90227 OnTrak oraz 98700 Eclipse Pro
	Tak/Nie
	
	Tak – 20 pkt.

Nie – 0 pkt.
	


	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	99. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	100. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	101. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	102. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	103. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	104. 
	Minimalny 7-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	105. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	106. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	107. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	108. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	109. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	110. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	111. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]