[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 7 – Zadanie 5 – elektrokardiografy







Załącznik nr 1.7

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Elektrokardiograf
	
	
	
	2
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ELEKTROKARDIOGRAF – 2 SZTUKI

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
	Tak 
	
	
	

	4. 
	Czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny ciągłego monitorowania
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	6. 
	Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby
	Tak
	
	
	

	7. 
	Ochrona przed impulsem defibrylacji CF
	Tak
	
	
	

	8. 
	Waga aparatu ≤ 6 [kg]
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Obsługiwane dane pacjenta min.: ID, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, identyfikator pomocniczy, umieszczenie V3, oddział, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi
	Tak, podac
	
	
	

	10. 
	Elektrokardiograf 12 kanałowy (12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12 kanałowym)
	Tak
	
	
	

	11. 
	Możliwość rejestracji dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca.
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Ekran graficzny, dotykowy zintegrowany z aparatem o rozmiarze ≥ 8’’
	Tak, podać
	
	≥ 12” – 5 pkt.
	

	13. 
	Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024x768 
	Tak, podać
	
	≥1280x800 – 5 pkt.
	

	14. 
	Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie
	Tak
	
	
	

	15. 
	Prezentacja danych na ekranie min.: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (ID, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim.
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG
	Tak
	
	
	

	17. 
	Wbudowana drukarka termiczna - wydruk o szerokości 210 [mm] 
	Tak
	
	
	

	18. 
	Możliwość zastosowania papieru w rolce i składance
	Tak
	
	
	

	19. 
	Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej
	Tak
	
	
	

	20. 
	Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	21. 
	Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca
	Tak
	
	
	

	22. 
	Formaty wydruku, minimum: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Prędkość zapisu: min. 5/12,5/25/50 [mm/s]
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Wzmocnienie: min. 2,5; 5, 10, 20 [mm/mV] oraz AUTO
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Impedancja wejściowa ≥100 [MΩ] 
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	CMRR ≥140 dB
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Detekcja pików rozrusznika serca
	Tak
	
	
	

	28. 
	Częstotliwość próbkowania min. 32 000 [Hz/kanał]
	Tak, podać
	
	> 60 000 [Hz/kanał] – 5 pkt.

> 90 000 [Hz/kanał] dla detekcji rozrusznika – 10 pkt.
	

	29. 
	Filtr zakłóceń sieciowych
	Tak
	
	
	

	30. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 
	Tak
	
	
	

	31. 
	Filtr dolno-przepustowy
	Tak
	
	
	

	32. 
	Filtr anty-dryftowy
	Tak
	
	
	

	33. 
	Filtr linii izoelektrycznej 
	Tak
	
	
	

	34. 
	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR
	Tak
	
	
	

	35. 
	Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod
	Tak
	
	
	

	36. 
	Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim
	Tak
	
	
	

	37. 
	Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych maksymalnie 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów.
	Tak
	
	
	

	38. 
	Aparat wyposażony w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	39. 
	Możliwość zapisania w pamięci min. 1000 badań EKG
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Możliwość przeglądania i wydruku bieżących i zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia 
	Tak
	
	
	

	41. 
	Możliwość przeglądania zapisanych raportów EKG, w tym: konfiguracja układu krzywej i wzmocnienia, ponowna analiza po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie)
	Tak
	
	
	

	42. 
	Łączność przewodowa (LAN) oraz bezprzewodowa (WLAN) min. 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz)

Obsługa: 

- standardu HL7/DICOM (automatyczne przesyłanie wyników: MWL, Storage, Print, Commit),
- protokołu FTP,
- adresowania IP: dynamicznie i statycznie,
- serwerów DNS,
- ochrony danych
	Tak
	
	
	

	43. 
	Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych A4
	Tak
	
	
	

	44. 
	Możliwość przekazywania następujących danych do zewnętrznego systemu:

- Informacje o pacjencie

- Informacje o urządzeniu

- Informacje o konfiguracji

- wyniki i raporty

Wersja I – integracja z posiadanym systemem monitorującym Mindray CMS.

lub

Wersja II – dostarczenie niezależnego systemu (oprogramowania) umożliwiającego przesyłanie i archiwizację w/w danych
	Tak. podać
	
	Wersja I – 20 pkt.

Wersja II – 0 pkt.
	

	45. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora przez złącze HDMI
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	46. 
	Wyposażenie: 
	Tak
	
	
	

	46.1. 
	Dedykowany mobilny wózek aparaturowy na kółkach (min. 2 z blokadą)  z wysięgnikiem i miejscem na zapasowe akcesoria
	Tak, podać
	
	
	

	46.2. 
	Kabel pacjenta 1 szt.
	Tak
	
	
	

	46.3. 
	Elektrody sercowe (piersiowe) blaszkowe 1 kpl
	Tak
	
	
	

	46.4. 
	Elektrody kończynowe 1 kpl
	Tak
	
	
	

	46.5. 
	Pas piersiowy szerokość: 70 mm ± 10% - 1 szt.
	Tak
	
	
	

	46.6. 
	Papier termoczuły 5 szt.
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	47. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	48. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	49. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	50. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	52. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	54. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	55. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	56. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	57. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	58. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	59. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]