[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





Pakiet 8 – Zadanie 5 - zestawy pomp infuzyjnych ze stacją dokującą






Załącznik nr 1.8


Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą:
	
	
	
	4 kpl.
	
	
	
	

	a
	Stacja dokująca
	
	
	
	4
	
	
	
	

	b
	Pompa infuzyjna
	
	
	
	16
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ZESTAW POMP INFUZYJNYCH ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ – 4 ZESTAWY

	Nazwa pompy infuzyjnej:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Nazwa stacji dokującej:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2025 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE.

W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE – POMPY INFUZYJNE – 4 SZTUKI W ZESTAWIE

	3. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa przeznaczona do precyzyjnego dawkowania leków, z możliwością pracy w stacji dokującej oraz transportu wewnątrzszpitalnego
	Tak
	
	
	

	4. 
	Kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 3,0 cale. Rozdzielczość ekranu zapewniająca czytelność komunikatów. Interfejs w języku polskim
	Tak, podać
	
	Przekątna > 3,5” – 5 pkt.
	

	5. 
	Wyświetlanie na ekranie min. następujących informacji jednocześnie:
- Tryb podaży

- Stan naładowania akumulatora,

- Nazwa leku (jeśli został wybrany)

- Prędkość infuzji,

- Objętość do podania VTBI,

- Łączna objętość podana,

- Czas do końca infuzji

- Aktualne ciśnienie w drenie 

- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana).
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Dotykowa klawiatura numeryczna umożliwiająca wprowadzanie parametrów infuzji bez użycia dodatkowych przycisków fizycznych
	Tak
	
	
	

	7. 
	Urządzenie lekkie, kompaktowe – waga pompy z akumulatorem nie większa niż 2,0 kg
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Wysoka odporność na zalanie płynami, stopień ochrony IP min. IP33
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację
	Tak
	
	
	

	10. 
	Możliwość montażu na statywie kroplówki oraz w stacji dokującej. Uchwyt do statywu demontowalny lub składany, niewymagający użycia narzędzi
	Tak
	
	
	

	11. 
	Możliwość łączenia pomp w zestawy (kolumny) zasilane z jednego kabla sieciowego (poprzez stację dokującą)
	Tak
	
	
	

	12. 
	Montaż w stacji dokującej bez konieczności przykręcania (zatrzaskowo)
	Tak
	
	
	

	13. =
	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki. Obsługa pojemności: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. Fabryczna kalibracja dla wiodących producentów (w tym polskich)
	Tak, podać
	
	
	


	14. 
	Możliwość kalibracji strzykawek trzyczęściowych różnego rodzaju
	Tak
	
	
	

	15. 
	Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny, Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Zakres programowania prędkości infuzji co najmniej od 0,1 ml/h do 2000 ml/h (dla strzykawek 50ml)
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Możliwość ustawienia przepływu z dokładnością 0,01 ml/h (w zakresach przepływu 0,01-99,9ml/h) oraz 0,1 ml/h w wyższych zakresach
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Błąd dozowania nie większy niż ±2% (dla przepływów liniowych >1ml/h)
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Dostępny Bolus ręczny i automatyczny. Prędkość bolusa programowalna do min. 2000 ml/h
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
	Tak
	
	
	

	21. 
	Funkcja automatycznej redukcji ciśnienia w drenie po wykryciu okluzji (Anti-Bolus), minimalizująca niekontrolowany wyrzut leku
	Tak
	
	
	

	22. 
	Funkcja KVO (Keep Vein Open) programowalna
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	Tak
	
	
	

	24. 
	Zmiana prędkości podaży bez przerywania trwającej infuzji
	Tak
	
	
	

	25. 
	Biblioteka leków o pojemności min. 3000 leków, z podziałem na min. 30 profili/kategorii. Biblioteka zawiera predefiniowane dane leków, takie jak stężenia, limity ciśnienia okluzji, szybkości KVO i objętości bolusów
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Możliwość zaprogramowania biblioteki leków bezpośrednio po podłączeniu do komputera lub importu biblioteki leków  bezpośrednio z pamięci USB
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	27. 
	Regulacja ciśnienia okluzji w zakresie min. 50 mmHg – 900 mmHg. Min. 15 stopni regulacji lub regulacja płynna. Prezentacja ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie graficznej lub numerycznej
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Wyświetlanie aktualnego ciśnienia w układzie (drenie) na ekranie pompy (wykres, pasek postępu lub wartość liczbowa)
	Tak
	
	
	

	29. 
	Automatyczna lub ręczna blokada panelu sterowania (klawiatury) chroniąca przed przypadkową zmianą parametrów
	Tak, podać
	
	Automatyczna blokada (z możliwością dezaktywacji) – 5 pkt.

Ręczna blokada – 0 pkt.
	

	30. 
	Rejestr zdarzeń pracy pompy – co najmniej 3500 zdarzeń
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	System alarmów wizualnych i dźwiękowych, min. 2 poziomy: niski i wysoki priorytet
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Tryb gotowości (standby) możliwy do ustawienia w zakresie min. od 1 min. do 23h: 59min:59s
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Wbudowany akumulator. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 5 godzin przy przepływie min. 5 ml/h
	Tak, podać
	
	Najdłuższy czas – 5 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	34. 
	Czas ładowania akumulatora do pełna nie dłuższy niż 6 godzin (przy wyłączonej pompie)
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej
	Podać
	
	Najwyższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	36. 
	Wbudowany w pompę zasilacz i zasilanie centralne ze stacji dokującej. Nie dopuszcza się użycia zasilaczy zewnętrznych, np. w postaci osobnej ładowarki
	Tak
	
	
	

	37. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania o: Tryb PCA, Tryb TIVA / TCI
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	38. 
	Wbudowana karta WLAN
	Tak
	
	
	

	39. 
	Możliwość integracji z centralnym systemem monitorowania klasy CMS. Dostępne następujące funkcje:

Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe).

Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. 

Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy.
Wersja I – integracja z posiadanym systemem monitorującym Mindray CMS.

lub

Wersja II – dostarczenie innego, dedykowanego systemu (oprogramowania) o powyższej funkcjonalności
	Tak. podać
	
	Wersja I – 20 pkt.

Wersja II – 0 pkt.
	

	III. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE – STACJA DOKUJĄCA – 1 SZTUKA W ZESTAWIE

	40. 
	Stacja dokująca na min. 6 pomp infuzyjnych (4 dostarczane pompy i 2 wolne miejsca)
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Stacja z alarmem dźwiękowym i wizualnym, z min. 2 poziomami priorytetu:  wysokim i niskim
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Pompy w stacji dokującej mogą realizować funkcję przekazywania podaży - podaż kaskadowa

Wyraźne oznaczenie kolejności podaży na ekranie każdej pompy.
	Tak
	
	
	

	43. 
	Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn
	Tak
	
	
	

	44. 
	Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy
	Tak
	
	
	

	45. 
	Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej
	Tak
	
	
	

	46. 
	Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy
	Tak
	
	
	

	47. 
	Stacja wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	Tak
	
	
	

	48. 
	Wysoka odporność na zalanie płynami, stopień ochrony IP min. IP33
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację
	Tak
	
	
	

	50. 
	Stacja dokująca wyposażona w złącze LAN i WLAN. Możliwość podłączenia do systemu centralnego monitorowania
	Tak
	
	
	

	IV. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	51. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	52. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.

Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	53. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	54. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	55. 
	Sprzęt zastępczy na cały okres naprawy w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych
	Tak
	
	
	

	56. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	57. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	58. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	59. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	60. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	V. SZKOLENIA

	62. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	63. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAGE  
-7-


[image: image1.png]