Nr sprawy: ZP/15/2026 - Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki molekularnej
Załącznik nr 1.1 do SWZ

PAKIET 1 - Odczynnik wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki molekularnej infekcji układów: oddechowego, pokarmowego 
i nerwowego metodą multiplex PCR
Tabela nr 1 - Odczynniki i materiały zużywalne
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy 
	przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-ce
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania 
(z uwzględnieniem terminu ważności)
	konfekcjonowanie
pojedynczego opakowania
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)
	Termin ważności w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia dróg oddechowych (min. 20 patogenów)
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	2
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia przewodu pokarmowego (min. 20 patogenów)
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	3
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (min. 14 patogenów)
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	4
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia dolnych dróg oddechowych wraz z oznaczeniem genów mechanizmów oporności (min. 20 patogenów)
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	5
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia krwi w tym sepsę wraz z oznaczeniem genów mechanizmów oporności (min. 14 patogenów)
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	6
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia stawów wraz z oznaczeniem genów mechanizmów oporności (min. 22 patogeny)
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	7
	Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące choroby tropikalne (min. 4 patogeny)
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	5 miesięcy
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, zużywalne niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.
2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  materiałów kontrolnych, zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.

Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa analizatora  do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR.
	
	
	
	36
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025
	TAK
	

	2.
	System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora
	TAK
	

	3.
	Analizator ma posiadać dwa gniazda pomiarowe lub ma mieć dołączony dodatkowy moduł analityczny umożliwiający przeprowadzenie dwóch oznaczeń paneli genetycznych w tym samym czasie
	TAK
	

	4.
	Analiza obecności kwasów nukleinowych bakterii, wirusów lub pasożytów oparta na metodzie nested multiplex PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń
	TAK
	

	5.
	System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA
	TAK
	

	6.
	Testy w formie paneli posiadające kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie
	TAK
	

	7.
	Odczynniki o zamkniętym układzie reakcyjnym, zabezpieczone przed kontaminacją i uszkodzeniem
	TAK
	

	8.
	Czas wykonania oznaczenia maksymalnie 80 minut
	TAK
	

	9.
	Kompatybilny system zawierający aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS oraz wyposażenie do przygotowania próbek
	TAK
	

	10.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dołączona do oferty 
	TAK
	

	11.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne dotyczące obsługi, konserwacji i wykonywania testów w analizatorze, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę imiennego certyfikatu dla każdej przeszkolonej osoby.  Szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie dla pracowników musi odbyć nie później niż do 2 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia analizatora 
	TAK
	

	12.
	Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem, zestawione w panelach, umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki
	TAK
	

	13.
	Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona podłączenia analizatora do istniejącego
w Pracowni Wirusologii systemu (LIS) – program MLS Software Prometeusz 
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla testów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Czas ważności testów – minimum 5 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Każdy test ma posiadać certyfikat CE-IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację 
	TAK
	

	3.
	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania/rozpuszczenia/rozmrożenia przed ich umieszczeniem na pokładzie analizatora 
	TAK
	

	4.
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie elektronicznej
	TAK
	

	5.
	Każdy test ma zawierać kontrolę wewnętrzną zapewniającą monitorowanie poprawności wykonania badania 
	TAK
	

	6.
	Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów  z  górnych dróg oddechowych (wymaz  z nosogardzieli) m.in.: wirusy Sars Cov 2, Influenza A, B, wirusy Parainfluenza,  Rinowirusy/Enterowirusy, RSV, bakterie atypowe
	TAK
	

	7.
	Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki
	TAK
	

	8.
	Panel do wykrywania bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (karbapenemazy, ESBL, MRSA) z dodatniego posiewu krwi 
	TAK
	

	9.
	Panel do wykrywania bakterii i wirusów z Płynu mózgowo rdzeniowego m.in. Neisseria menengitidis, Haemophillus Influenzae, CMV, Enterowirus
	TAK
	

	10.
	Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy - najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego m.in. Salmonella, Clostridium difficile, szczepy biegunkogenne Escherichia coli, Rotawirus
	TAK
	

	11.
	Panel do wykrywania bakterii wraz oznaczeniem mechanizmów oporności  z płynu stawowego m.in.: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans 
	TAK
	

	12.
	Panel do wykrywania patogenów powodujących choroby  tropikalne takie jak Denga, Malaria
	TAK
	

	Lp.
	Parametry serwisu
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wsparcie techniczne godz. 8-16/5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku
	TAK
	

	2.
	Wykonawca zapewni doradztwo aplikacyjne dotyczące zaoferowanych testów
	TAK
	

	3.
	Czas reakcji do 4 godzin w dni robocze od momentu  zgłoszenia awarii drogą mailową lub telefoniczną.
	TAK
	

	4.
	W przypadku awarii  niemożliwej do usunięcia w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy na cały okres naprawy lub zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres.
	TAK
	

	5.
	Serwis zdalny m.in. do szybkiej diagnostyki pracy aparatu oraz aktualizacji oprogramowania
	TAK
	


Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki molekularnej multiplex PCR zakażeń układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego dla Diagnostów 
Laboratoryjnych/Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala trzy razy w trakcie trwania umowy 
(raz w roku) w siedzibie Zamawiającego
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Serwis zdalny m.in. do szybkiej diagnostyki pracy aparatu oraz aktualizacji 
oprogramowania
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Małe opakowania zawierające do 6 sztuk testów dla wszystkich oferowanych paneli
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	4.
	Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
1

