## SOPZ załącznik nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Zakres czynności, które należy wykonać podczas konserwacji i przeglądu (w ramach oferty) | Planopwany termin wykonania usługi
1 | Urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego PCR
1. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480II | 27606 | 2011 r. | Pracownia PCR ZHW OT Toruń | 1 | 1) Ocena ogólnego stanu urządzenia: a) kontrola sprawności mechanicznej, b) test uruchomienia urządzenia, c) sprawdzenie stabilności i poprawności działania lampy, d) sprawdzenie kamery i filtrów, sprawdzenie zamykania pokrywy i temperatury nagrzewnicy pokrywy, e) kontrola diod LED, f) sprawdzenie układu optycznego urządzenia, g) wykonanie testu QC. 2) Czyszczenie optyki. 3) Potwierdzenie sprawności technicznej urządzenia. 4) Przegląd i sprawdzenie wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ” wymaganej (co 3 lata) przez producenta (Roche), dla potwierdzenia „Certyfikatu Jakości” dla tego aparatu. 5) Czyszczenie elementów mechanicznych przyrządu i jego toru optycznego, kontrola i ocena stanu poszczególnych modułów aparatu, wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych, ewentualna kalibracja wskazań przyrządu, wykonanie kompensacji kolorów FAM, HEX, Texas Red, Cy5. 5) Analiza danych pomiarowych potwierdzona przez Wykonawcę raportem serwisowym z przeglądu wg procedury kwalifikacji operacyjnej „Procedura OQ LC 480 ”. 6) Przegląd serwisowy aparatu „LightCycler 480 II”, musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania aparatury firmy Roche Diagnostics International Ltd | do dnia 19 maja 2026 r.
2. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33041 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
3. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 33085 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
4. | Termocykler LightCycler | ROCHE | 480 II | 34560 | 2021 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
2 | Komory laminarne
1. | Komora laminarna | Nuaire | NU-440-600E | 70198 | 1996 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1. Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia działania komór laminarnych: a. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. b. Przegląd powinien obejmować w szczególności: - pomiar ilości cząstek przed filtrem głównym HEPA w komorze, - pomiar ilości cząstek w komorze, - sprawdzenie szczelności filtru głównego HEPA, - sprawdzenie filtru wylotowego, - pomiary prędkości nawiewu w komorze, - pomiar prędkości wlotu powietrza do komory, - stan licznika godzin pracy filtra Hepa, - stan licznika godzin pracy lampy UV. c. Kontrola poszczególnych podzespołów urządzenia: - kontrola klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterującego, - oświetlenie – lampa światła białego, - oświetlenie – lampa UV, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - gniazda zasilające, - zasilanie palnika, - system zamykania i otwierania szyby frontowej, - czujniki pozycji szyby. 2. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynności Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac. | do 08 maja 2026 r.
2. | Komora laminarna | ESCO | ESCO Airstream AC2-6E1 | 2008-28616 | 2008 r. |  | 1
3. | Komora laminarna | ESCO | ESCO Airstream AC2- 5E1 | 2007-21231 | 2007 r. |  | 1
4. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 3 | 526059 | 2020 r. |  | 1
5. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526988 | 2020 r. |  | 1
6. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526968 | 2020 r. |  | 1
7. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526987 | 2020 r. |  | 1
8. | Komora laminarna | Euroclone S.p.A. Bioair Division | Safe Flow 1,8 | N7529 | 2013 r. | Pracownia Mikrobiologicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 |  | do dnia 29 maja 2026 r.
9. | Komora laminarna | HERAEUS | Herasafe HS 12 | 40148787 | 2001 r. |  | 1
10. | Komora laminarna | ESCO | ESCO AIRSTREAM CLASS II BIOHAZARD typ AC2-3E1 | 2007-25118 | 2007 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1
11. | Komora laminarna | HERAEUS INSTRUMENTS | HERASAFE CLASS II BIOHAZARD typ HS 12/2 | 95114333 | 1995 r. |  | 1
12. | Komora laminarna | Microflow Anglia | ABS 1220EU/A | 20041221624 | 2004 r. | Pracownia Bakteriologii Ogólnej ZHW Bydgoszcz | 1
13. | Komora laminarna | ESCO | NC2-4L8 | 2022-189496 | 2022 r.
14. | Komora laminarna | ESCO | LVC-4A1 | 2004-9327 | 2004 r. | Pracownia Przygotowywania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego ZHW Bydgoszcz | 1
15. | Komora laminarna | ESCO | Biohazard AC2-6E1 | 2007-26138 | 2007 r. |  | 1
16. | Komora laminarna | Telstar | Bio II Advence Telster | 518150 | 2013 r. |  | 1
17. | Komora laminarna | Kendro Laboratory Products Sorvall Heraeus, Ultra-Viol | Herasafe HS 12/2 | 95112428 | 1995 r. | Pracownia Wirusologiczna ZHW Bydgoszcz | 1
18. | Komora laminarna | Kendro Laboratory Products Sorvall Heraeus | Herasafe HS 12 | 40243838 | 2002 r. |  | 1
19. | Komora laminarna | Microflow | ABS | 2004/22/624 | 2005 r. |  | 1
20. | Komora laminarna | Telstar | Biostar | 14954 | 2003 r. |  | 1
21. | Komora laminarna | Esco | AC2-6E1 | 2008-28617 | 2008 r. | Pracownia Przygotowywania Pożywek i Szkła Laboratoryjnego ZHW OT Toruń | 1
22. | Komora laminarna | Esco | AVC-6D1 | 2013-87175 | 2013 r. |  | 1
23. | Komora laminarna | Esco | AVC-6D1 | 2013-87176 | 2013 r. |  | 1
24. | Komora laminarna | Thermo Scientific | HS KS 12 | 41219098 | 2011 r. | Pracownia PCR ZHW OT Toruń | 1
25. | Komora laminarna | Labogene | Scanlaf Mars | L12121063 | 2012 r. |  | 1
26. | Komora laminarna | Alchem | BioTecum 1.2 | 91512.51 | 2017 r. | Pracownia Badania Środków Spożywczych ZHW OT Toruń | 1
3 | Czytniki mikropłytek Elisa i płuczki mikropłytek Elisa
1. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 196432 | 2005 r. | Pracownia Serologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd techniczny i sprawdzenie dokładności czytnika mikropłytkowego obejmuje: a) czyszczenie elementów mechanicznych przyrządu i jego toru optycznego, b) czyszczenie koła filtrów, c) weryfikację właściwego działania wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych, d) sprawdzenie dokładności, liniowości i powtarzalności odczytów urządzenia dla wszystkich posiadanych filtrów (405 nm, 450 nm, 620 nm, 650 nm) z użyciem wzorca, tj. Uniwersalnej Płytki Kalibracyjnej produkcji Bio Tek Instruments, Inc. posiadającej aktualną datę jej walidacji, e) kalibrację wskazań przyrządu, f) analiza statystyczna wyników pomiarowych potwierdzona przez Wykonawcę raportem serwisowym z przeglądu, 2. Przegląd serwisowy czytnika mikropłytek Elisa musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania aparatury firmy BioTek Instruments, Inc. 3. Po wykonaniu usługi wydanie raportów serwisowych odnoszących się do spełnienia wymagań specyfikacji technicznych zawartych w dokumentacji urządzeń. | do dnia 09 czerwca 2026 r.
2. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 257385 | 2011 r. | Pracownia Chorób Ryb i Badań Mikologiczno-Parazytologicznych ZHW Bydgoszcz | 1
3. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx800 | 210661 | 2008 r. | Pracownia Wirusologiczna ZHW Bydgoszcz | 1
4. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx808 | 252944 | 2010 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
5. | Czytnik mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | 800 TS | 2101132C | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
6. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | Elx50 | 196850 | 2005 r. | Pracownia Serologiczna ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd techniczny i sprawdzenie dokładności płuczki mikropłytkowej obejmuje: a) czyszczenie toru wodnego i jego elementów mechanicznych, b) weryfikację właściwego działania wszystkich podzespołów elektronicznych i mechanicznych c) sprawdzenie dokładności dozowania przy objętości 300 µl/dołek, d) sprawdzenie dokładności odsysania (pozostałość w dołku po odessaniu), e) kalibrację objętości dozowania przyrządu, 2. Przegląd serwisowy płuczki mikropłytek Elisa musi być wykonany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do serwisowania aparatury firmy BioTek Instruments, Inc. 3. Po wykonaniu usługi wydanie raportów serwisowych odnoszących się do spełnienia wymagań specyfikacji technicznych zawartych w dokumentacji urządzeń.
7. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | ELx50 | 121129A | 2012 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
8. | Płuczka mikropłytek Elisa | Bio Tek Instruments, Inc | 50 TS8 | 20090011C | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1
4 | Spektrometr
1. | Spektrometr Avanta PM | GBC Scientific Eqipment | Avanta PM | A5846 | 2004 | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd okresowy spektrometru GBC FAAS: Przegląd spektrometru może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat GBC potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania spektrometrów GBC FAAS. Zakres czynności przy przeglądzie spektrometru: 1. Sprawdzenie układu optycznego pod kątem czystości elementów optycznych oraz pod kątem poprawności ustawiania deklarowanej długości fali. Wykonanie testów przy użyciu lampy Cu i Cs. 2. Sprawdzenie poprawności pracy układu korekcji tła przy użyciu filtra siatkowego. 3. Sprawdzenie poprawności ustawiania szczelin dla As, Cu, K oraz dla 0.0 nm. 4. Konserwacja układu wprowadzania próbki, regulacja rozpylacza. 5. Sprawdzenie układu gazowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń. 6. Wykonanie kalibracji dla Cu na wzorcach 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 w celu oceny poprawności pracy spektrometru. | do dnia 30 czerwca 2026 r.
5 | Urządzenie do miareczkowania
1. | Urządzenie do miareczkowania | Metrohm | Ti-Touch 916 | 1.916.0010 | 2014 | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy aparatu 916 Ti-Touch, włącznie z: - wykonaniem przez wykwalifikowanego pracownika autoryzowanego serwisu - czyszczeniem i konserwacją - sprawdzeniem funkcjonalnści zgodnie ze specyfikacją producenta - sprawdzeniem potwierdzonym wydaniem dokumentu Calibration Certificate Następujących części składowych aparatu: PM 916 Ti-Touch - 1 szt., PM 800 Dosino - 2 szt., PM 802 Rod Stirrer - 1 szt., PM 854 iConnect - 1 szt. 2. Test dozowania, czyszczenie, konserwacja dla następujących jednostek dozujących: Dosing Test for DU - 5 szt. - Cylinder szklany o pojemności 20 ml do jednostki dozującej DU Glass Cylinder 20mL. -Tłoczek do cylindra szklanego o pojemności 20 ml współpracującego z jednostką dozującą DU Piston (for Glass) 20mL. | do dnia 30 czerwca 2026 r.
6 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5059 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1. Przeglądy serwisowe aparatów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. 2. Zakres czynności: - kontrola procesu dekontaminacji urządzenia (lampa UV, procedura dekontaminacji), - sprawdzenie jednostki sterującej, - kontrola stacji procesowej: inkubator, płytka magnetyczna, pozycjonowanie, weryfikacja temperatury, - kontrola stacji chłodzenia oraz weryfikacja temperatury, - kontrola głowicy odczynników: sprawdzenie jednostki pętli odczynników 1 do 3, igieł, test szczelności, skaner kodów kreskowych-CCD, - kontrola głowicy procesowej: prawidłowość położenia, test szczelności, - sprawdzenie: pojemnika na płyny, wytrząsarki MGP, procesu płukania, - sprawdzenie etapu proces transfer, reagent transfer, - sprawdzenie lampy UV oraz Air Filter 120mm, Air Filter 92mm, - sprawdzenie prawidłowości generacji odpadów, - konserwacja, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, - wykonanie procedury Maintenance. | do dnia 16 lipca .2026 r.
2. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5085 | 2020 r. |  | 1