
Załącznik nr 1.1B do SWZ 

AZP/15/P/2026
(składany wraz z ofertą)                    
WYKAZ PARAMETRÓW – dotyczy pakietu nr 9 
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej i przedniej 
Uwaga! należy wypełnić dla każdego oferowanego urządzenia
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	Nowy
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi – jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.  
	TAK
	

	2.
	Zakres pracy noża do min. 30000 cięć na minutę.
	TAK podać
	

	3.
	Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wydłużonej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy.
	TAK
	

	4.
	Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-700 mmHg.
	TAK 
	

	5.
	Możliwość pracy z nożem  23, 25 i 27 Ga.
	TAK 
	

	6.
	Rodzaj pompy roboczej – Venturi i dwie pompy perystaltyczne; Infuzyjna/Irygacyjna i Ekstruzyjna/Aspiracyjna.
	TAK
	

	7. 
	Ledowe  źródło światła – 3 niezależne porty z możliwością zmiany barwy światła.
	TAK 
	

	8.
	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu.
	TAK
	

	9.
	Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm.
	TAK, podać
	

	10.
	Możliwość regulacji przepływu.
	TAK 
	

	11. 
	Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu.
	TAK
	

	12.
	Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja   z przełącznika nożnego).
	TAK
	

	13.
	Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. 
	TAK
	

	14.
	Możliwość podłączenia głowicy z czujnikiem ciśnienia i czujnikiem termicznym.
	TAK
	

	15.
	Wbudowany laser 532nm.
	TAK 
	

	16.
	Możliwość laserowania w trybie 4 punktowym.
	TAK 
	

	17.
	Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji 22GA z możliwością pracy w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej.
	TAK 
	

	18.
	Sterowanie bezprzewodowe.
	TAK 
	

	19.
	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim.
	TAK 
	

	20.
	System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego.
	TAK 
	

	21.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK 
	

	
	
	
	

	III.
	KONFIGURACJA APARATU

	1.
	Konsola aparatu – 2 szt.
	TAK 
	

	2.
	Pilot zdalnego sterowania – 2 szt.
	TAK
	

	3.
	Taca narzędziowa – 2 szt.
	TAK
	

	4.
	Pedał sterujący – 2 szt.
	TAK
	

	5.
	Pokrowiec – 2 szt.
	TAK
	

	6.
	Kabel zasilający – 2 szt.
	TAK
	

	7.
	Głowica do fakoemulsyfikacji – 8 szt.
	TAK
	

	8.
	Głowica do fakofragmentacji – 2 szt. 
	TAK
	

	9.
	Komplet końcówek bimanualnych – 8 szt.
	TAK
	

	10.
	Pęseta diatermiczna z przewodem – 4 szt.
	TAK
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot najmu w okresie obowiązywania umowy tzn. 36 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag.
	TAK 
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” lub „TAK, podać” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF
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