


ZP/65/2026
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026



Pakiet 7 – Lampa zabiegowa mobilna	Załącznik nr 1.7

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Lampa zabiegowa mobilna
	
	
	
	2 szt.
	
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………


	LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA – 2 SZTUKI

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej).

‘W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Lampa spełnia wymagania norm PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo podstawowe i funkcjonowanie zasadnicze), PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz PN-EN 60601-2-41 (wymagania szczegółowe dotyczące opraw chirurgicznych i opraw do diagnostyki) lub norm równoważnych. Należy załączyć dokument wytwórcy potwierdzający zgodność (np. deklarację zgodności UE wskazującą zastosowane normy lub oświadczenie wytwórcy).
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Lampa zabiegowa ze źródłem światła LED, na statywie jezdnym, z ramieniem przegubowym umożliwiającym ustawienie kopuły nad polem zabiegowym; przeznaczona do oświetlenia pola zabiegowego podczas badań i zabiegów
	Tak
	
	
	

	5. 
	Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m od powierzchni emitującej światło (zgodnie z PN-EN 60601-2-41) ≥ 100 000 [lx]
	Tak, podać
	
	≥ 120 000 lx – 5 pkt.
< 120 000 lx – 0 pkt.
	

	6. 
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej 50–100 [%] Ec. Podać zakres regulacji
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Średnica pola świetlnego d10 w odległości 1 m ≥ 17 [cm] (przy regulowanej średnicy pola – wartość maksymalna)
	Tak, podać
	
	≥ 20 cm – 5 pkt.
< 20 cm – 0 pkt.
	

	8. 
	Temperatura barwowa światła: stała w przedziale 3 800–5 000 [K] albo regulowana, z co najmniej jednym ustawieniem w tym przedziale. Podać wartość (wartości)
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Regulacja temperatury barwowej w przedziale 3 500–5 000 [K] – co najmniej 3 ustawienia albo regulacja płynna, przy rozpiętości między skrajnymi ustawieniami w tym przedziale ≥ 600 [K]
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	10. 
	Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 95.
W przypadku regulowanej temperatury barwowej podać najniższą wartość Ra dla ustawień w przedziale 3 800–5 000 K – ta wartość podlega ocenie
	Tak, podać
	
	Ra ≥ 97 – 5 pkt.
Ra < 97 – 0 pkt.
	

	11. 
	Trwałość źródeł światła LED ≥ 50 000 [h] – wg danych wytwórcy
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Kopuła o zwartej konstrukcji, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji środkami dopuszczonymi przez wytwórcę
	Tak
	
	
	

	13. 
	Włączanie i wyłączanie lampy oraz regulacja natężenia oświetlenia z poziomu kopuły lampy (panel, przycisk lub uchwyt)
	Tak
	
	
	

	14. 
	Uchwyt do manipulacji kopułą przystosowany do sterylizacji parowej. Podać sposób zabezpieczenia uchwytu i liczbę uchwytów w komplecie (min. 3 uchwyty)
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Ramię lampy utrzymujące zadaną pozycję kopuły bez samoczynnego przemieszczania się (dryfu)
	Tak
	
	
	

	16. 
	Statyw jezdny (podstawa mobilna) zapewniający stabilność lampy w każdym położeniu ramienia i kopuły, na co najmniej 4 kołach jezdnych, z których co najmniej 2 wyposażone są w blokadę (hamulec)
	Tak
	
	
	

	17. 
	Lampa przystosowana do zasilania z sieci 230 V AC, 50 Hz
	Tak
	
	
	

	18. 
	Zasilanie akumulatorowe (akumulator zintegrowany z lampą lub statywem) podtrzymujące pracę lampy po zaniku napięcia sieci, z automatycznym przełączeniem na zasilanie akumulatorowe. Czas pracy przy pełnym natężeniu oświetlenia ≥ 4 [h].
Podać czas pracy przy pełnym natężeniu (wg karty katalogowej, instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy) oraz czas pełnego ładowania
	Tak/Nie, podać
	
	Tak, ≥ 4 h – 5 pkt.
Nie lub < 4 h – 0 pkt.
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	19. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	20. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania.
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	21. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	25. 
	Lampa zastępcza o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Lampa zastępcza dostarczona najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu
	Tak
	
	
	

	26. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	28. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	29. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	30. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi netto (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak, załączyć
	
	
	

	32. 
	Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto]
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Paszport techniczny dla każdej lampy dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	34. 
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji lamp w miejscu użytkowania sprzętu.
Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	35. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca zalecenia dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i przeglądów okresowych) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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