


ZP/65/2026
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026


,
Pakiet 4 – Wózek transportowy w pozycji siedzącej	Załącznik nr 1.4

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Wózek transportowy w pozycji siedzącej
	
	
	
	5 szt.
	
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………


	WÓZEK TRANSPORTOWY W POZYCJI SIEDZĄCEJ – 5 SZTUK

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	3. 
	Wózek przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji siedzącej w obrębie szpitala (m.in. SOR, izba przyjęć, oddziały, pracownie diagnostyczne), prowadzony przez osobę z personelu – bez obręczy do samodzielnego napędzania przez pacjenta. Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji szpitalnej
	Tak
	
	
	

	4. 
	Rama sztywna (nieskładana), wykonana ze stali zabezpieczonej powłoką lakierniczą (np. proszkową) lub ze stali nierdzewnej, odporna na korozję i na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Podać materiał i rodzaj powłoki
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Konstrukcja umożliwiająca składowanie wózków przez wsuwanie jednego wózka w drugi (gniazdowanie), bez demontażu elementów wózka (dopuszcza się uniesienie lub złożenie podłokietników i podnóżków)
	Tak
	
	
	

	6. 
	Siedzisko i oparcie wyprofilowane, zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i narożników, wykonane:
– z formowanego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji, 
lub
– z pianki poliuretanowej w bezszwowym, zmywalnym i nieprzemakalnym pokryciu.
Powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne. Podać zastosowane rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Bezpieczne obciążenie robocze (łącznie z pacjentem i wyposażeniem) ≥ 200 [kg]
	Tak, podać
	
	≥ 225 kg – 5 pkt.
< 225 kg – 0 pkt.
	

	8. 
	Wymiary zewnętrzne:
- długość całkowita (z podnóżkami w pozycji roboczej) ≤ 1150 [mm],
- szerokość całkowita ≤ 800 [mm].
Podać również wysokość całkowitą wózka bez wieszaka infuzyjnego i z wieszakiem
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Szerokość siedziska ≥ 460 [mm]
	Tak, podać
	
	≥ 500 mm – 5 pkt.
< 500 mm – 0 pkt.
	

	10. 
	Wysokość siedziska od podłoża w zakresie 500–560 [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Koła tylne nieskrętne o średnicy ≥ 300 [mm], z ogumieniem niewymagającym pompowania
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Kółka przednie skrętne o średnicy ≥ 120 [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Centralny hamulec nożny blokujący jednocześnie oba koła tylne, włączany i zwalniany pedałem (pedałami) umieszczonym z tyłu wózka, obsługiwany przez osobę prowadzącą bez konieczności schylania się. Nie dopuszcza się wózka wyposażonego wyłącznie w hamulce indywidualne na poszczególnych kołach
	Tak
	
	
	

	14. 
	Podnóżki (podnóżek) składane lub chowane, umożliwiające swobodne wsiadanie i wstawanie pacjenta, z powierzchnią antypoślizgową. Podać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Podnóżki samoczynnie unoszące się do pozycji złożonej po zdjęciu stóp pacjenta oraz odchylane (odwodzone) na boki – zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	16. 
	Podłokietniki unoszone lub odchylane, umożliwiające boczny transfer pacjenta (np. z łóżka lub wózka leżącego)
	Tak
	
	
	

	17. 
	Uchwyty do prowadzenia wózka umożliwiające personelowi prowadzenie w pozycji wyprostowanej. Podać wysokość uchwytów od podłoża [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Kółka przeciwwywrotne zintegrowane z ramą wózka
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	19. 
	Rama wózka przystosowana – zgodnie z instrukcją wytwórcy – do mycia myjką (myjnią) ciśnieniową. Dopuszcza się wymóg zdjęcia elementów tapicerowanych przed myciem
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	20. 
	Uchwyt na dokumentację medyczną pacjenta zamontowany do wózka (np. za oparciem)
	Tak
	
	
	

	21. 
	Wyposażenie (dla każdego wózka), dostarczone i zamontowane:
	Tak
	
	
	

	21.1. 
	Wieszak (stojak) infuzyjny mocowany do konstrukcji wózka, z min. 2 haczykami
	Tak, podać
	
	
	

	21.2. 
	Uchwyt na butlę tlenową mocowany do konstrukcji wózka, przystosowany do bezpiecznego przewożenia butli transportowej. Podać zakres pojemności (wymiarów) butli, do których uchwyt jest przeznaczony
	Tak, podać
	
	
	

	21.3. 
	Podpórki pod łydki (podparcie kończyn dolnych w pozycji uniesionej), z możliwością złożenia, schowania lub zdjęcia, gdy nie są używane
	Tak, podać
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	22. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy wózka, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	23. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania.
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	24. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	28. 
	Wózek zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Wózek zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu
	Tak
	
	
	

	29. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	31. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	32. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	33. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi netto (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak, załączyć
	
	
	

	35. 
	Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto]
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Paszport techniczny dla każdego wózka dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	37. 
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji wózków w miejscu użytkowania sprzętu.
Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca zalecenia dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i przeglądów okresowych) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).





-7-

