


ZP/65/2026
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026



Pakiet 5 – Chłodnia/zamrażarka na zwłoki	Załącznik nr 1.5

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Chłodnia/zamrażarka na zwłoki
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………


	CHŁODNIA/ZAMRAŻARKA NA ZWŁOKI – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE. Należy załączyć deklarację zgodności WE/UE wytwórcy.
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Czynnik chłodniczy spełniający wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Podać rodzaj czynnika chłodniczego.
	Tak, podać
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Komora chłodnicza wolnostojąca, przeznaczona do przechowywania zwłok, na 5 ciał na tacach (5 poziomów). Podać układ komory (liczba drzwi, liczba regałów i poziomów).
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Komora przeznaczona do ustawienia w dostępnej wnęce pomieszczenia 1.39 (Chłodnia zwłok), obok posiadanej przez Zamawiającego komory chłodniczej na 10 ciał (REZON, typ KZR). Wymiary wnęki w świetle:
- szerokość 1100 [mm],
- głębokość 2300 [mm],
- wysokość 2740 [mm].
Komora łącznie z elementami wystającymi (np. stopkami regulacyjnymi, zawiasami, osłonami) musi mieścić się we wnęce. Podać wymiary zewnętrzne komory [mm].
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Komora ustawiona na regulowanych stopkach (wspornikach)
	Tak
	
	
	

	7. 
	Obudowa komory (z wyjątkiem płatów drzwi) wewnątrz i na zewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088 lub równoważnej albo o wyższej odporności korozyjnej. Powierzchnie gładkie, zmywalne, odporne na dezynfekcję. Podać gatunek stali.
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Izolacja chłodnicza z pianki poliuretanowej spienionej pod ciśnieniem, o grubości ≥ 80 [mm]
	Tak, podać
	
	≥ 100 mm – 5 pkt.
< 100 mm – 0 pkt.
	

	9. 
	Zaokrąglone rogi wewnątrz i na zewnątrz komory w celu łatwego zachowania czystości
	Tak
	
	
	

	10. 
	Drzwi chłodnicze o płatach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Każdy z płatów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek, wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Podać liczbę płatów drzwi.
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Kąt otwarcia drzwi min. 120° (przy załadunku ciał dostępny cały prześwit otworu drzwi)
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Możliwość regulacji siły docisku drzwi względem uszczelki ościeżnicy
	Tak
	
	
	

	13. 
	Podłoga komory ukształtowana w sposób umożliwiający łatwy spływ nieczystości po myciu i dezynfekcji. Odprowadzenie skroplin do zasobnika lub do kanalizacji – podać sposób.
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Komora wyposażona w regał 5-poziomowy przystosowany do przechowywania 5 ciał. Budowa regału ma pozwalać na mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regał i tace wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych.
	Tak
	
	
	

	15. 
	Regał wyposażony w prowadnice wielorolkowe (min. 2x10 rolek na poziom) gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał
	Tak
	
	
	

	16. 
	Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych narażonych na uszkodzenie, wyposażone w dwa czołowe uchwyty. W zestawie 5 tac.
	Tak
	
	
	

	17. 
	Wewnątrz komory na tylnej ścianie umieszczone odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacę
	Tak
	
	
	

	18. 
	W komorze wbudowane oświetlenie typu LED, załączane automatycznie po otwarciu drzwi
	Tak
	
	
	

	19. 
	Komora (regał, prowadnice rolkowe, tace) w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego hydraulicznym wózkiem podnośnikowym REZON typ WZP1 – załadunek i wyładunek tacy z ciałem na każdy z 5 poziomów regału przy użyciu tego wózka, bez jego przeróbek. Dane wózka wg instrukcji obsługi wytwórcy:
- wymiary gabarytowe: długość ok. 2350 mm, szerokość ok. 750 mm,
- wysokość unoszenia ramy górnej: min. ok. 300 mm, max. ok. 1900 mm,
- udźwig 250 kg,
- rama górna z rolkami prowadzącymi i mechanizmem blokady położenia tacy (dźwignia zaczepiana o uchwyt tacy),
- system cumowania wózka do komory, ułatwiający zgranie osi wózka i komory.

W przypadku braku takiej kompatybilności Wykonawca dostarczy w cenie oferty nowy wózek załadowczy, w pełni kompatybilny z oferowaną komorą, spełniający wymagania pkt 21.
Podać oferowany wariant: kompatybilność z wózkiem WZP1 albo dostawa nowego wózka.
Kompatybilność komory z wózkiem (posiadanym albo dostarczonym) zostanie sprawdzona przy odbiorze próbą załadunku i wyładunku tacy na każdym poziomie regału.
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Komora wyposażona w system cumowania i osiowania wózka załadowczego z regałem, współpracujący z systemem cumowania posiadanego wózka WZP1 albo wózka dostarczonego zgodnie z pkt 21
	Tak
	
	
	

	21. 
	Wózek transportowo-załadunkowy kompatybilny z tacami i regałem oferowanej komory – wymagany wyłącznie w przypadku braku kompatybilności komory z posiadanym wózkiem WZP1 (pkt 19):
	Tak, jeżeli dotyczy
	
	
	

	21.1. 
	Wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych, kwasoodpornych
	Tak
	
	
	

	21.2. 
	Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą elektryczną akumulatorową
	Tak
	
	
	

	21.3. 
	Przyciski sterujące podnoszeniem i opuszczaniem górnej ramy wózka
	Tak
	
	
	

	21.4. 
	Czytelna wizualna informacja o stanie naładowania akumulatora
	Tak
	
	
	

	21.5. 
	Konstrukcja wózka musi gwarantować szczelność konstrukcji w przypadku mycia lub dezynfekcji urządzenia
	Tak
	
	
	

	21.6. 
	Płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory
	Tak
	
	
	

	21.7. 
	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 200 kg
	Tak, podać
	
	
	

	21.8. 
	Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze
	Tak
	
	
	

	21.9. 
	Blokada zapobiegająca zsunięciu się tacy z ciałem
	Tak
	
	
	

	21.10. 
	Wózek wyposażony w boczne uchwyty manewrowe oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka
	Tak
	
	
	

	21.11. 
	Cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem
	Tak
	
	
	

	21.12. 
	System cumowania i osiowania górnej, podnoszonej ramy z regałem wewnątrz komory
	Tak
	
	
	

	21.13. 
	Wymiary: długość 2250÷2350 mm, szerokość 700÷760 mm
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Komora wyposażona w agregat chłodniczy typu SPLIT: chłodnica umieszczona wewnątrz komory, a agregat na zewnątrz budynku (na dachu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	23. 
	Drugi niezależny agregat chłodniczy, wspomagający agregat główny bądź przejmujący jego rolę w przypadku awarii
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	Zakres regulacji temperatury wewnątrz komory min. od −5 °C do +5 °C
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Automatyczny system odszraniania
	Tak
	
	
	

	26. 
	Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory w celu zapewnienia jednakowej temperatury w całym przekroju komory
	Tak
	
	
	

	27. 
	Sterowanie chłodzeniem komory za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym. Na panelu dostępne informacje o aktualnej temperaturze wewnątrz komory i zadanej temperaturze.
Ponadto możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie, sterowanie oświetleniem komory, sygnalizacja pracy sprężarki agregatu, sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory, sygnalizacja awarii
	Tak
	
	
	

	28. 
	Umieszczenie panelu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji
	Tak
	
	
	

	29. 
	Alarm akustyczny i optyczny przekroczenia zadanych progów temperatury (górnego i dolnego)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	30. 
	Automatyczne wznowienie pracy z zachowaniem nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania (m.in. przy przełączeniu na zasilanie awaryjne)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	31. 
	Wspólne sterowanie lub nadzór obu komór: objęcie posiadanej komory chłodniczej Zamawiającego (REZON, typ KZR, 10 ciał) wspólnym panelem (systemem) sterowania lub nadzoru – odczyt temperatur, nastawy i alarmy obu komór w jednym miejscu – wykonane przez Wykonawcę w cenie oferty. Układy chłodnicze obu komór pozostają niezależne – awaria wspólnego panelu (systemu) nie może powodować zatrzymania chłodzenia żadnej z komór. Podać rozwiązanie.
	Tak/Nie, podać
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	32. 
	Zasilanie: 230 V, 50 Hz, z obwodu zabezpieczonego 16 A. Podać moc przyłączeniową [kW].
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	W cenie oferty: dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (komora – pom. 1.39, agregat – dach budynku), w tym wykonanie instalacji chłodniczej łączącej chłodnicę z agregatem.
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	34. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy dostawy – komorę z regałem i tacami, agregat chłodniczy, instalację chłodniczą, panel sterowania, wspólny system sterowania lub nadzoru (jeżeli został zaoferowany) oraz wózek załadowczy (jeżeli jest dostarczany) – w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	35. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących – jeżeli wymagają tego przepisy dotyczące zastosowanego czynnika chłodniczego – kontrolę szczelności układu chłodniczego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania.
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	36. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Naprawy wykonywane w miejscu instalacji urządzenia
	Tak
	
	
	

	40. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	42. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	43. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	44. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.
Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak, załączyć
	
	
	

	47. 
	Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z komorą
	Tak
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	48. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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