




ZP/65/2026
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026


Pakiet 8 – Napęd do chirurgii urazowej (piła + wiertarka)	Załącznik nr 1.8

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Napęd do chirurgii urazowej (piła + wiertarka)
	
	
	
	1 kpl.
	
	
	
	

	1a
	Akumulatory (min. 4 szt.) i ładowarka – wyłącznie w wariancie B (pkt 24–25 specyfikacji); w wariancie A wpisać „nie dotyczy”
	
	
	
	1 kpl.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	



Wartość oferty (RAZEM) stanowi sumę poz. 1 i 1a. Poz. 1a wycenia wyłącznie Wykonawca oferujący wariant B (pkt 23 specyfikacji); Wykonawca oferujący wariant A wpisuje w poz. 1a „nie dotyczy”.
Wartość brutto słownie: ………………………………………


	NAPĘD DO CHIRURGII URAZOWEJ (PIŁA + WIERTARKA) – 1 KOMPLET

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu)
	Tak
	
	
	

	2. 
	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Zestaw kompletny, gotowy do użycia klinicznego po sterylizacji. Rękojeści, nasadki, osprzęt do aseptycznego zakładania akumulatorów oraz akumulatory i ładowarka (jeżeli są dostarczane) pochodzą z jednego systemu napędowego tego samego wytwórcy i są przez niego przewidziane do wspólnego stosowania. Kosz, kontener sterylizacyjny i tabliczki identyfikacyjne mogą pochodzić od innego wytwórcy.
Podać nazwę systemu oraz wykaz elementów zestawu z numerami katalogowymi i ilościami (w tabeli lub w załączniku do oferty).
	Tak, podać
	
	
	

	II. NAPĘD DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH – 1 SZT.

	4. 
	Napęd akumulatorowy z rękojeścią pistoletową, współpracujący z nasadkami wiertarskimi, frezerską (do rozwiertaków), do drutów Kirschnera oraz z nasadką piły oscylacyjnej – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	5. 
	Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W]
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Regulacja prędkości obrotowej przyciskiem (spustem) rękojeści, w zakresie co najmniej:
– od 0 do 1000 [obr./min] na nasadkach wiertarskich,
– od 0 do 250 [obr./min] na nasadce frezerskiej 
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Zmiana kierunku obrotów (prawe / lewe) za pomocą przełącznika lub przycisku na rękojeści
	Tak
	
	
	

	8. 
	Kaniulacja napędu (otwór przelotowy wzdłuż osi) ≥ 4 [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Blokada (zabezpieczenie) przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	
	

	10. 
	Tryb oscylacyjny (naprzemienna zmiana kierunku obrotów) wybierany na rękojeści, np. do wprowadzania drutów Kirschnera i wiercenia w pobliżu tkanek miękkich
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	III. PIŁA OSCYLACYJNA – 1 SZT.

	11. 
	Piła oscylacyjna – osobna rękojeść pistoletowa zasilana z akumulatora – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	12. 
	Silnik bezszczotkowy (komutowany elektronicznie) o mocy ≥ 220 [W]
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Blokada (zabezpieczenie) przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	
	

	14. 
	Regulacja częstotliwości oscylacji przyciskiem (spustem) rękojeści, od 0 do co najmniej 12 000 [osc./min]
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Głowica obracana o 360°, blokowana w co najmniej 8 położeniach. Podać liczbę położeń
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Mocowanie (wymiana) brzeszczotów bez użycia narzędzi
	Tak
	
	
	

	17. 
	Kąt wychylenia (oscylacji) brzeszczotu ≤ 5 [°]
	Tak, podać
	
	
	

	IV. NASADKI DO NAPĘDU Z PKT II

	18. 
	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs (z kluczem, jeżeli konstrukcja uchwytu go wymaga) – 1 szt.:
– mocowanie narzędzi o średnicy do co najmniej 6 [mm] – podać zakres,
– prędkość obrotowa do co najmniej 1000 [obr./min],
– kaniulacja ≥ 4 [mm],
– maksymalny moment obrotowy ≥ 3,5 [Nm] – podać
	Tak, podać
	
	Moment obrotowy ≥ 5 Nm – 5 pkt.
< 5 Nm – 0 pkt.
	

	19. 
	Nasadka wiertarska z szybkozłączem typu AO małe – 1 szt.:
– prędkość obrotowa do co najmniej 1000 [obr./min],
– podać kaniulację [mm] i maksymalny moment obrotowy [Nm]
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Nasadka do drutów Kirschnera – mocowanie drutów o średnicy co najmniej od 1,0 do 3,2 [mm] jedną nasadką albo kompletem nasadek – 1 kpl. Podać zakres średnic.
W komplecie dystalna osłona drutu Kirschnera, jeżeli system ją przewiduje.
	Tak, podać
	
	Mocowanie drutów do ≥ 4,0 mm – 5 pkt.
< 4,0 mm – 0 pkt.
	

	21. 
	Nasadka frezerska (wolnoobrotowa) z szybkozłączem typu AO duże, do rozwiertaków – 1 szt.:
– prędkość obrotowa do co najmniej 250 [obr./min],
– maksymalny moment obrotowy ≥ 18 [Nm],
– kaniulacja ≥ 4 [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Nasadka piły oscylacyjnej do napędu z pkt 4, do brzeszczotów o długości użytkowej do co najmniej 50 [mm] – 1 szt. Podać częstotliwość oscylacji [osc./min] i kąt wychylenia brzeszczotu [°]
	Tak, podać
	
	
	

	V. ZASILANIE – AKUMULATORY I ŁADOWARKA

	23. 
	Zamawiający posiada akumulatory i ładowarkę systemu Acculan 4 (wytwórca: Aesculap AG).
Wariant A – rękojeści z pkt II i III współpracują z akumulatorami i ładowarką posiadanymi przez Zamawiającego: Wykonawca potwierdza to oświadczeniem wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, nie dostarcza akumulatorów ani ładowarki, a w poz. 1a arkusza asortymentowo-cenowego wpisuje „nie dotyczy”.

Wariant B – rękojeści nie współpracują z akumulatorami i ładowarką posiadanymi przez Zamawiającego: Wykonawca dostarcza akumulatory i ładowarkę zgodnie z pkt 24–25 i wycenia je w poz. 1a arkusza asortymentowo-cenowego.
Podać oferowany wariant.
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Wariant B: akumulatory wielokrotnego ładowania przeznaczone do oferowanych rękojeści – min. 2 szt. na każdą rękojeść (łącznie min. 4 szt.). Podać typ (technologię), napięcie [V], pojemność [Ah] oraz trwałość deklarowaną przez wytwórcę (liczba cykli ładowania lub okres eksploatacji) – o ile wytwórca ją określa; w przeciwnym razie wpisać „wytwórca nie określa” (informacja nie podlega ocenie)
	Tak, podać (dotyczy wariantu B)
	
	
	

	25. 
	Wariant B: ładowarka sieciowa 230 V AC do akumulatorów z pkt 24, z co najmniej 4 gniazdami ładowania i sygnalizacją stanu ładowania – 1 szt. Podać liczbę gniazd
	Tak, podać (dotyczy wariantu B)
	
	
	

	26. 
	Osprzęt do aseptycznego umieszczenia niesterylnego akumulatora w sterylnej rękojeści (np. lejek i pokrywa komory akumulatora) albo sterylny pojemnik (obudowa) akumulatora wraz z osłoną do jego zakładania – min. 1 kpl. na każdą rękojeść (łącznie min. 2 kpl.). 
Nie dotyczy, jeżeli wszystkie akumulatory używane z zestawem (dostarczane albo posiadane przez Zamawiającego) są przeznaczone przez wytwórcę do sterylizacji. Podać rodzaj osprzętu
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Akumulator niesterylny umieszczany bezpośrednio w sterylnej komorze rękojeści (np. przez lejek), bez osobnego pojemnika (obudowy) na akumulator
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	VI. WYPOSAŻENIE DO STERYLIZACJI I BRZESZCZOTY

	28. 
	Kosz (taca) do mycia, sterylizacji i przechowywania zestawu – 1 szt.: perforowany, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytami (organizerami) mocującymi obie rękojeści i osprzęt oraz z miejscami na wszystkie nasadki, zabezpieczającymi je przed przemieszczaniem się; uchwyt na brzeszczoty – w przypadku brzeszczotów wielorazowych. Podać wymiary zewnętrzne [mm]
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Kontener sterylizacyjny – 1 kpl.:
– wanna i pokrywa z aluminium,
– mieszczący kosz z kompletnym wyposażeniem,
– wymiary zewnętrzne nieprzekraczające 1 jednostki sterylizacyjnej (1 STE: 600 × 300 × 300 mm) – podać wymiary,
– filtr wielokrotnego użytku albo równoważna bariera mikrobiologiczna – podać rodzaj i trwałość w cyklach sterylizacji,
– możliwość plombowania,
– 2 tabliczki identyfikacyjne.
Kontener może pochodzić od innego wytwórcy niż napęd.
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Brzeszczoty – zestaw startowy: 
min. 10 szt. brzeszczotów do piły z pkt III i nasadki z pkt 22 (w tym min. 2 szt. do nasadki z pkt 22).
Brzeszczoty wielorazowe (sterylizacja parowa w 134 °C) lub jednorazowe sterylne – podać rodzaj (serię). 
Rozmiary brzeszczotów do wyboru przez Zamawiającego z oferty katalogowej wytwórcy przy realizacji dostawy; wybór rozmiarów w ramach serii wskazanej w ofercie nie zmienia ceny oferty.
	Tak, podać
	
	
	

	VII. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA – WYMAGANIA WSPÓLNE

	31. 
	Rękojeści i nasadki przystosowane do mycia i dezynfekcji maszynowej (w myjni-dezynfektorze) oraz sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C
	Tak
	
	
	

	32. 
	Dopuszczone przez wytwórcę mycie maszynowe rękojeści i nasadek z użyciem alkalicznych środków myjących. Podać ograniczenia wytwórcy (np. maksymalne pH)
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Obudowy rękojeści napędu i piły wykonane z tytanu (stopu tytanu) lub ze stali nierdzewnej. Podać materiał obudowy każdej rękojeści
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Rękojeści bezobsługowe, niewymagające oliwienia (smarowania) przez użytkownika (wersja 1)
lub
rękojeści wymagające oliwienia – w zestawie adapter do oliwienia (wersja 2).
Podać oferowaną wersję.
	Tak, podać
	
	Wersja 1 – 5 pkt.
Wersja 2 – 0 pkt.
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	35. 
	Pełna gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu, z wyłączeniem brzeszczotów, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	36. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania.
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	37. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu lub w serwisie Wykonawcy. Odbiór sprzętu do naprawy poza siedzibą Zamawiającego i jego zwrot odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	41. 
	Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, współpracujący z nasadkami i akumulatorami używanymi z zestawem (albo dostarczony wraz z akumulatorami), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu
	Tak
	
	
	

	42. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	44. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	45. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	46. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla oferowanego zestawu (w tym brzeszczotów, akumulatorów, filtrów kontenera oraz środka do oliwienia – jeżeli dotyczy) wraz z ich cenami jednostkowymi netto
	Tak, załączyć
	
	
	

	48. 
	Cena jednego przeglądu technicznego zestawu po okresie gwarancji [zł netto]
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Paszport techniczny zestawu dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	50. 
	Przeszkolenie personelu medycznego bloku operacyjnego oraz personelu sterylizatorni w zakresie obsługi, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji zestawu, w miejscu użytkowania sprzętu.
Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca instrukcję przygotowania wyrobów do ponownego użycia: mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wyrobów z instrukcją obsługi wyłącznie w języku obcym
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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