Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawy odczynnikowe do badań biochemicznych i immunochemicznych do Pracowni Badań Pilnych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca wydzierżawi fabrycznie nowe urządzenie, oraz dostarczy zestawy odczynnikowe, wraz z materiałami kalibracyjnymi oraz wszystkimi dodatkowymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania następującej liczby badań:

		AlAT

	Albumina

	Alkohol etylowy

	Amoniak

	Amylaza

	Anty HCV

	Anty HIV

	AspAT

	BetaHCG

	Białko

	Białko w PMR

	Białko w moczu

	Bilirubina

	Bilirubina związana

	Ca całkowity

	Chlorki

	Cholesterol

	Cholesterol w HDL

	Cholesterol w LDL

	CK aktywność

	CRP

	Digoksyna

	Fe

	Fosfataza alkaliczna

	Fosforany

	GGTP

	Glukoza

	HBs

	K (potas)

	Kreatynina

	Kwas moczowy

	LDH

	Lipaza

	Mg

	Mocznik

	Na

	Triglicerydy

	TSH

	Troponina I (hs)

	FT4

	FT3

	Ferrytyna 

	Prokalcytonina



		35000

	200

	3500

	1500

	4000

	200

	200

	35000

	3000

	2000

	1000

	1000

	20000

	1800

	14000

	3000

	200

	200

	200

	1500

	120000

	400

	200

	500

	10000

	2000

	60000

	200

	120000

	100000

	200

	1000

	10000

	8000

	80000

	120000

	200

	7000

	30000

	200

	200

	200

	5000






	
L.p.
	Nazwa asortymentu
	Ilość badań
	Ilość opak.

	Cena jedn. opak.
netto
	Wartość netto
(kol.4x5)
	Stawka podatku
VAT (%)
	Kwota podatku VAT
(kol.6x7)
	Wartość brutto
(kol.6+kol.8)
	Nr katalogowy/
producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
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	Wartość dzierżawy za 24 m-ce
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	



	L.p.
	Wymagania
	Parametry wymagane-  warunek graniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego
(TAK, NIE)

	Parametry wymagane analizatora

	
	Analizator 

	TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora)
	

	1. 
	możliwość jednoczesnego oznaczania na jednej platformie aparaturowej parametrów wymienionych w załączniku nr 1;
	TAK
	

	2. 
	analizator automatyczny, fabrycznie nowy, typu „random access” – swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora;
	TAK
	

	3. 
	wydajność min. 500 oznaczeń na godzinę;
	TAK
	

	4. 
	gotowość do pracy przez całą dobę 
	TAK
	

	5. 
	zapewnienie możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników i materiałów zużywalnych bez przerywania pracy analizatora;
	TAK
	

	6. 
	obecność systemu informującego o możliwościach interferencji analitycznych (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia);
	TAK
	

	7. 
	ważność odczynników po dostarczeniu do zamawiającego – min. 6 miesięcy
	TAK
	

	8. 
	podtrzymywanie pracy analizatora przez co najmniej 30 minut w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej;
	TAK
	

	9. 
	oprogramowanie w języku polskim;
	TAK
	

	10. 
	identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych;
	TAK
	

	11. 
	możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów paskowych;
	TAK
	

	12. 
	dwustronne połączenie z firmowym centrum monitorowania poprzez modem serwisowy;
	TAK
	



Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:
1) wykonanie ekspertyzy i ew. przeprowadzenie prac związanych ze wzmocnieniem stropu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego, przeznaczonym do użytkowania analizatora (pomieszczenie główne Pracowni Badań Pilnych)
2) bezpłatną instalację analizatora wraz z niezbędnymi przyłączami;
3) dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem identyfikacji próbki na podstawie kodu paskowego, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia
4) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego
5) gwarancję na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę. 
W razie awarii przekraczającej 24 godziny oferent zapewni wykonywanie następujących badań, na własny koszt, w innej jednostce: alkohol etylowy, CK aktywność, digoksyna, LDH, amoniak, lipaza, bilirubina związana oraz białko i glukoza w płynie mózgowo-rdzeniowym
6) demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy
7) dostarczenie w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE
8) przeszkolenie w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora, wskazane przez kierownika Zakładu osoby
9) instrukcję obsługi w j. polskim.
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